理化生实验室设备采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

附中初中部现有的理化生实验室正常使用年限已到期，实验室的水、电、通风设备以及实验室其他设备年久失修，既影响正常实验教学，也无法满足现行的实验教学要求。现改造理化生实验室6间和相关准备室、仪器室、药品室。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

采购项目中所含的投标产品应符合教育部、陕西省、初中功能部室装配标准、课程标准。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：理化生实验室设备

（二）采购数量及计量单位： 1批

（三）最高限价：人民币2200000 元。

（四）交付时间：合同签订后40 天内。

（五）交付地点：西安交通大学附属中学分校

（六）付款方式：货到安装调试验收合格后付清全款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 编号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学顶装实验室 |  |  |  |  |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲技术要求满足： 1、出具类似CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证或第三方权威检测机构出具检测报告复印件。 2、GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： （1）操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r， 耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 （2）操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300mm | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 技术性能满足：QB/T 2658-2017 卫生设备用台盆: 1、外观:产品不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的现象，如污点、损坏等。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 技术要求满足：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏； | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现向； 4、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； | 付 | 1 |
| 5 | 落地式紧急冲淋 | 立式 | SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟 | 套 | 1 |
| 教学管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学管理终端 |  | 全网通多屏协同 处理器： 8核7nm制程，大核+微核达芬奇架构NPU，16核Mali-G76 GPU 屏幕：10.8英寸IPS触摸屏，屏占比90%，2K QHD高分辨率（2560*1600），280PPI 内存：8GB+256GB 电池：7250mAh，支持视频播放10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 | 台 | 1 |
| 2 | 无线投屏器 |  | 高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清，支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 只 | 1 |
| 3 | 实验课堂教学管理软件 |  | 【实验课考勤管理】---任课老师登录 1、智能分组：支持学生智能分组，组长组员轮流自动排班； 2、人脸识别签到：自动生成考勤数据； 3、缺勤信息及时通知：缺勤信息及时短信通知班主任和教务处，保证学情安全闭环管理； 4、支持单间最多32实验桌60+学生同时上课； 【智慧课堂互动管理】---任课老师登录 1、同步投屏：教师端同步投屏到智慧大屏，也可以推送到学生端小屏幕。 2、演示实验：教师可实操演示并投屏，或者播放备课视频； 3、走动教学：充分发挥移动端优势，走动穿插与学生互动； 4、随堂提问：可以通过备课预设问题与学生互动，也可以随机生成提问；支持集体作答、随机指定、自主抢答等多种方式，及时反馈学生答题统计结果，形成生动的互动教学氛围； 5、学生实验点评：当堂抽取实操测评实验视频，回放并点评得失 6、控屏：静默学生端，集中注意力。 【智能化评价管理】---任课老师登录 1、实操测评：根据备课预设开展实验操作随堂练习，支持开启学生分组自评与互评模式，全程录制操作视频，支持回放点评； 2、堂测堂评：课堂知识点回顾，根据备课预设课堂练习客观题，自动生成测验成绩和统计结果； 3、嵌入式素质评价系统：内嵌智能化数据采集，将日常教学、正式考试统一纳入素质评价体系，互动过程体现的实验科学素养自动及时进入素质评价系统，科学、客观、公正。 4、可选AI辅助教学模块：支持学生实验自动评分；实时同步浏览AI运算和赋分过程，平战结合，提前适应机考；激发科学兴趣。 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧实验操作数据采集终端 |  | 1.极致简约设计，显示、触控一体化超薄设计 （378*240*11mm），美观实用； 2.大屏（15.6寸）显示器，IPS全视角 全高清 分辨率1920*1080； 3.完美10点触摸电容屏，支持手写及多点手势；响应时间小于3ms； 4.抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）； 5.扩充性好：配置灵活，3个USB2.0，1个mini USB，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 6.安全性高：更轻更薄，无锐利边缘，通过CCC认证； 7.视频解码支持1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.264 等； 8.亮度：≥ 250 cd/m2，对比度：≥ 800：1，刷新频率：60HZ，色彩总数：262 K（6-bit）,CIE1931 60%； 9、使用寿命：最小值：15000小时; 最大值：50000小时 | 套 | 1 |
| 5 | 实验课堂学习软件 |  | 【课堂学习】---学生刷脸登录 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：随时浏览课件和相关知识，包括播放标准实验视频，与老师教学思路同步。 3、同步投屏：可以同步观看老师授课屏幕，不受视线遮挡影响。 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 【实验操作互动反馈】---学生刷脸登录 1、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评；分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 2、可选AI评分功能，实时反馈操作步骤问题，及时予以纠正。同时加深对AI的了解和适应性训练。 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 【实验知识强化】---学生刷脸登录 1、支持举手提问、抢答、作题，及时获得答案，巩固课堂知识。 2、支持堂测堂评，随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 | 套 | 1 |
| 8 | 智慧视频采集系统 |  | 1、记录实验操作过程并形成视频文件,传输至阅卷中心视频服务器。视频文件格式满足H264格式，可以用浏览器直接播放。支持负载均衡和分布式并发传送，支持断网续传。 多功能网络高清影像采集装置：1080P/H.265/多码流/广角/24小时连续录制/RTSP 支杆为铝合金材质，支持实时采集上传和断网恢复续传。 1、高清多路码流：视频分辨率1080P，25帧/s，支持200万像素（1920*1080）拍照，码率可定制，支持500-4Kbps；支持高清录制和标清预览双码流。 2、高清广角镜头，保证双摄像头无死角录制连续清晰视频。自动白平衡、自动曝光、畸变矫正。 3、支持H.265/H.264视频文件压缩编码，支持24小时连续录制和自动上传。最大支持128G TF卡本地存储。 4、支持FTP、rtsp标准协议，支持流媒体格式录像文件断网续传。支持录像启停、拍照和摄像头参数网络设置。 5、提供RJ45以太网接口，10M/100M自适应，支持POE。 | 套 | 2 |
| 9 | 采光系统 | 铝扣板60Omm*600mm | 1.选用600*600全孔铝扣板吊顶。2.铝扣板厚度为0.8毫米，3.扣板表面做防静电喷涂，颜色均匀一致，内加防尘处理。 | ㎡ | 80 |
| 10 |  | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 60 |
| 11 |  | LED照明灯600mm*600mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 20 |
| 12 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 13 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 90 |
| 14 |  | PPR管Φ25 | 管选用国标材料 | 米 | 50 |
| 15 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 60 |
| 16 |  | upvc管Φ50 | 管选用国标材料 | 米 | 40 |
| 17 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 80 |
| 18 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 19 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 化学数字化实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； ▲产品需符合新课标教材的要求，出示相关的说明材料。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。彩屏：不小于1.77吋，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 只 | 1 |
| 3 | 附件 |  | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 4 | 软件包 |  | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，支持声波传感器四路并行采集。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。提供软件著作权。 | 套 | 1 |
| 5 | 温度传感器 |  | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 6 | 高温传感器 |  | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 7 | 多量程电流传感器 |  | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 1 |
| 8 | 相对压强传感器 |  | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。具有硬件清零功能。 | 只 | 2 |
| 9 | pH传感器 |  | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 10 | 电导率传感器 |  | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 11 | 氧气传感器 |  | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。自带校准按钮 该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以avi等常见格式存储。 | 只 | 1 |
| 12 | 二氧化碳传感器 |  | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储 | 只 | 1 |
| 13 | 相对湿度传感器 |  | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 14 | 气液相密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 只 | 1 |
| 15 | 铝合金箱 |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 ▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、出具类似CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证或第三方权威检测机构出具的检测报告复印件。 2、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 3、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 | 张 | 28 |
| 2 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；倾翻力≥20N，应无倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S； 椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N； 座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次； 椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次； 椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅； | 张 | 60 |
| 3 | 陈列柜 | 3050*500*2400 | 侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面玻璃移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mmE1级刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作。 | 组 | 2 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250mm | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 控制系统：采用自主研发控制系统。 ▲技术要求满足： 1、提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能系统控制柜检测报告复印件 2、电压调节范围:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，无松动现向。 4、电压指示精度:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 10寸触摸屏 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ▲技术要求满足： 1、提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；无松动现向 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ； 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K 6、操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生永久性变形。 7、电压设定值与实际输出值得误差应≤10%； | 套 | 1 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 ▲技术要求满足： 1、提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件 2、电压调节范围：器皿实际容积应不小于额定容积的95%； 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现向； 4、电压指示精度：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 套 | 1 |
| 4 | 远程控制系统 | 定制 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） ▲技术要求满足： 1、提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件 2、电压调节范围：AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现向。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 项 | 1 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 四节 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方。 | 个 | 29 |
| 2 | 万向吸风罩底座 |  | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |
| 3 | 吊装式通风系统 | 1200*300mm | 规格：标准模块化组成，≥1200*300mm为一组。 通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，主管道：300*400mm矩型风道；通风支管道：φ110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 | 套 | 15 |
| 4 | 室外行程通风系统 | 500*250mm | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 通风风机 | 5.5kw | 结构：PP蜗牛式离心风机。 （1）功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 | 台 | 1 |
| 6 | 风机控制线 | 国标 | 2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 1 |
| 吊装式综合供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂控制系统 | 定制 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为正方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 14 |
| 2 | 模块主架舱体 | 1200*720*195mm | 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 ▲技术要求满足： 1、提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的模块主架舱体检测报告复印件 2、外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现向；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现向 3、涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥150μm 4、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现向 5、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现向 | 组 | 14 |
| 3 | 集成功能模块舱体 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。带自动复位旋转装置，旋转角度为正负90°，上升的过程中能自动复位。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 ▲.技术要求满足： 1、提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的集成功能模块舱体检测报告复印件 2、外观：技术要求，表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现向；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现向 3、涂层要求，μm 。主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥150μm 4、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现向 5、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现向； | 套 | 14 |
| 4 | 电源供应模块 | 220V | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 组 | 56 |
| 5 |  | 0-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 组 | 28 |
| 6 |  | 485模块 | 采用485网络模块接口，含网络布线线材及安装。 | 个 | 28 |
| 7 | 学生端防堵装置 | 定制 | 给水采用4分PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 | 套 | 14 |
| 8 | 学生端给排水接口 | 4分 | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 28 |
| 9 | 自动管理排水系统 | 4分 | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 套 | 1 |
| 10 | 全新钢塑水槽柜 | 438*600*855mm | 1、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观 2、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。 3、内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，60W，流量，12L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。 4、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。 5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 技术要求满足： 1、外观要求：人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷。 2、焊接要求：焊接可靠，平整，无穿孔等不良现向； 3、平整性，：底座与上台面定位应可靠，平整，底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利不应有自行脱落和翘曲现向； | 套 | 14 |
| 11 | 双联折叠龙头 | 双口 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 技术要求满足：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 | 套 | 14 |
| 12 | 主架舱体防尘检修板 | 1200*500*1mm | 采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 14 |
| 13 | 智能灯光照明装置 | 定制 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 14 |
| 14 | 电源供应线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 15 | 智能控制系统线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 16 | 给水管路 | 定制 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 17 | 排水管路 | 定制 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 18 | 舱体末端封板 | 定制 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 |
| 19 | 支架功能封板 |  | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 项 | 1 |
| 20 | 安装支架 |  | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 间 | 1 |
| 21 | 安装辅件 | 定制 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 间 | 1 |
| 22 | 系统调试 | 定制 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 项 | 1 |
| 23 | 顶装安装 | 定制 | 标准化安装 | 项 | 1 |
| 24 | 系统调试 | 定制 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 项 | 1 |
| 25 | 采光系统 | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 120 |
| 26 |  | LED照明灯300mm*1000mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 15 |
| 27 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 28 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 80 |
| 29 |  | PPR管Φ25 | 管选用国标材料 | 米 | 50 |
| 30 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 60 |
| 31 |  | upvc管Φ50 | 管选用国标材料 | 米 | 50 |
| 32 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 100 |
| 33 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 34 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 化学药品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1000*500*1970mm | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 1 |
| 2 | 毒品柜 | 900*500*2000mm | 1. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用1.5mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用5mm抗倍特；柜体的底板中部有Φ35mm漏液孔；柜体底部设h=120mm底座，底部焊接加固方管，可方便用于叉车运输，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏,护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。 4. 柜顶部中间有Φ100mm ABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC 220V、50HZ、管道风机排风量130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-40~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间方便易燃品毒害品储存柜操作使用。 5、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁锁，防止不正常打开、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。 | 个 | 1 |
| 3 | 防火柜 | H1650*W1090*D460mm | 产品名称：蓝色弱腐蚀性物品存储柜 产品型号：SF045B 外部尺寸：H1650*W1090*D460mm 内部尺寸：H1550*W1010*D360mm 层板尺寸：W1008*D360*H25mm 容积：45/170（加仑/升） 重量：95kg 开门方式：手动/自动层板：二板可调 门型：双门锁具：双锁 颜色：蓝色（环氧树脂喷涂） | 个 | 1 |
| 4 | 防漏液托盘 | 430*530*90 | PP材质，注塑成型，载重36KG | 个 | 3 |
| 5 | 吸收棉 |  |  | 箱 | 3 |
| 6 | 沙池 | 900*600*300mm |  | 个 | 1 |
| 7 | 固废桶 | 50升 | 开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 6 |
| 8 | 散流器 | 600*600 | ABS材质 | 个 | 1 |
| 9 | 通风系统 |  | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 仪器室 |  |  |  |  |  |
| 13 | 仪器柜 | 1000*500*1970 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件； 1、金属喷漆（塑)涂层理化性能：硬度：铅笔法，≥H；冲击强度：质量1000g，冲击高度：400mm；无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：24h乙酸盐雾实验（ASS），不低于7级；附着力（级）：划格法，不低于2级； 2、储物柜力学性能：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻； 搁板弯曲试验：均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000； 搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm； 拉门强度试验：质量30kg，10次； 拉门水平静载荷试验：力80N，10次； 拉门猛开试验：质量3.0kg，10次； 拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 过载试验：7d， 空载稳定性试验：力矩200N.M，不应倾翻；检测结果：无倾翻； 活动部件垂直加载稳定性试验：搁板、折板、底板：载荷1.00kg/dm²，不应倾翻；检测结果：无倾翻； 主体结构和底架的强度：力300N，10次； | 个 | 16 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1200*800 | 1. 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 滴水架 | PP | 高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用 | 组 | 1 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 7 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 1. 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板： 采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易； ▲技术要求满足： 1、提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的通风柜检测报告复印件 2、GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件； （1）金属喷漆（塑)涂层理化性能：冲击强度：质量1000g，冲击高度：400mm；耐腐蚀性：24h乙酸盐雾实验（ASS），不低于7级；检测结果：锈点数：0点，等级：10级；附着力（级）：划格法，不低于2级；检测结果：1级； （2）储物柜力学性能：拉门强度试验：质量30kg，10次； 拉门水平静载荷试验：力80N，10次； 拉门猛开试验；质量3.0kg，10次； 拉门耐久性试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min； 垂直启闭的卷门猛管试验：30次； 空载稳定性试验：力矩200N.m，不应倾翻； 活动部件垂直加载稳定性试验：搁板、折板、底板：载荷1.00kg/dm²。不应倾翻；主体结构和底架的强度：力300N，10次； | 台 | 1 |
| 8 | 通风系统 |  | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 试管架 |  |  | 个 | 60 |
| 10 | 采光系统 | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 120 |
| 11 |  | LED照明灯300mm*1000mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 15 |
| 12 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 13 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 80 |
| 14 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 65 |
| 15 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 100 |
| 16 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 17 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 化学实验室地通风 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向， 耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：750N。 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 通风化学学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用方管模具弯曲成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，并用专用注塑模具件装饰。 | 张 | 28 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 套 | 14 |
| 6 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |
| 7 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 14 |
| 8 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 套 | 14 |
| 9 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 10 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包盒中间，实验和安装都非常方便 ； 2.学生低压电源采用教师控制，其中交流电压不受输入电压影响，教师额定交流电压跟学生输出电压一致，偏差不超过1伏，调节范围6V-24V;学生不能调整交流电压，直流电压学生能微调； 3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生直流电源的控制及交直流电压显示，采用贴片元件生产技术及1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4. 学生直流电源360度旋转带切换电位器控制，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 5. 220V交流输出为新国标五孔插座。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0~30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现场； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V之内； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生安全电源检测报告复印件 | 个 | 28 |
| 11 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用"电容式"触摸按键，采用段码液晶显示，智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A ； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取6～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌，低压直流电压无法准确控制，偏差1V-6V； 7.钢制电箱，内置1000W变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的教师演示电源检测报告复印件 | 套 | 1 |
| 12 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 60 |
| 13 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 14 | 落地式紧急冲淋 | 立式 | SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟 | 套 | 1 |
| 15 | 陈列柜 | 3050*500*2400 | 侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面玻璃移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mmE1级刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作。 | 组 | 2 |
| 16 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 17 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 规格：ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 通风系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 套 | 29 |
| 2 | PP离心风机 | 6.5A | 6.5A功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-752Pa,转速；1440,380V | 台 | 1 |
| 3 | 风帽 | 6.5A | PP材质 | 只 | 1 |
| 4 | 消音器 | DN400 | PP材质 | 台 | 1 |
| 5 | 风机软接头 | DN650/DN400 | PP材质 | 只 | 1 |
| 6 | 防震垫 |  | 橡胶软垫 | 只 | 4 |
| 7 | 防火阀 | DN400 | 镀锌钢板定制 | 只 | 1 |
| 8 | 风管 | DN400 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 9 |  | DN160 | PVC材质 | 米 | 21 |
| 10 |  | DN110 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 11 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 只 | 3 |
| 12 |  | DN110 | PVC材质 | 只 | 30 |
| 13 | PP变径 | DN400/DN110 | PVC材质 | 只 | 1 |
| 14 |  | DN160/DN110 | PVC材质 | 只 | 14 |
| 15 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 只 | 14 |
| 16 | 风机电缆线 |  | 三相电缆 | 项 | 1 |
| 17 | 风机控制电箱 |  | 钢质 | 只 | 1 |
| 18 | 风管支架及吊杆 |  | 定制 | 间 | 1 |
| 19 | 安装耗材及附件 |  | 定制 | 间 | 1 |
| 20 | 通风系统调试费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 通风系统安装费 |  |  | 项 | 1 |
| 物理力学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年人坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用"电容式"触摸按键，采用数码液晶显示，智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A ； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取6～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌，低压直流电压无法准确控制，偏差1V-6V； 7.钢制电箱，内置1000W变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%； | 套 | 1 |
| 3 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向， 耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的物理学生实验桌检测报告复印件 | 张 | 28 |
| 4 | 实验凳 | Φ315*450-500 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 60 |
| 教学管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学管理终端 |  | 全网通多屏协同 .处理器： 8核7nm制程，大核+微核达芬奇架构NPU，16核Mali-G76 GPU 屏幕：10.8英寸IPS触摸屏，屏占比90%，2K QHD高分辨率（2560*1600），280PPI 内存：8GB+256GB 电池：7250mAh，支持视频播放10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 | 台 | 1 |
| 2 | 无线投屏器 |  | 高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清，支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 只 | 1 |
| 3 | 实验课堂教学管理软件 |  | 【实验课考勤管理】---任课老师登录 1、智能分组：支持学生智能分组，组长组员轮流自动排班； 2、人脸识别签到：自动生成考勤数据； 3、缺勤信息及时通知：缺勤信息及时短信通知班主任和教务处，保证学情安全闭环管理； 4、支持单间最多32实验桌60+学生同时上课； 【智慧课堂互动管理】---任课老师登录 1、同步投屏：教师端同步投屏到智慧大屏，也可以推送到学生端小屏幕。 2、演示实验：教师可实操演示并投屏，或者播放备课视频； 3、走动教学：充分发挥移动端优势，走动穿插与学生互动； 4、随堂提问：可以通过备课预设问题与学生互动，也可以随机生成提问；支持集体作答、随机指定、自主抢答等多种方式，及时反馈学生答题统计结果，形成生动的互动教学氛围； 5、学生实验点评：当堂抽取实操测评实验视频，回放并点评得失 6、控屏：静默学生端，集中注意力。 【智能化评价管理】---任课老师登录 1、实操测评：根据备课预设开展实验操作随堂练习，支持开启学生分组自评与互评模式，全程录制操作视频，支持回放点评； 2、堂测堂评：课堂知识点回顾，根据备课预设课堂练习客观题，自动生成测验成绩和统计结果； 3、嵌入式素质评价系统：内嵌智能化数据采集，将日常教学、正式考试统一纳入素质评价体系，互动过程体现的实验科学素养自动及时进入素质评价系统，科学、客观、公正。 4、可选AI辅助教学模块：支持学生实验自动评分；实时同步浏览AI运算和赋分过程，平战结合，提前适应机考；激发科学兴趣。 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧实验操作数据采集终端 |  | 1.极致简约设计，显示、触控一体化超薄设计 （378*240*11mm），美观实用； 2.大屏（15.6寸）显示器，IPS全视角 全高清 分辨率1920*1080； 3.完美10点触摸电容屏，支持手写及多点手势；响应时间小于3ms； 4.抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）； 5.扩充性好：配置灵活，3个USB2.0，1个mini USB，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 6.安全性高：更轻更薄，无锐利边缘，通过CCC认证； 7.视频解码支持1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.264 等； 8.亮度：≥ 250 cd/m2，对比度：≥ 800：1，刷新频率：60HZ，色彩总数：262 K（6-bit）,CIE1931 60%； 9、使用寿命：最小值：15000小时; 最大值：50000小时 | 套 | 1 |
| 5 | 实验课堂学习软件 |  | 【课堂学习】---学生刷脸登录 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：随时浏览课件和相关知识，包括播放标准实验视频，与老师教学思路同步。 3、同步投屏：可以同步观看老师授课屏幕，不受视线遮挡影响。 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 【实验操作互动反馈】---学生刷脸登录 1、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评；分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 2、可选AI评分功能，实时反馈操作步骤问题，及时予以纠正。同时加深对AI的了解和适应性训练。 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 【实验知识强化】---学生刷脸登录 1、支持举手提问、抢答、作题，及时获得答案，巩固课堂知识。 2、支持堂测堂评，随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 | 套 | 1 |
| 8 | 智慧视频采集系统 |  | 记录实验操作过程并形成视频文件,传输至阅卷中心视频服务器。视频文件格式满足H264格式，可以用浏览器直接播放。支持负载均衡和分布式并发传送，支持断网续传。 多功能网络高清影像采集装置：1080P/H.265/多码流/广角/24小时连续录制/RTSP 支杆为铝合金材质，支持实时采集上传和断网恢复续传。 （1）高清多路码流：视频分辨率1080P，25帧/s，支持200万像素（1920*1080）拍照，码率可定制，支持500-4Kbps；支持高清录制和标清预览双码流。 （2）高清广角镜头，保证双摄像头无死角录制连续清晰视频。自动白平衡、自动曝光、畸变矫正。 （3）支持H.265/H.264视频文件压缩编码，支持24小时连续录制和自动上传。最大支持128G TF卡本地存储。 （4）支持FTP、rtsp标准协议，支持流媒体格式录像文件断网续传。支持录像启停、拍照和摄像头参数网络设置。 （5）提供RJ45以太网接口，10M/100M自适应，支持POE。 | 套 | 2 |
| 物理数字化实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； 产品需满足现行的人民出版社新课标教材的要求，出示相关的说明材料。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。彩屏：不小于1.77吋，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 只 | 1 |
| 3 | 附件 |  | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 4 | 软件包 |  | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 5 | 力传感器 |  | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。，具有硬件清零功能。 | 只 | 2 |
| 6 | 分体式位移传感器 |  | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 套 | 1 |
| 7 | 光电门传感器 |  | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 2 |
| 8 | 温度传感器 |  | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 3 |
| 9 | 压强传感器 |  | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。配件：20ml注射器。 | 只 | 3 |
| 10 | 声波/声级传感器 |  | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 只 | 1 |
| 11 | 多量程电流传感器 |  | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 1 |
| 12 | 微电流传感器 |  | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 13 | 多量程电压传感器 |  | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 | 只 | 1 |
| 14 | 磁感应强度传感器 |  | 测量范围：-100mT~+100mT；分度：0.1 mT，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 15 | 多用力学轨道 |  | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验。 | 套 | 1 |
| 16 | 浮力定律实验器 |  | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成。与力传感器配合使用，完成对浮力相关规律的探究 | 套 | 1 |
| 17 | 摩擦力实验器 |  | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。 | 套 | 1 |
| 18 | 二力平衡实验器 |  | 由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节5号电池，与光电门传感器和力传感器配合使用，完成运动物体二力平衡研究。 | 套 | 1 |
| 19 | 流体压强实验器 |  | 由气泵、三节不同粗细的套管、外接联通软管和支架组成，与三只相对压强传感器配合使用，可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可用于伯努利定律的演示和实验探究 | 套 | 1 |
| 20 | 远红外加热器 |  | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 |
| 21 | 压缩气体做功实验器 |  | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。 | 套 | 1 |
| 22 | 电阻定律实验器 |  | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 | 套 | 1 |
| 23 | 焦耳定律实验器 |  | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系。 | 套 | 1 |
| 24 | 匀强磁场螺线管 |  | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 1 |
| 25 | 铝合金箱 |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 个 | 14 |
| 2 | 模块储藏装置 | 373*373*130 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 14 |
| 3 | 低压电源模块 | 1.5-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 | 个 | 28 |
| 4 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 28 |
| 5 | 智能升降机构 | 520*390*100 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 14 |
| 6 | 综合布线 | 国标 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 7 | 安装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 8 | 安装辅件 | 定制 | 国标五金件 | 间 | 1 |
| 9 | 系统调试 | 定制 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 项 | 1 |
| 10 | 顶装安装 | 定制 | 标准化安装 | 项 | 1 |
| 11 | 采光系统 | 铝扣板60Omm*600mm | 1.选用600*600全孔铝扣板吊顶。2.铝扣板厚度为0.8毫米，3.扣板表面做防静电喷涂，颜色均匀一致，内加防尘处理。 | ㎡ | 80 |
| 12 |  | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 60 |
| 13 |  | LED照明灯600mm*600mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 20 |
| 14 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 15 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 80 |
| 16 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 50 |
| 17 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 120 |
| 18 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 19 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜翻新 |  | 现有仪器柜按照学校要求，将现有仪器柜进行工业化电镀喷漆处理（颜色由学校指定颜色），并更换玻璃及门把手等其他部件，效果达到九成新。 | 个 | 26 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1200*800 | 1. 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 4 |
| 3 | 采光系统 | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 120 |
| 4 |  | LED照明灯300mm*1000mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 15 |
| 5 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 6 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 80 |
| 7 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 60 |
| 8 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 100 |
| 9 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 10 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 物理电学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用方管模具弯曲成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，并用专用注塑模具件装饰。 | 张 | 28 |
|  | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 28 |
| 3 | 豪华电学物理电源 |  | 1.外箱体由两组工程ABS塑料模具一次成型，电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作； 2.低压电源均配有实验所需的仪表（表头符合JY-0330教学仪器行业标准）； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压； 4.学生交流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生最小调节单元可达1V,额定电流2A； 5.学生直流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生分辨率可达0.1V,额定电流2A； 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作， 7.220V交流输出为带安全门的多功能三孔插座； 8.面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程大测量表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮，便于随时调零； 9.220V交流输出为带安全门的多功能豪华六孔插座，电源指示； | 个 | 28 |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2、本智能控制系统采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3、 本智能控制系统内自带密码开机和定时关机系统，操作更安全，并附带使用说明 4、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A(可做到6A)； 5、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A(也可做到6A)； 6.低压大电流值为40A，自动关断； 7、220V交流输出为带安全门的两个国标五孔插座，带有电源指示； 8、学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9、学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 10学生220V交流电源通过学生电源上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出 | 套 | 1 |
| 5 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 60 |
| 6 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 10 | 采光系统 | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 120 |
| 11 |  | LED照明灯300mm*1000mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 15 |
| 12 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 13 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 80 |
| 14 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 65 |
| 15 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 100 |
| 16 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 17 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 生物实验室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 1100*600*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向， 耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 | 张 | 28 |
| 5 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包盒中间，实验和安装都非常方便 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，； 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 7. 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 个 | 28 |
| 6 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 7 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | 凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 60 |
| 教学管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学管理终端 |  | 全网通多屏协同 .处理器： 8核7nm制程，大核+微核达芬奇架构NPU，16核Mali-G76 GPU 屏幕：10.8英寸IPS触摸屏，屏占比90%，2K QHD高分辨率（2560*1600），280PPI 内存：8GB+256GB 电池：7250mAh，支持视频播放10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 | 台 | 1 |
| 2 | 无线投屏器 |  | 高清无线投屏器，支持扫码连接，4K高清，支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 只 | 1 |
| 3 | 实验课堂教学管理软件 |  | 【实验课考勤管理】---任课老师登录 1、智能分组：支持学生智能分组，组长组员轮流自动排班； 2、人脸识别签到：自动生成考勤数据； 3、缺勤信息及时通知：缺勤信息及时短信通知班主任和教务处，保证学情安全闭环管理； 4、支持单间最多32实验桌60+学生同时上课； 【智慧课堂互动管理】---任课老师登录 1、同步投屏：教师端同步投屏到智慧大屏，也可以推送到学生端小屏幕。 2、演示实验：教师可实操演示并投屏，或者播放备课视频； 3、走动教学：充分发挥移动端优势，走动穿插与学生互动； 4、随堂提问：可以通过备课预设问题与学生互动，也可以随机生成提问；支持集体作答、随机指定、自主抢答等多种方式，及时反馈学生答题统计结果，形成生动的互动教学氛围； 5、学生实验点评：当堂抽取实操测评实验视频，回放并点评得失 6、控屏：静默学生端，集中注意力。 【智能化评价管理】---任课老师登录 1、实操测评：根据备课预设开展实验操作随堂练习，支持开启学生分组自评与互评模式，全程录制操作视频，支持回放点评； 2、堂测堂评：课堂知识点回顾，根据备课预设课堂练习客观题，自动生成测验成绩和统计结果； 3、嵌入式素质评价系统：内嵌智能化数据采集，将日常教学、正式考试统一纳入素质评价体系，互动过程体现的实验科学素养自动及时进入素质评价系统，科学、客观、公正。 4、可选AI辅助教学模块：支持学生实验自动评分；实时同步浏览AI运算和赋分过程，平战结合，提前适应机考；激发科学兴趣。 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧实验操作数据采集终端 |  | 1.极致简约设计，显示、触控一体化超薄设计 （378*240*11mm），美观实用； 2.大屏（15.6寸）显示器，IPS全视角 全高清 分辨率1920*1080； 3.完美10点触摸电容屏，支持手写及多点手势；响应时间小于3ms； 4.抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）； 5.扩充性好：配置灵活，3个USB2.0，1个mini USB，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 6.安全性高：更轻更薄，无锐利边缘，通过CCC认证； 7.视频解码支持1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.264 等； 8.亮度：≥ 250 cd/m2，对比度：≥ 800：1，刷新频率：60HZ，色彩总数：262 K（6-bit）,CIE1931 60%； 9、使用寿命：最小值：15000小时; 最大值：50000小时 | 套 | 1 |
| 5 | 实验课堂学习软件 |  | 【课堂学习】---学生刷脸登录 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：随时浏览课件和相关知识，包括播放标准实验视频，与老师教学思路同步。 3、同步投屏：可以同步观看老师授课屏幕，不受视线遮挡影响。 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 【实验操作互动反馈】---学生刷脸登录 1、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评；分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 2、可选AI评分功能，实时反馈操作步骤问题，及时予以纠正。同时加深对AI的了解和适应性训练。 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 【实验知识强化】---学生刷脸登录 1、支持举手提问、抢答、作题，及时获得答案，巩固课堂知识。 2、支持堂测堂评，随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 | 套 | 1 |
| 8 | 智慧视频采集系统 |  | 1、记录实验操作过程并形成视频文件,传输至阅卷中心视频服务器。视频文件格式满足H264格式，可以用浏览器直接播放。支持负载均衡和分布式并发传送，支持断网续传。 多功能网络高清影像采集装置：1080P/H.265/多码流/广角/24小时连续录制/RTSP 支杆为铝合金材质，支持实时采集上传和断网恢复续传。 1、高清多路码流：视频分辨率1080P，25帧/s，支持200万像素（1920*1080）拍照，码率可定制，支持500-4Kbps；支持高清录制和标清预览双码流。 2、高清广角镜头，保证双摄像头无死角录制连续清晰视频。自动白平衡、自动曝光、畸变矫正。 3、支持H.265/H.264视频文件压缩编码，支持24小时连续录制和自动上传。最大支持128G TF卡本地存储。 4、支持FTP、rtsp标准协议，支持流媒体格式录像文件断网续传。支持录像启停、拍照和摄像头参数网络设置。 5、提供RJ45以太网接口，10M/100M自适应，支持POE。 | 套 | 2 |
| 生物数字化实验室 |  |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电，无需外接电源； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 1 |
| 4 | 传感器数据显示模块 |  | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。彩屏：不小于1.77吋，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 只 | 1 |
| 6 | 附件 |  | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 7 | 软件包 |  | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 8 | 温度传感器 |  | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 10 | 微电流传感器 |  | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 11 | 相对压强传感器 |  | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。具有硬件清零功能 | 只 | 2 |
| 13 | 氧气传感器 |  | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。自带校准按钮 该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以avi等常见格式存储。 | 只 | 1 |
| 14 | 二氧化碳传感器 |  | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储 | 只 | 1 |
| 15 | 相对湿度传感器 |  | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 16 | 心电图传感器 |  | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 1 |
| 17 | 气态酒精传感器 |  | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 18 | 气液相密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 1 |
| 19 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 1 |
| 20 | 铝合金箱 |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| 21 | 边台 | 11150*600*800 | 1. 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 22 | 实验室专用水槽 | 430*330*280mm | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 7 |
| 23 | 三联高低位龙头 | 普校 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 7 |
| 24 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 25 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 规格：ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 26 | 采光系统 | 铝扣板60Omm*600mm | 选用600*600全孔铝扣板吊顶。2.铝扣板厚度为0.8毫米，3.扣板表面做防静电喷涂，颜色均匀一致，内加防尘处理。 | ㎡ | 70 |
| 27 |  | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 100 |
| 28 |  | LED照明灯600mm*600mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 20 |
| 29 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 30 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 80 |
| 31 |  | PPR管Φ25 | 管选用国标材料 | 米 | 50 |
| 32 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 60 |
| 33 |  | upvc管Φ50 | 管选用国标材料 | 米 | 45 |
| 34 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 100 |
| 35 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 36 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*1970 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 7 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1200*800 | 1. 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 6 | 滴水架 | PP | 高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用 | 组 | 1 |
| 生物实验室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 1100*600*780 | 1.全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 28 |
| 5 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包盒中间，实验和安装都非常方便 ； 2.学生低压电源采用教师控制，其中交流电压不受输入电压影响，教师额定交流电压跟学生输出电压一致，偏差不超过1伏，调节范围6V-24V;学生不能调整交流电压，直流电压学生能微调； 3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生直流电源的控制及交直流电压显示，采用贴片元件生产技术及1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4. 学生直流电源360度旋转带切换电位器控制，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 5. 220V交流输出为新国标五孔插座。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0~30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现场； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V之内； | 个 | 28 |
| 6 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用"电容式"触摸按键，采用段码液晶显示，智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A ； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取6～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌，低压直流电压无法准确控制，偏差1V-6V； 7.钢制电箱，内置1000W变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%； | 套 | 1 |
| 7 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | 凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 60 |
| 8 | 全新钢塑水槽柜 | 438*600*855mm | 1、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观 2、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。 3、内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，60W，流量，12L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。 4、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。 5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 | 套 | 4 |
| 9 | 双联折叠龙头 | 双口 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 套 | 4 |
| 10 | 边台 | 11150*600*800 | 1. 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含座人空位； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 1 |
| 11 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250mm | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 控制系统：采用自主研发控制系统。 | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 10寸摸屏 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：集中控制整室给排水； （2）照明控制：分组控制整室照明； （3）电源控制：控制学生AC220V电源； （4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 1 |
| 4 | 远程控制系统 | 定制 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1520*575*290 | 整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 2 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 1400*430*150 | 整体采用5mm抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 2 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 1520*575*290 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 4 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 215*240*88 | 接收智能化控制系统控制，主体采用铝合金材质，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 4 |
| 5 | 多功能电源 | 65*65*8mm | 2个/组接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 4 |
| 6 | 急停装置 |  | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 4 |
| 7 | 供电线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 8 | 智能照明 | 1200*85mm | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 4 |
| 9 | 自动给排水系统 | 模块化 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 4 |
| 10 | 自动给排水接口 | 快接 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 4 |
| 11 | 给水布管 | 国标 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 12 | 排水布管 | 国标 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 13 | 安装调试 | 标准 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试。 | 套 | 1 |
| 14 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 |
| 15 | 采光系统 | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 100 |
| 16 |  | LED照明灯300mm*1000mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 15 |
| 17 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 18 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 80 |
| 19 |  | PPR管Φ25 | 管选用国标材料 | 米 | 60 |
| 20 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 64 |
| 21 |  | upvc管Φ50 | 管选用国标材料 | 米 | 65 |
| 22 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 80 |
| 23 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 24 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 生物药品柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 药品柜 | 1000*500*1970 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 6 |
| 生物标本室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标本柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 下柜采用全木结构，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；一块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类 上部高1200mm，四面为5mm厚透明白玻镶嵌，双面为金属包边白玻推拉门设计，内部两层5mm厚玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，板式对开门。 连接件：ABS专用连接组装件 ； 脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 6 |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1. 铝木结构 2. 铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3. 连接件：ABS专用连接组装件 ； 4. 隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5. 上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6. 脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 9 |
| 3 | 采光系统 | 乳胶漆 | 环保白色乳胶漆涂 | ㎡ | 95 |
| 4 |  | LED照明灯300mm*1000mm | 专业护眼灯，规格为600*600，无频闪，无杂光，采用集成顶装且固定牢固 | 个 | 15 |
| 5 |  | 开关电气40A | 采用国标材料 | 个 | 1 |
| 6 |  | pvc地胶2mm | 2毫米通体耐磨实验室专业塑胶地板 | ㎡ | 40 |
| 7 |  | PPR管Φ25 | 管选用国标材料 | 米 | 20 |
| 8 |  | pvc管Φ20 | 管选用国标材料 | 米 | 120 |
| 9 |  | upvc管Φ50 | 管选用国标材料 | 米 | 30 |
| 10 |  | 电线4mm | 电线耐火阻燃国标材料 | 米 | 100 |
| 11 |  | 文化氛围 | 符合现代化教育，有科学性，趣味性，前瞻性，能树立正确人生观的图片文字包括不仅限于以上内容 | 项 | 1 |
| 12 |  | 窗帘 | 实验室窗帘更换成实验室专用窗帘。具体尺寸实地考察 | 项 | 1 |
| 理化生实验室及准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 5p柜机 | 制冷量12000瓦 制热量12800瓦电压/频率 380V3N/50HZ 额定制冷功率：3800瓦 额定制热功率3940瓦 | 台 | 6 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：原厂质保不低于3年，7x24小时上门服务。质保期内所有设备软件更新不得另外收取费用，质保期内满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后2小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。如当天不能解决问题需提供备机、备件服务。

- 培训要求： 根据使用方的要求组织教师培训，并进行答疑。

- 中标单位负责将现有实验室仪器设备及家具按照校方要求进行清理及搬运。

- 投标人提供的设备硬件配置合理，可支持不少于5年内软件升级需求。

六、现场勘察

本项目需要现场勘察，时间为报名时间截止当日下午三点前。勘察地点为西安交大附中兴庆校区，并在校门口进行签到确认。统一组织，自行勘察。如有其他问题，请与项目负责人联系。

| 现场勘察签到确认表 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 备注 |
| 以上单位已对现场进行勘察，视为对项目地址、环境结构、层高数据、屋面状况、系统设备等清楚了解。 |  |  |  |

七、采购标的的验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 1 | 招标文件参数要求 | 现场验收 |  |
| 2 | 水、电、通风系统 | 现场验收试运行一个月 |  |
| 3 | 仪器设备的性能 | 现场验收试运行一个月 |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否□√ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否□√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 现场验收时，需提供具有资质的室内环境、及设备的环评报告，提供设备正常运行时噪音不高于50分贝的监测，并达到国家相关标准（检测费用由中标单位承担） 。 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |

八、采购标的的其他技术、服务等要求。

演示：以视频演示的方式提交，每个实验必须按照演示的要求逐步完成并展示效果，整个实验演示的视频不得超过10分钟。

一、实验教学系统演示要求

1、进入教学系统，演示系统内含丰富教学资源，包含教材规范实验操作视频资源浏览、题库浏览、规范理化生三科课程实验的实验步骤知识点浏览。

2、登录教师页面，演示线上备课流程，点击备课，教案支持多种格式导入，并支持直接复用系统内置教案课件视频。

3、演示系统支持学案交流功能，老师按意愿选择是否公开课件教案分享，支持公开教案互相借鉴复用，并支持老师和领导对课件进行点赞、收藏、评论。

4、登录教师教学终端，演示线上备课教案与教师教学移动终端实现同步。

5、演示系统支持教师教学终端下发签到信息至学生终端，便捷快速完成签到。

6、演示系统支持课堂提问功能，基于线下提问形式需包含个人抢答、全体作答、随机答题和指定学生答题等多种方式。

7、演示系统支持课堂实操测评功能，随堂可随时进行实操演练，老师可随时浏览学生实操视频，并支持教师可通过实时投屏点评分组实验。

8、演示系统支持当堂自动生成学生评价报告，其评价报告要素应客观组成，例如教师评价，小组自评，小组互评，课堂表现等。

二、环境测定实验，需提供的演示样品为：（数据采集器、温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对压强传感器、传感器数据显示模块）

实验演示内容：数字化产品性能综合展示

1、采集器、传感器、数据显示模块均采用具有方向性和自锁功能的BT接口，连接牢固，可有效防止传感器脱落，保证数据传输稳定；

2、为保证测量数据准确性和时效性，氧气传感器通过自身硬件校准按钮进行硬件校准，二氧化碳传感器采用泵动循环，方便气体循环，相对压强传感器具有硬件调零功能；

3、数据显示模块显示传感器测量到的数值，并且可把保存下来的测量数值导入计算机进行保存和分析，也可通过无线传输与手机或平板电脑进行数据采集，同时显示多个传感器的数据变化图线及数据记录表格。 4、同时有线方式连接温度传感器、氧气传感器、相对压强传感器、二氧化碳传感器，软件测量数据稳定、互不干扰，同时显示多个传感器的数据变化图线及数据记录表格，表格记录数据可导出为EXCEL格式以便下次实验调用对比。

5、软件自带录制功能，传感器在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式同时显示并录制。

三、根据厂家提供的演示视频材料可以观看顶装系统演示要求（通过控制柜）：顶装控制柜演示要求

1、配合控制柜，成功演示摇臂自动折叠。（可单个或分组进行控制，有全选及反选功能）要求：通过电控箱控制摇臂升降到停任意位置；当给水管或排水管连接在摇臂上，摇臂不能升降,防止误操作，起保护作用。

2、通过控制柜和APP控制控制220V插座开与关，如果摇臂在升降时220V插座自动断电。

3、通过控制柜控制控制LED灯开与关。

4、通过控制柜控制给水开与关，要求给水开关打开时排水自动打开，给水关闭时排水系统在废水排完后自动停止；上下水接头采用自动止水功能，不得使用手动阀门，当水管拔出后，管道内的水不能渗漏；给水在工作时给水拔出后，给水自动关闭；同时插上水管，给水自动开启。

5、通过控制柜控制关闭总电源延时数秒后自动关闭总电源。

6、使用控制柜能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。