【八分幅纳秒脉冲激光探针】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购八分幅纳秒脉冲激光探针1台，主要用于电驱动加载闪光照相测试分系统中对效应腔内动态过程进行精确的光学诊断，对包括弹丸姿态、撞击过程以及放电等离子体动力学行为等进行高分辨率二维图像诊断。要求激光发射装置输出质量高、时序可靠。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

符合行业规范。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  八分幅纳秒脉冲激光探针

（二）采购数量及计量单位：  1台

（三）最高限价：人民币  200万 元。

（四）交付时间：合同签订后  180  天内。

（五）交付地点： 西安交通大学指定地点 。

（六）付款进度安排：验收合格后15个工作日内付95%，一年后无质量问题付5%  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：（*代表不满足将导致无效投标）

1、八分幅纳秒脉冲激光探针的技术指标如下：

1）输出波长：532nm

2）单个子脉冲相干长度：≥0.5cm

3）光路空间输出方式：可实现每2路、4路及8路空间同轴合束输出，配置同轴可见指示光

*4）独立脉冲数：≥8个

5）子脉冲能量：100mJ @ 532nm/子脉冲

6）子脉冲的触发延时：≤150ns

7）子脉冲两两最小时间间隔：≤15ns

8）子脉冲半高宽≤10ns，重复出光时半高宽标准差≤1ns

9）触发方式：标准TTL电平触发

10）触发电磁屏蔽：配备光电转换模块，总通道数≥16个；配备电光转换模块，总通道数≥16个；配备10m光纤≥16根

11）定时精度：≤8个子脉冲@1个宏脉冲；1-5Hz分档可调，也可单次触发；宏脉冲中首个子脉冲的触发延时抖动≤1ns；单个子脉冲独立工作的触发延时抖动≤1ns

12）环境适应性及工程化：设备在短距离转场情况下内部光路不失准；具有防尘防潮设计

13）提供532nm激光护目镜≥2套

14）提供设备维护专用工具1套

15）提供合格证、纸质及电子版说明书、视频培训资料、装箱清单

2、其他要求

供货商负责安装调试，并完成功能演示

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：     ≥1   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少1天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料或现场培训 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否√ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否√需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |