【离子注入机】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购离子注入机1套，主要用于POI（Piezoelectric On Insulator）薄膜制备工艺的研究与开发。该设备需具备精确的离子能量、剂量及温度控制能力，实现对目标材料表面的深度注入与高效剥离。此外，设备还应支持多种离子源更换，以适应不同制备工艺的需求，并具备高效的自动化操作界面，提升研究效率与实验重复性。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 离子注入机

（二）采购数量及计量单位： 1套

（三）最高限价：人民币 1520 万元。

（四）交付时间：合同签订后240天内。

（五）交付地点：西安交通大学指定地点。

（六）付款进度安排：合同签订后，中标方开具合同总金额70%的履约保函（保函期限不少于1年，若1年内因中标方无法顺利验收，保函有效期应顺延至货物验收合格。保函明确：如果发生违约事件，不能按质、按量、按期履行合同规定的义务，采购方有权凭保函向银行索偿其所受损失的赔偿金额），保函经采购方认可后，采购方一次性支付合同全款；中标方完成设备生产后，向采购方发出发货通知，设备达到采购方现场调试验收合格后，中标方向采购方缴纳5%履约保证金，验收合格一年后无质量问题退还（不计利息）。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 质量要求：设备应符合国际标准，如ISO 9001质量管理体系认证；所有零部件应选用高质量、高可靠性的产品，确保设备的长期稳定运行；每台设备在出厂前应进行全面的性能测试和质量检测，确保各项指标符合技术规格书的要求。

2. 安全要求：

电气安全：设备应符合电气安全标准，主要涉及设备的设计、施工、试验、运行、操作、维修等方面的安全要求。

辐射安全：设备应符合辐射安全标准，如X射线泄露值≤0. 5 μSv/h。

机械安全：设备应具有紧急停止（EMO）、高压区屏蔽门联锁、高压仓门联锁、气箱放电棒联锁、高压仓放电棒联锁、负压检测联锁、高压开关联锁等功能，确保在紧急情况下能迅速切断电源。

3. 技术规格：（*为重点关注指标，不作为废标项）

（1）晶片尺寸：支持8″、6″、4″、3″及不规则小片；

（2）*能量范围：单电荷30 KeV～380 KeV；

（3）离子源电源：美国AE、美国Glassma、日本TDK等同类型品牌电源；

（4）*注入元素：H、He、Ar、O、B（固态源）；

（5）*注入角度：0°～45°自动可调，角度精度0.2°；

（6）注入均匀性：1σ≤1%（8″硅晶圆，注入B元素，注入能量100KeV，剂量1×1014，注入角度7°）；

（7）注入重复性：1σ≤1%（8″硅晶圆，注入B元素，注入能量100KeV，剂量1×1014，注入角度7°）；

（8）*最大束流：能量100keV条件下，最大束流≥1000μA（H+）；能量200keV以上，最大束流≥2000μA（H+）；

（9）束流稳定性：≤10%/30 min；

（10）*剂量范围：3×1011～5×1017 ions/cm²；

（11）传片方式：手动装片；

（12）装片量：4靶位手动装卸片，包含一个6″静电卡盘（水冷靶台，带背部通气辅助冷却）；三个机械夹持靶位（其中一个热靶，加热温度≤550℃；两个常温靶背部带水冷），每个靶位分别配置3″、4″、6″、8″标准托盘；

（13）静电消除：等离子淋浴；

（14）真空度：≤5×10-7 Torr；

（15）X射线泄露值：≤0.5 μSv/h；

（16）扫描方式：水平静电扫描+垂直机械扫描；

（17）辅助模块：

①光学检测模块：采用非接触式光学超精密测量系统，具备四种三维检测方式：无振动共聚焦、白光干涉、相位差干涉、多焦面叠加。具备高性能2D和3D检测功能，可检测离子注入后晶圆表面质量、关键尺寸、角度等；检测要求：纵向分辨率：≤0.01nm；主动防震减震平台；横向分辨率（XY方向）：≤0.16μm；重复精度：≤0.1%；垂直扫描范围不低于40mm。

②应力检测模块：具备离子注入后晶圆应力分布定量检测及缺陷定位筛查的功能。

③热处理模块：用于离子注入后晶圆的晶格修复，温度200~800℃，控温精度＜±1℃，可实现气氛和和真空热处理功能。

4. 物理特性：

整机结构：分为离子源系统、束线系统、靶室系统、电源系统、控制系统、辅助系统等；其中辅助系统：包括真空系统、配电系统、去离子水系统、压空系统、氮气系统、源气箱以及屏蔽机房等。这些规格和特性确保了离子注入机在性能、安全和操作上的高标准。

5. 安装调试与培训

安装调试：设备交货前一个月，通知用户有关设备安装的环境与安装条件；设备到达用户现场后，双方商定装机日程，共同开箱，按合同数量及装箱单清点随机附件和技术文档；用户负责设备初步就位，水、电、气接线及测试样品；设备供应商负责设备安装和调试，并保证设备达到技术协议规定的技术指标和功能要求。

培训：设备供应商负责安排技术工程师到用户现场，使相关工作人员熟练掌握设备的软件、硬件的操作使用、维护保养等技能。培训时间至少两周，主要内容包括设备的基本工作原理、安全注意事项、操作使用方法、维护保养事项、使用过程中的注意事项、常见故障和排除方法等。

6. 售后服务和技术支持

保修期：免费保修期3年，时间自安装完成之日起计算。保修期内，至少提供不少于3个月的常规运行维护耗材，设备发生问题，免费提供维修零部件；故障响应时间：24小时内对用户的服务要求做出响应，48工作小时内到客户现场进行支援。

保修期后：设备供应商长期提供技术维护力量，免费提供软件更新服务，定期为设备使用情况进行客户回访；提供及时的优质、价格优惠的技术服务和配件供应；提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料；在用户开发新产品和利用新技术过程中，提供有关技术支持。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： ≥ 3 年，质保期内免费维保 ≥ 2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少5名操作人员进行为期至少30天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |