电子拉伸持久蠕变试验机采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

标准电子蠕变试验机，配备大气炉和环境箱，实现金属材料的高温蠕变等性能的测试。且设备能够实现慢拉伸、应力松弛及拉伸疲劳测试功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业  。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

试验机设计、制造、计量、使用符合国家和行业标准及国际标准，适用标准如下：

JJG276-2009《高温蠕变、持久强度试验机检定规程》

GB/T16825.2《拉力蠕变试验机施加力的检验》

JJG 351《工作用廉金属热电偶检定规程》

JJG 141《工作用贵金属热电偶检定规程》

GB/T 12160《单轴试验用引伸计的标定》

GB/T2039-2012《金属拉伸蠕变及持久试验方法

GB/T10120《金属材料应力松弛试验方法》

HB5151--96《金属高温拉伸蠕变试验方法》

HB5150--96《金属高温拉伸持久试验方法》

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 电子拉伸持久蠕变试验机

（二）采购数量及计量单位： 3台

（三）最高限价：人民币  750000.00  元。

（四）交付时间：合同签订后 120 天内。

（五）交付地点：   中国西部创新港     。

（六）付款方式：   货到验收合格后一次付全款   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

设备主要功能

具有负荷、变形、位移三种控制方式；可以进行慢拉伸试验、持久强度、蠕变试验、松弛试验，以及低周疲劳试验等。

### 1、试验机主机技术参数：

|  | 最大试验力： | 50kN（1台）、30 kN（2台） |
| --- | --- | --- |
|  | 试验力测量误差： | ≤±0.5% |
|  | 试验力测量范围： | 1%FS--100%FS |
|  | 试验力分辨力： | 最大试验力±1/180000可调 |
|  | 最大加荷速率： | ≥3000N/s |
|  | 试验力控制稳定度： | ≤±0.5% |
|  | 拉杆速度： | 0.001—100mm/min |
|  | 拉杆最大行程： | ≥200mm |
|  | 上下夹头同轴度： | ≤6%(符合ASTM标准) |

### 2、高温大气炉单元技术参数（数量：3台）：

|  | 大气炉结构： | 对开式 |
| --- | --- | --- |
|  | 加热控制方式： | 三段电热丝加热，分段控制 |
|  | 工作温度： | 300-1000℃ |
|  | 均热带长度： | 150mm |
|  | 炉壳表面温升： | ≤80℃ |
|  | 温度波动度： | ±2℃ |
|  | 温度梯度： | 3℃ |
|  | 炉膛尺寸 | 不小于Φ90×380mm |

### 3、室温10℃～500℃高温环境箱技术参数（数量：2台）：

- 环境箱结构：单箱整体式

- 工作温度： 室温+10℃～500℃

- 均热带长度：≥50mm

- 温度波动度：≤±2℃

- 温度梯度：3℃；

- 箱内尺寸：不小于240mm长×宽240mm×高400mm

### 4、-70℃～350℃高温环境箱技术参数（数量：1台）：

- 均热带长度：≥50mm；

- 环境箱结构：单箱整体式；

- 工作温度：-70℃～350℃（压缩机制冷）；

- 温度波动度：±2℃；

- 温度梯度：3℃；

- 箱内尺寸：不小于240mm长×宽240mm×高400mm

### 5、变形测量装置技术要求：

| 名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变形传感器（数量：6只） | 变形测量范围：0～12 mm；变形测量分辨率：0.0001 mm；变形测量误差：±0.002mm。使用温度范围：20~1100 ℃ | 建议选择海德汉、雷尼绍、基恩士、同等质量品牌。 |
| 电子引伸计（低温）（数量：1只） | 标距：25mm；测量范围：+25~ -2.5mm；使用温度范围：-270~100 ℃；炉内使用； | 建议选择Epsilon、MTS、INSTRON、同等质量品牌。 |
| 电子引伸计（高温）（数量：1只） | 标距：25mm；测量范围：+12.5~ -1.5mm；使用温度范围：最高温度700℃；炉内使用； | 建议选择Epsilon、MTS、INSTRON、同等质量品牌。 |

### 6、试样夹具技术要求：

| 1 | 板材试样夹具及引伸装置（适用于环境箱及大气炉） | 满足2~4mm厚度试样夹持，标距为25mm，平行部分宽度6mm总长100mm；材料性能不低于K645 | 数量：4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 圆棒试样夹具及引伸装置（适用于环境箱及大气炉） | 满足φ6×25mm试样夹持端M10，标距25mm，平行部分30mm，过渡弧r6，试样总长~90mm。材料性能不低于K645 | 数量：4 |
| 3 | 板材试样夹具及引伸装置（适用于环境箱） | 满足2~4mm厚度试样夹持，标距为50mm；平行部分宽度12.5mm；总长200mm；材料：高温不锈钢 | 数量：4 |

其它配置要求：

- 控制器：在满足表1中技术参数的前提下，一定采用行业内口碑和质量可靠的品牌，建议主机电气控制系统建议采用DOLI公司的EDCi15和RMCi8各3套、MTS、INSTRON、同等质量品牌。

2、交流伺服系统：松下、西门子、日立、同等质量品牌交流伺服电机及调速系统各3套；

3、软件配置：配置专业的蠕变实验软件。满足实验数据的实时观察和记录功能，用户可以自定义实验参数，且能够实现分级蠕变功能。后处理可生成EXCEL或者TXT原始数据文件。

4、温度和电阻测量配置：

4.1  PT100温度传感器（带检定报告）3只

S型热电偶：Φ0.5×1000mm (带检定报告) 9支。

4.2  SIGMA CHECK、TRIMOS SMP、FOERSTER 2069系列系涡流电导率测量仪、同等质量品牌1套：

满足ASTM E1004、BS EN 2007标准；

测量范围：0.5~110% IACS

精度：0~20% IACS，±0.05% IACS；＞20% IACS，±0.25% IACS；

探头尺寸：直径7mm；

显示精度：小数点后3位。

5、其它

5.1不低于西门子、控创、研华、同等质量品牌工业控制计算机：I3处理器：安装内存：4.00GB,64位操作系统，1T硬盘；1台

5.2不低于21.5＂联想、三星、华为、同等质量品牌显示器；

5.3配置惠普HP1106、佳能、Epson、同等质量品牌打印机；

5.4远程报警系统1套；

5.5电脑桌椅1套；

5.6不低于公牛、德力西、松下、同等质量品牌插排1个；

5.7含九件套随机工具1套；

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   3  年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求： 保质期内，确保一年培训一次。过了保质期，根据客户需求具体安排培训日程

六、采购标的的验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 1 | 力值0.5-50KN，0.3-30KN | 现场显示为准 |  |
| 2 | 变形0.0001-12mm | 现场显示为准 |  |
| 3 | 温度-70-1100℃ | 现场显示为准 |  |
| …… |  |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是£否R需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |