# 【综合热性能分析系统】

# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购综合热性能分析系统1套，主要用于研究储能材料，需要对材料在使用环境中的热稳定性能进行测量和分析，在材料的研发、性能优化、以及实际应用过程等方面都非常重要，储能材料综合热性能分析系统可用于研究和测量各类储能材料的相变温度、相变焓、分解温度，组份含量等

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业     。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 综合热性能分析系统

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币  99万元。

（四）交付时间：合同签订收到L/C信用证后  90  天内。

（五）交付地点：西安交通大学创新港校区 。

（六）付款进度安排：开具100%全额信用证，见运单后解付90%货款，10%货款在收到最终用户(西安交通大学)签发的验收报告后解付。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

注意：标注▲的是重要指标，必须全部满足，不满足将导致废标

（一）差示扫描量热仪

*1、测量原理：   热流型

2、加热炉：     纯银

▲3、温度范围：  -150℃～700℃

4、制冷方式：  全自动液氮冷却，可实现线性控制升、降温及恒温

*5、温度准确度：≤±0.1℃（单点In标样验证）；±0.2℃（In、Zn两点标样同时验证）

*6、量热精度：  ≤±0.05%

*7、升温速率：   0.02～300℃/min（线性可控）

8、降温速率：  满足以10℃/min从700℃线性降温至-100℃以下

*9、量热灵敏度：≤0.05μW

10、信号时间常数：≤1.8秒（In标样1mg测试，）

11、铟峰高/峰宽：≥110

*12、灵敏度/信/噪比（TAWN标准）：≥12 （0.25mg氧化偶氮苯甲醚标样、升温0.1℃/min 验证）

13、TAWN分辨率(TAWN标准)： ≤0.12 （5mg氧化偶氮苯甲醚标样、升温20℃/min 验证）

14、数据采集速率： ≥50个/秒

*15、基线重复性和平直度：≤10µW（-50℃～400℃）

*16、DSC传感器材质：金/钯热电偶及表面陶瓷材料等耐高温及化学腐蚀材料；

17、DSC传感器热电偶数量：≥20对；

▲18、炉体与传感器结构：炉体与传感器分离设计，传感器可单独更换维修。

*19、仪器校准功能：具有柔性校准软件功能、通过10℃/min升温速率校准后，变化不同的升温速率（1℃/min、5℃/min、20℃/min、50℃/min等）、坩埚类型、实验气氛进行实验无需再校准，即可得到准确的相变起始温度等。

20、实验气氛及控制：静态及动态气氛；包括惰性、氧化、还原性气氛等；可通过实验方法控制实现至少2路气体的自动切换。

*21、可扩展性：日后可升级为30位以上的全自动进样器，可将液氮冷却系统升级为-90℃机械制冷

22、可扩展性：具备升级为UV-DSC和显微镜-DSC功能

▲23、操作软件：中英文操作软件：功能包括基本热分析及DSC数据分析软件，具有10段以上升温、降温或恒温实验程序设置功能，另配有N级模型动力学软件用于安全风险评估；纯度软件：用于纯度分析的样品测试。

（二）热重同步差热分析仪：

▲1、测温范围：室温～1600℃

▲2、加热炉：  铂/铑或铑合金炉

3、加热炉结构：水平式炉体，降低加热气流影响；

4、温度准确度：≤±0.1℃（单点温度）；≤±0.5℃(多点温度,In、Zn、AL、Au、Pd五个标样同时达到）

5、温度精度：±0.3℃

6、DSC量热准确度：≤±1%（金属标样熔融焓验证）

7、线性升温速率：0.1℃～100℃/min（室温～1600℃）

*8、炉体冷却方式： 22℃∽25℃恒温循环水冷

*9、冷却时间：    1600℃降至100℃≤27min（无需吹扫气体）

10、线性降温速率：1600℃降至100℃≥10℃/min；1600℃ 降至600℃≥50℃/min

▲11、称量范围：   0～1000mg

12、天平灵敏度： 0.1µg

*13、天平重复性： ≤1µg

*14、TG空白曲线重复性：±10ug（10℃/min升温，室温∽1600℃全程温度）；等温基线漂移：≤2ug/h

*15、天平校准：天平室内置2个校准砝码、可实现自动校准功能。

*16、TGA/DSC传感器：单杆支架双坩埚,样品和参比端分别3对铂/铑热电偶，盘面采用陶瓷保护层，耐化学腐蚀。

17、允许实验气体：空气、氧气、氮气、氩气等；质量流量计，程序自动切换3种不同气体。

*18、配置彩色触摸屏控制终端：实时显示仪器运行状态、仪器参数设置调节；可控制炉体开关、天平去皮、调取实验方法及执行实验等操作。

*19、自动进样扩展功能：后续可升级为至少30位自动进样器，连续24小时不间断的工作，并可移除坩埚盖子、自动称量并记录空坩埚的质量并自动去皮。

20、联用扩展功能：具有与MicroGC、GCMS、FTIR、MS等联用分析热重分解逸出气体的扩展功能。

21、操作软件：与DSC可共用一套软件，功能包括基本热分析及DSC数据分析软件，另配有N级模型动力学软件用于安全风险评估；纯度软件：用于纯度分析的样品测试。

（三）仪器配置要求

1、DSC主机一台

1）热分析专业操作软件一套（中英文可切换），可同时控制2台及以上热分析设备，

2）DSC传感器1个（可单独更换）

3）铟、锌标样各一盒

4）原装铝坩埚/带盖500套；不同容积铝坩埚一盒（20µL，40µL，100µL）；操作工具一套；原装进口25ul一次性镀金高压坩埚100套。

5）全自动液氮冷却系统（包含自增压不锈钢液氮杜瓦瓶及连接控制管线（配备全自动电磁阀控制的液氮制冷系统；包含自增压液氮杜瓦瓶、液位表、3重保护阀、自增压阀）1套

6）标准铝坩埚压片机一台

7）N级模型动力学分析软件、纯度分析软件 各一套

2、TGA/DSC主机一台

1）TGA/DSC支架一套（可自行更换）

2）标样铟、锌、铝、金、钯各一盒

3）陶瓷坩埚/带盖200套；铂金坩埚/带盖4套

4）恒温循环水浴槽一台（制冷功率大于400W）

5）内置气体质量流量计，并可自动切换两种不同的气体

3、台式商务电脑一台（I7、16G内存，1T硬盘，网络功能（包含无线上网模块）、222H 显示器、Win10及以上系统、3年免费上门维修）

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： 3 年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。投标需提供制造商出具的3年质保承诺书。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：厂家对用户进行现场培训，不限定人数，培训内容包括仪器操作、日常维护等。

六、采购标的的履约验收方案

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |