原位微分电化学质谱采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

该采购项目可以通过原位微分电化学质谱和原位红外联用技术，能实时定性和定量分析反应过程中的中间产物及产物。可通过同位素标记实验，追踪反应路径，从原子/分子层次来理解电化学反应；通过对反应中间物种及产物的实时检测，从而推断出电化学反应的历程。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业   。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

无

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  原位微分电化学质谱

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币  856000.00     元。

（四）交付时间：合同签订后  120  天内。

（五）交付地点：   中国西部科技创新港1号巨构6016      。

（六）付款进度安排：   货物到后，凭开箱记录单解付90%，验收合格后付10%       。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

(1) *四极杆质量分析器，质量数范围：1-100 amu。

(2) *离子源：电子轰击电离源，铱灯丝材质。

(3) *分辨率≤1 amu。

(4) 双检测器：法拉第杯，电子倍增器。

(5) *最小检测分压≤3×10-15 mbar。

(6) 操作软件：具备全扫描功能，选择离子检测功能，以及校正定量分析模块，可输出定量分析结果。

(7) 分子泵抽速大于65 L/s，前级泵为干泵，另配置独立的旁抽机械泵，极限真空不低于5×10-3 mbar，配有全量程真空规。

(8) 进样系统：导流管式进样，需设有电化学池检漏安全装置，防止电解液大量进入真空系统。

(9) *配置低温冷阱，最低温度-75℃，对电解液进行冷却去除。

(10) *配置2套纽扣式电池模具，可用于水系或非水系锂离子电池或金属空气电池原位气体分析。

(11) 探针式电化学池需提供视频显微镜，方便调节电极距离采样探针的距离，调节步阶10微米。

(12) *经典电化学池，可实现光催化，光电催化等反应，电解液体积 1mL-3mL；适用于同位素标记实验，可通入反应气体。

(13) *可实现DEMS-FTIR联用

(14) 提供配套的纽扣电池，经典电化学池，DEMS-FTIR联用池所需的电极，包括但不限于玻碳电极、参比电极、对电极等；需包含质子交换膜以实现H型电化学池；蠕动泵至少需要8滚轴。

(15) 双气路载气系统，含气体流量计，气流稳定可调节，可用于锂离子电池或金属空气电池气体原位分析，实现电池长时间充放电连续实时监测。

备注：不满足“*”指标，按照无效投标处理

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：     3   年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在72小时内给出合理解决方案。

- 培训要求： 提供现场技术培训，每个功能模块有专门技术人员负责

六、采购标的的履约验收方案

| 验收主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 1 | 质谱主机 1.质量数范围：1-100 amu； 2.最小检测分压：3*10-15 mbar； 3.分辨率：小于 1 amu； 4.最大工作压力：<5*10-4 mbar； | 现场验收 |  |
| 2 | 电催化系统 1. OER，HER反应，贵金属催化剂（如Pt/C）,电极直径3 mm，法拉第电流2*10-4 A以下能明显检测到H2和O2（信噪比大于5），电化学测试条件：5-10 mv/s 2.CO2电催化还原（配备相应组件），采用铜基催化剂，LSV方法5-10 mv/s时能原位检测到H2，CH4，C2H4等信号。 3.酸性条件下甲醇电氧化反应，采用贵金属催化剂（如Pt/C），DEMS能测试到CO2信号 | 现场验收 |  |
| 3 | 电池系统 富锂正极材料首次充电，极片直径小于22 mm，0.1C充电,DEMS中O2曲线信噪比大于3 | 现场验收 |  |
| 4 | DEMS-FTIR联用 甲醇电氧化，CO2电还原 | 现场验收 |  |
| …… |  |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |