【X射线荧光光谱仪】采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购波长色散X射线荧光光谱仪1套，包括顺序扫描或固定通道模式，用于储能材料研发中涉及的各种固体液体及粉末样品的定性、定量及无标样定量分析等。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： X射线荧光光谱仪

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币 240万 元。

（四）交付时间：合同签订后 180 天内。

（五）交付地点：中国西部科技创新港指定地点 。

（六）付款进度安排 100%信用证，90%凭开箱单解付，10%凭验收合格单解付 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

标注★为重要指标，标注▲为较重要指标，不作为废标要求

1.分析元素范围

顺序扫描:元素周期表中8号O至95号Am元素。

固定通道:要求使用固定通道分析常用共计24种元素(F、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Br、Ba、Cd、Pb及As);

2. 测量范围：ppm到100%.

3. 分析精度优于0.04%

★4. 自动进样器：不少于60位X-Y二维自动进样器，以及60个原装进口不锈钢样品杯。

5. X射线发生器：

5.1固态高频高压发生器

★5.1.1顺序扫描式仪器高压发生器最大功率≥4kw；最大电压≥60kv，步进1kV；最大电流≥170mA，步进≤1mA（固定通道仪器最大功率≥4kw；最大电压≥50kv，步进≤5kV；最大电流≥100mA，步进≤5mA）

★5.1.2稳定性：顺序扫描式仪器外电源波动1%时，输出波动≤0.00005%；固定通道仪器外电源波动1%时，输出波动≤0.001%；

5.2  X射线光管：

▲5.2.1类型：端窗Rh靶陶瓷光管，含无渗漏Be窗，光管头部低温设计，保证满功率运行下温度不高于50℃

★5.2.2顺序扫描式荧光仪X光管最大功率≥4.2kw；最大电压≥75kv，步进1kV；最大电流≥200mA，步进≤1mA；固定通道仪器X光管最大功率≥4kw；最大电压≥50kv，步进≤5kV；最大电流≥100mA，步进≤5mA。

▲5.2.3要求设备配有至少五重以上的防护装置。

★5.2.4长寿命X射线光管，强度不衰减，要求提供至少8年以上的测试数据作为证明材料。

▲5.3 初级光路过滤器：配备位于光管和样品间的10位置初级光路过滤装置，至少预安装7种滤光片。

5.4 测角仪（固定通道仪器加装的普通扫描道不需要响应该项）

5.4.1角度准确度：优于0.001°

5.4.2角度再现精度：优于0.0001°

★5.4.3最大扫描速度1200°/分钟

5.4.4最大转角速度4800°/分钟

5.4.5定位方式：θ/2θ分别驱动，光学定位，无机械磨损。

5.5 探测器（固定通道仪器需要所有探测器都不小于1500kcps）

5.5.1 F-PC及SC，全真空扫描。

5.5.2气流正比计数器最大计数率：≥4000kcps；闪烁计数器最大计数率：≥4000kcps

5.6 计算机控制系统与操作系统：计算机控制系统: Windows 10正版操作系统 (64位), 四核i7及以上3.0GHz, 16G以上内存, 2T固态硬盘+1T机械硬盘, 16倍DVD/+-RW可擦写光驱, 64GB显卡, 32'OLED显示器,高性能激光打印机。

5.7 配套软件具有定性、定量及无标样分析功能；全自动安装与校准系统；光谱仪及进样器状态的实时、动态图形显示；网络及数据传输；自诊断及远程诊断。软件免费升级保证。

▲5.8要求配备具有移动及锁止功能的轮子。

5.9 X荧光仪主机的用电要求应为220V单相。因X荧光仪用电特殊要求产生的电路改造和相应费用由投标方负责。

★5.10质量及安全标准：满足ISO9001质量认证，ISO14001环境管理认证。提供环保部认可的省级环保部门颁发给制造商或者制造商中国公司的辐射豁免认证文件，且豁免条件必须≥设备最大电压、最大电流。低于最大电压、 最大电流的不健全豁免不被接受；产品区域代理商或者其它用户的无效豁免认证不被接受。以上两种情况卖方需要在设备交货前针对本设备单独为买方办理合法有效的豁免认证，以确保买方操作人员安全和设备运行管理规范合法。

5.11备品备件

5.11.1 配套一台稳压电源、一台分体水冷机、一台震动磨样机（带一只碳化物磨盘）、一台40吨压片机、一台双埚双模高频熔样机（带两套铂金坩埚，100g/套）、P10及He气体减压阀各一支。

★5.11.2随主机配备五年使用的原装进口备品备件。至少包括3根计数器芯线、1个电磁阀、1个比例电磁阀、1个插装式阀、1个带连接装置的备用水泵、1个带编码器的步进电机、1个带转轮的步进电机、1个温度传感器。

5.11.3提供1000个液体及粉末分析专用样品杯，液体及粉末分析专用麦拉膜90米，油品分析专用Prolene膜90米。

5.11.4配备仪器专用维修工具1套。

5.11.5随机配备的漂移校正样品。

5.11.6中文版仪器使用和维护说明书，中文版软件使用说明书。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

★1、质保期：整机一年、X射线光管两年、测角仪十年，质保期内免费维保。

2、服务响应时间：接到维修电话后2小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在48小时内给出合理解决方案。

3、培训要求：提供现场培训不少于2天5人次，提供培训电子资料及视频，并协助用户进行方法开发。

六、采购标的的履约验收方案

| 验收主体 | 波长色散X射线荧光光谱仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 一、一般要求 |  |  |  |
| 1 | 包装与设备外观检查 | 现场验收。主要检查包装上的货物信息与合同一致、设备包装与设备外观完好无损。 |  |
| 2 | 检查设备规格型号，清点数量 | 现场验收。设备规格型号、数量与采购合同要求相符，检查完好。 |  |
| 3 | 本采购需求中“四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的全部内容 | 现场测试验收或提供第三方测试报告，由供应商提供测试仪器及样品 |  |
| 4 | 运行稳定性 | 运行一周时间，性能稳定 |  |
| 二、特别要求（对功能、指标验收方案有特别的要求的，请列明） |  |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是☑ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 提供第三方检测报告 |  | 是□ | 否☑ |
| 说明：1.对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 2.对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |  |  |