【电感耦合等离子体发射光谱仪】

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购ICP电感耦合等离子体发射光谱仪设备1套，用于电池、电器元件、化工材料等各种样品中的元素检测， 可实现快速全谱扫描，对样品中所有元素进行定性和半定量分析。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业   。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：电感耦合等离子体发射光谱仪

（二）采购数量及计量单位：    1套

（三）最高限价：人民币90万元。

（四）交付时间：合同签订后 60 天内。

（五）交付地点： 中国西部科技创新港指定地点                    。

（六）付款进度安排：100%信用证，开箱付90%，验收后付10% 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

标注★为重要指标，不作为废标要求。

1、技术参数：

1.1 光学系统

★1.1.1:波长连续覆盖167〜785nm。

1.1.2：分辨率：光学分辨率＜0.007nm (在As 188.980nm 处实际测量半峰宽) 。

1.1.3：杂散光：≤2.0mg/L（10000mg/L Ca溶液在As 188.980nm处测定）。

1.2 检测器

★1.2.1：紫外区平均量子化效率≥75%。

★1.2.2：检测器冷却：半导体制冷，≤－40℃，整个检测器为充气密封，若需吹扫则需额外提供两套检测器备用。

1.2.3：CCD检测器数据读取速度不低于1MHz。

1.3 射频发生系统

1.3.1: 自激式27.12MHz固态发生器，耦合效率大于75%。

1.3.2: 功率范围：700〜1500W，10W增量，连续可调，计算机控制进行功率调节。

1.4 样品导入系统

1.4.1：进样系统：标配双通道玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器。

1.4.2：炬管：配套陶瓷或者石英的可拆卸式炬管。

★1.4.3:气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计（MFC）控制，软件在线调节：等离子体气：8〜20L/min，增量0.1L/min；辅助气：0〜2.0L/min，增量0.01L/min；雾化气0-1.5L/min，增量0.01L/min；补偿气（用于可选附件）：0〜2.0L/min，增量0.01L/min；

★1.4.4：蠕动泵：≥5通道蠕动泵，转速0-80rpm可调，且具备快泵功能。

1.4.5 配备雾化器，压力可调。

2、软件性能：

2.1：配套软件具有全自动化控制及背景校正功能，谱图自动解析功能、多重检量限（Multical）功能。

2.2：提供多种光谱分析方法：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，免费提供谱图数据库。

2.3：软件系统能够在系统需要维护时为用户提供指导。

★2.4：可全谱扫描，对样品中所有元素进行定性和半定量分析，可以设定阈值，实现样品筛选，可对每一个样品进行全元素监测。

3、仪器性能指标：

★4.1： 长期稳定性：8小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线飘移修正）；

4.2： 短期稳定性：RSD≤0.5%；

4.3： 冷启动时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于25分钟；

4.4:  做样速度：60个元素或波长，每个元素或波长积分时间不得小于10秒，测试时间小于40秒，内标和待测元素必须同时积分；

4、配置要求

1. ICP-OES主机 													1个

2. 密封检测器													1个

3. 自激式高功率射频发生器										1个

4. 等离子体双向观测系统											1个

5. 蠕动泵														1个

6. 废液泵														1个

7. 气路独立控制系统（雾化气、等离子体气、辅助气）				1个

8. 进样系统														1个

9. 调试波长溶液（ICP-OES 波长校准溶液）							1个

10.专用冷却循环水机												1个

11. 接头（倒刺接头，内径 116 至内径 18 的管线）					1个

12. 套管（NALGENE 管，内径 0.12 英寸，厚 0.062 英寸）			1套

13. 废液接头（UniFit 排废接头，外径 2.0 mm，3/包）				1套

14. 氩气过滤器（可更换氩气入口过滤器）							1个

15. 电脑&打印机（Windows 10正版操作系统 (64位)1套, 四核i7以上3.0GHz, 512G以上内存, 2T固态硬盘+1T机械硬盘, 16倍DVD/+-RW可擦写光驱, 64GB显卡, 32'OLED显示器,高性能激光打印机。）

16. 多元素标液													1套

17. 稳压电源：具有滤波净化功能的单相稳压电源， 功率 ＞6KVA		1个

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  1 年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：厂家进行现场培训，不限定人数，培训内容包括仪器操作、日常维护等，在厂家培训中心进行不少于4天的系统培训。

六、采购标的的履约验收方案

| 验收主体 | ICP电感耦合等离子体发射光谱仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 一、一般要求 |  |  |  |
| 1 | 包装与设备外观检查 | 现场验收。主要检查包装上的货物信息与合同一致、设备包装与设备外观完好无损。 |  |
| 2 | 检查设备规格型号，清点数量 | 现场验收。设备规格型号、数量与采购合同要求相符，检查完好。 |  |
| 3 | 本采购需求中“四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的全部内容 | 现场测试验收或提供第三方测试报告，由供应商提供测试仪器及样品 |  |
| 4 | 运行稳定性 | 运行一周时间，性能稳定 |  |
| 二、特别要求（对功能、指标验收方案有特别的要求的，请列明） |  |  |  |
| 软件在线调节：等离子体气：8〜20L/min，增量0.1L/min；辅助气：0〜2.0L/min，增量0.01L/min；雾化气0-1.5L/min，增量0.01L/min；补偿气：0〜2.0L/min，增量0.01L/min； |  | 现场验收，软件设置及截图 |  |
| 杂散光：≤2.0mg/L |  | 10000mg/L Ca溶液在As 188.980nm处测定 |  |
| 分辨率：光学分辨率＜0.007nm |  | 在As 188.980nm 处实际测量半峰宽 |  |
| 蠕动泵：5通道蠕动泵，转速0-80rpm可调，全计算机控制，具有快泵功能。 |  | 现场测试，软件截图 |  |
| 短期稳定性：RSD≤0.5% |  | 30分钟测试，1ppm的多元素标液 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是☑ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 提供第三方检测报告 |  | 是□ | 否☑ |
| 说明：1.对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 2.对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |  |  |