【超速冷冻离心机】采购需求

**一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：**

**（一）采购标的需实现的功能或者目标**

本项目采购超速冷冻离心机1套，用于生物大分子和细胞亚结构的分离纯化研究，要求实现精确控温功能，温度范围在0 ℃至40 ℃之间，控温精度达到±1 ℃；具备多种转头可选，最大转速不低于100,000 rpm ，离心力不低于800,000 g，能够满足不同样品的离心需求；同时离心机需配备智能控制系统，可预设和存储多种运行程序，并具备故障自诊断和安全防护功能，保障实验安全稳定进行。

**（二）为落实政府采购政策需满足的要求**

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. **☑ 本采购项目允许进口产品参加。**

**（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（☑）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）**

**二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

**三、采购标的概况**

（一）采购项目名称： 超速冷冻离心机 。

（二）采购数量及计量单位： 1套 。

（三）最高限价：人民币 85万 元。

（四）交付时间：合同签订后 90 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区21号楼2113 。

（六）付款进度安排： 合同签订后开具100%信用证 。

**四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

**（一）技术和性能参数：★为必须达到指标，否则视为无效投标。**

1. ★最高转速 ≥ 100,000 rpm，最大离心力≥ 800,000 g。
2. 转速控制精度：≤±2 rpm（1,000-100,000 rpm）。
3. 配备转头数量：≥ 3个，其中必须配备小型固定角转子1个（离心力≥ 650，000 g，每管体积5-15 ml）、中型固定角转子1个（离心力≥ 400，000 g每管体积20-40 ml）、以及中型水平转子1个（离心力≥170，000 g，每管体积20-40 ml）。
4. 温度设定范围：0-40 ℃，步进不小于1 ℃。
5. 温度控制精度：≤ ±0.5 ℃。
6. 连续运行时间范围 ≥ 900小时。
7. 加速/减速程序控制：≥ 10级可变加速或减速。
8. 真空度：真空度≤ 1.5 pa,可显示低、中、高三个级别的真空度,亦可显示真实的真空度数值。
9. 制冷系统：具备半导体制冷或热模块冷却系统。
10. 驱动系统：驱动部分十年无比例免费保用。
11. 软件部分：具备软件模拟功能（包括网格沉降运行、网格最佳分离运行、替代转头运行等）、本机计算功能（包括转头减速、沉降系数、浓度等计算公式）、安全管理功能以及远程监控功能。

**（二）配置要求：**

1. 超速离心机主机1台。
2. 配套电脑和软件1套。电脑要求配置Intel i7-13代及以上台式机处理器；16 GB及以上内存；不低于512 GB 的 固态硬盘 + 2 TB 的机械硬盘；显卡要求GeForce RTX 4060及以上；主板芯片品牌为华硕、技嘉、微星之一；操作系统要求WINDOWS 11 专业版、 64位、 简体中文；显示器要求27寸及以上高分辨显示器，显示分辨率不低于2560×1440。
3. 要求配备转子数量≥3个，每个转头配套工具包1套、耗材1套。
4. 配备封口器1个。
5. 配备惠普 LaserJet Tank MFP 2606sdw打印机1台。

**五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

1. 质保期： ≥ 3 年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

**六、采购标的的履约验收标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场的检验指标及方法 | | | |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 | |
| **项目建设单位验收要求：** | | | |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 | |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 | |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 | |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 | |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 | |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 | | |
| **学校验收复核要求：** | | | |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 | | |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 | | |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 | | |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 | | |
| 验收时是否需要供应商提供样品 | | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 | | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 | | | |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 | | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。  对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 | |