[bookmark: _Toc38367762]【流式细胞分选仪】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购流式细胞分选仪设备1套，主要用于从复杂细胞群体中进行目标细胞的特异性分离富集及单细胞获取用于细胞生物学下游研究。要求具有较高洁净度，高细胞得率，操作快速便捷，高速分选等特点。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。
2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：             流式分选平台-流式细胞分选仪                                                        
（二）采购数量及计量单位：                 1套                                       
（三）最高限价：人民币   234万  元（大写：贰佰叁拾肆万元整 ）
（四）交付时间：合同签订后           90           天内
（五）交付地点：             甲方指定地点（创新港18号楼5079实验室）                                                     
（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
4、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（一）功能需求
1. 细胞分选：区分各种类型细胞；
2. 细胞增殖及周期分析：评估细胞增殖状态；
3. 细胞特异性标记物的分析；
4. 基因转染，GFP荧光蛋白检测：转染效率测定；
5. 满足弱荧光表达检测、稀有细胞检测和高通量高精度细胞克隆分选的需求。
（二）技术参数
1激光器：至少3个， 488nm蓝色激光器，405nm紫色激光器，561nm黄绿激光器或630-640nm红色激光器。
2检测参数：前向散射光、侧向散射光、≥8项荧光参数检测。
*3检测器类型：高性能PMT检测器，非APD或SiPM检测器。
4光路系统：采用固定免调试光路系统。荧光收集采用多角形连续反射收集系统，每个激光器具备独立检测单元，≥3个检测单元，每个检测单元内检测顺序为从长波长弱信号到短波长强信号，激光器非共线光路。
*5 流动池设计：石英杯激发，光胶耦合物镜设计。
6荧光检测灵敏度：PE＜10MESF（需要提供第三方检测报告）。
*7分析分选速度:分析速度≥40000个细胞/秒，分选速度≥34000个细胞/秒。
*8 上样方式：整机正压上样，非蠕动泵或注射泵进样。
9液滴时间延迟：自动确定、实时监测液滴时间延迟，无需显微镜肉眼观察进行繁琐的人工设定。
10流式软件：配备最新版本完整的流式数据获取、分析、分选功能软件，可脱机进行全数字化分析、处理，并具有仪器质控及仪器状态自动跟踪功能，保证不同时间、不同批次的实验结果具有一致性和可比性。
#11信号测量：可对任意测量参数的脉冲信号进行宽度、高度及面积的测量。
12自动清洗：能自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液流自动监测并有堵塞报警功能。
#13质控系统：具备完善的智能全程质控系统，质控参数>20项（提供所投型号质控报告）。
#14分析精度：液滴分析精度≥32等分（提供软件证明截图）。
说明：
（1）标注“*”的技术参数为核心技术指标（实质性要求）。供应商须完全响应或优于该指标。任意一项标注“*”指标不满足的，其投标（响应）文件将被认定为无效投标。
（2）标注“#”的技术参数为重要技术指标（非实质性要求）。供应商不满足时不会直接导致投标（响应）无效，但将作为负偏离在评审中予以扣分。
（3） 配置要求
[image: ]
图1 流式分选仪组成示意图
1. 流式细胞分选仪主机系统：至少3个激光器配置，检测通道不少于8个颜色。
2. 液流车系统：盛放鞘液、废液、清洁液等。
3. 稳压电源：3KW稳压电源，确保仪器不受实验室电压变化影响。
4. 工作站：处理器i7（12代以上），内存16G及以上，硬盘（1T固态硬盘+4T机械硬盘）,显示器（双屏，1个≥34英寸2K显示器，1个≥27英寸2K显示器）。
5. 原厂最新版本操作分析软件（终生免费升级）：数据分析，软件分析功能，仪器操作软件，确保仪器正常使用。
6. 装机试剂1套：包括鞘液≥10L、清洗液≥10L、样本检测管（1000支/箱，≥1箱）；仪器质控试剂（50次/瓶，≥1瓶，确保定期对仪器进行质控验证）。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于   3  年，质保期内免费维保不少于   2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   2   名操作人员进行为期至少   2   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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