【连续波扫描设备】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购连续波扫描设备1套，满足连续波扫描试验，整个系统要求能够覆盖连续波试验的频率范围为100kHz-1GHz，并能够产生频率范围要求的电场强度，同时能够满足测试的多通道数量和测量精度的要求，并配套相应的屏蔽方舱车、天线工程车、控制计算机、仪器设备、发射天线、测量天线、测量传感器和测量链路等。连续波扫描的发射和测量仪器集成于屏蔽方舱车内，可机动开展连续波扫描试验和屏蔽效能试验。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  连续波扫描设备

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币  932.9万 元。

（四）交付时间：合同签订后 18个月内。

（五）交付地点：创新港-强电磁脉冲实验楼 。

（六）付款进度安排：合同国内产品部分：合同签订后付30%，屏蔽效能测试功能出厂前验收合格后付30%，最终系统验收合格后付35%，一年后无质量问题付余款5%。

外贸付款方式：合同签订后开具100%信用证，见运单解付90%，余款验收合格后解付。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：（★项不满足将导致投标无效，所有★项需提供相应的支撑材料）

# （一）系统组成

连续波扫描设备用于连续波扫描试验，主要由方舱车及测控设备、工程车及发射天线、测量探头及转换设备三部分组成。连续波扫描设以方舱车为集成载体，内部集成了控制系统、射频开关箱、信号源、频谱仪、功率计、矢量网络分析仪、功放等设备，通过设备发出射频信号给工程车上的发射天线，对被测目标进行照射，通过测量探头/天线及光纤链路等转换设备把测量信号回传到方舱车的测量仪器内，通过系统软件进行计算分析。连续波扫描设备系统组成如图1所示：

图 1 连续波扫描设备系统组成框图

# （二）系统功能

连续波扫描设备用于完成连续波扫描试验和屏蔽效能试验，主要的仪器设备集成于一辆可移动的方舱车内，并配属天线工程车。系统具备连续波扫描试验和屏蔽效能试验的能力。

（1）连续波扫描试验布局要求：控制系统和测控设备安装在方舱车的屏蔽舱内，连续波发射天线和天线转台安装在工程车上，连续波测量探头布置在测试场和被测物体内部。控制系统通过控制信号源、功放和发射天线等设备产生发射试验要求的电场，同时，通过连续波测量探头对被测体内外的电场进行测量，并对测量结果进行分析，给出被测体在100kHz-1GHz频率下的传递函数。

图 2 连续波扫描试验示意图

（2）屏蔽效能试验布局要求：控制系统和测控设备安装在方舱车的屏蔽舱内，控制系统通过控制信号、功放和发射天线等设备产生发射试验要求的信号，同时，通过屏蔽效能测量天线对有、无被测壳体时进行信号测量，通过对两组测量数据进行分析，计算被测壳体的屏蔽效能。

图 3 屏蔽效能试验示意图

# （三）系统主要技术指标

连续波扫描设备集成于屏蔽方舱车内，并配属天线工程车，频域覆盖100kHz-1GHz;整系统应满足以下技术指标，(Ei为受试设施受辐照的最低场强):

★（1）100 kHz-1 MHz, Ei=0.1 V/m；

★（2）1MHz-50 MHz，Ei=1 V/m；

★（3）50 MHz-100 MHz，Ei=1 V/m；

★（4）100 MHz-1 GHz，Ei=1 V/m。

# （四）各分部件功能及技术要求

- 方舱车及测控设备

方舱车是移动的测控平台，是主要仪器设备和测量分析设备的集成舱。方舱车内部需要集成：测控系统、信号源、功放、频谱分析仪、矢量网络分析仪、功率计等设备，是整个系统的重要组成部分。方案中需提供方舱车内空间布局设计和仪器设备的安装布局及人员操作台的布局设计等信息。

  - 方舱车

方舱车，数量：1台。

方舱车由车底盘、屏蔽舱体组成，屏蔽舱体内有设备机柜与操作台、功放设备室等。

（1）方舱车底盘轴距5米， 方舱车底盘上搭载6米方舱，二类底盘，最高车速≮89km/h,适合二级及二级以上公路行驶；在底盘上安装六只机械千斤顶，单只最大支撑重量为不小于8吨；柴油发动机排放标准国六，排量不低于6.0L。底盘参数不低于东风天锦DFH1140B汽车底盘，参数详见附录1；

★（2）方舱在10kHz<f<1GHz频段内，屏蔽效能不低于60dB；

（3）方舱车提供供电设备，包含2台6kW柴油发电机，工作温度－45℃～+55℃，1台不低于3kW的UPS；操作舱配置空调1台，制冷量5000W，制热量2500W，工作温度－45℃～+55℃；

（4）方舱舱体采用标准厢式车形式，舱体采用板片拼装结构，内外蒙板采用不小于1.5mm厚的整张防锈铝板，中间填充聚氨脂发泡材料。内外蒙板均需进行防锈处理。方舱后壁设有1扇侧开门，通过尺寸为：高1800 mm×宽750mm。门采用铝型材结构，门体及门框均为铝型材制作，在型材止口上嵌装有水密橡胶条，采用三点式锁紧机构。

方舱内部分为工作区和功放区，工作区内配置一台设备机柜和一个操作台，机柜内集成控制系统和测控仪器，操作台上布置有显示器等设备，要求布局设计合理，考虑周全。

（5）预留方舱与外部设备连接接口，预留不少于15路单模光纤可穿过的金属波导管；不少于10路N型头接口；不少于一路GPIB接口。一路市电输入和两路发电机输入接口。

  - 控制系统

控制系统包含控制计算机、以太网交换机和控制系统软件。控制系统能够程控射频开关箱、信号源、频谱仪、矢量网络分析仪、功率计、功放等设备，能够对设备进行参数设置，功能控制和数据的采集。能够按照连续波试验和屏蔽效能试验的试验流程自动化控制各个硬件设备进行工作，完成连续波试验和屏蔽效能试验的测试。并对测试数据进行可视化显示和处理分析功能。

图 4 控制系统和其他设备接口连接关系图

    - 控制计算机

控制计算机 数量：3台。

（1）尺寸：19寸机架式4U；

（2）CPU：Intel® Core™ i7 6700处理器；

（3）内存：8Gb；

（4）硬盘：500G的固态硬盘；

（5）计算机配置通讯接口至少包含：1个GPIB接口；1个以太网接口，1个RS232接口。

    - 以太网交换机

以太网交换机数量：1台。

（1）交换机为标准1U上机架式机箱；

（2）具备16个10/100/1000Base-T RJ45端口；2个独立千兆SFP端口。

    - 控制软件

连续波扫描设备控制软件支持windows系统，是基于连续波试验测试流程及试验相关标准开发的专用控制系统软件，控制系统软件主要完成系统试验相关信息的管理、系统内硬件设备及仪器设备控制管理、试验数据采集存储及数据分析等功能。控制系统软件功能组成要求如下：

图 2 连续波扫描设备控制系统软件功能组成要求

（1）系统登录功能：实现登录用户的身份及角色验证，根据角色权限判定其对系统的操作权限，保证系统操作使用的可靠性和安全性；

（2）用户管理功能：实现系统使用人员信息及登录权限管理功能；

（3）系统自检功能：实现对系统内相关硬件设备工作状态及通信控制状态进行检查；

（4）仪器设备管理功能：实现系统内部仪器设备信息（如设备物理地址、设备名称、计量信息、设备可用/禁用状态等）统一管理，并提供仪器设备单独调试功能；

（5）试验信息管理功能：实现试验基础信息、设备参数信息、试验测点信息的录入、保存；

（6）屏蔽效能试验功能：根据屏蔽效能试验的配置信息实现屏蔽效能试验的自动化测试，具备试验前系统设备自检、试验数据采集、数据存储分析和报告生成功能；

（7）连续波试验功能：根据连续波试验的配置信息实现连续波试验的自动化测试，具备试验前系统设备自检、试验数据采集、数据存储分析和报告生成功能；

（8）数据管理模块：实现历史试验信息查询、数据回放分析和试验报告生成的功能，可方便调取历史试验数据，提供一系列算法工具来帮助用户实现数据处理和分析，并在图形显示界面展示多次分析处理结果，试验报告生成可根据用户需求定制报告输出形式，试验报告需关联对应的试验配置信息，形成内容完备的试验报告。

  - 射频开关箱

射频开关箱，数量4台。其中，发射信号射频开关箱1台；接收信号射频开关箱16通道1台，6通道2台。

    - 发射射频开关箱

发射射频开关箱，数量：1台。

（1）实现发射开关箱信号源至功放，功放至发射天线的程控切换功能；

（2）开关箱程控接口，GPIB接口；

（3）信号源切换接入功放开关，要求开关频率范围：包含DC-1GHz；插入损耗（dB）≤0.2dB，隔离度≥90dB；

（4）功放切入发射天线开关，要求开关频率范围：包含DC-1GHz；插损：≤0.5dB，隔离度≥80dB。切换功率：不低于1000W。

    - 采集射频开关箱(16通道)

采集射频开关箱(16通道)，数量：1台。

（1）实现连续波试验和屏蔽效能试验中对不同通道的测量传感器和测量天线的切换，对各个通道进行扫描采集；

（2）16通道选1的程控切换功能；

（3）程控接口：以太网接口；

（4）频率范围，优于-3dB频率覆盖DC-1GHz；

（5）锂电池供电，工作时间不小于8小时。

    - 采集射频开关箱(6通道)

采集射频开关箱（6通道），数量：2台。

（1）实现连续波试验和屏蔽效能试验中对不同通道的测量传感器和测量天线的切换，对各个通道进行扫描采集；

（2）6通道选1的程控切换功能；

（3）程控接口：以太网接口；

（4）频率范围，优于-3dB频率覆盖DC-1GHz；

（5）锂电池供电，工作时间不小于8小时。

  - 信号源

信号源，数量1台。

（1）频率范围：包含9kHz～3GHz；分辨率0.001Hz；

（2）输出设置范围：包含+30～–144 dBm，分辨率0.01dB；具有0～130dB，5dB步进电子式衰减器；

（3）> 10 MHz ～ 3 GHz最大输出功率不小于19dBm；

（4）驻波比：（≤3Ghz频率，15dB衰减）< 1.45：1；

（5）具备LAN接口，SCPI程控。

  - 频谱仪

频谱仪，数量1台

（1）频谱分析仪频率范围：包含10 Hz～3.6GHz；

（2）分辨率带宽1 Hz ～ 3 MHz (10 % 步进), 4, 5, 6, 和 8 MHz；

（4）视频带宽1 Hz ～3 MHz (10 % 步进), 4, 5, 6, 8 MHz和 打开；

（5）分析带宽25MHz；

（6）内部0 ～ 60 dB衰减器；10 dB 步进；

（7）显示平均噪声电平（1GHz，技术指标）：20～30°C ，−148 dBm；全范围 −146 dBm；

（8）相位噪声（载波1GHz，10kHz偏移）技术指标：20～30°C，–107 dBc/Hz；全范围-106dBc/Hz；

（9）最大安全输入电平+30 dBm (1 W)平均总功率；±100 Vdc（AC耦合）；

（10）常规接口：USB 3.0 -Host；USB3.0- Device；USB2.0-Host；LAN（1000BaseT），GPIB。

  - 矢量网络分析仪

矢量网络分析仪，数量1台

（1）两端口矢量网络分析仪，频率范围包含5Hz-3GHz；

（2）动态范围：5～100Hz, ≥90dB；100Hz～9kHz, ≥100dB；9～100kHz, ≥110dB；1MHz～3GHz, ≥120dB；

（3）支持线性扫描、分段扫描、对数扫描；功率扫描和直流偏置扫描；

（4）电平范围–45 dBm～10 dBm；功率扫描范围–45 dBm～10dBm；

（5）具有5Hz～30MHz增益-相位测量端口；频率特性分析功能；

（6）增益-相位测量端口采用三个BNC接口；输入衰减器可设置；支持50Ω和1MΩ输入阻抗；

（7）支持中频“自动带宽”功能；

（8）计算机接口： LAN。

  - 功率计

功率计，数量1台。

（1）双通道功率计主机；

（2）具有0dBm功率校准输出端口；

（3）彩色LCD显示器，可显示双通道射频功率测量值；

（4）具有USB、LAN、GPIB接口，用于SCPI程控；

（5）双通道射频功率计对应的记录仪输出接口：模拟电压0～1V。

  - 低频率功放

低频率功放，数量1台。

（1）频率范围：包含10kHz-250MHz；

★（2）额定输出功率：	≥800W，900W典型(@10kHz-80MHz) ；

≥650W，750W 典型(@80-250MHz)；

（3）A类功放，允许100%失配。

  - 高频率功放

高频率功放，数量1台。

（1）频率范围：包含80MHz-1GHz；

★（2）3dB增益压缩点输出功率：≥125W；

（3）A类功放，允许100%失配。

- 工程车及发射天线

工程车是整个系统在进行测试时，架设发射天线的平台。在工程车上放置天线转台，转台上安装连续波发射天线。天线在测试时安装在天线工程车上，测试完成后，可手动或自动拆除天线，天线放置在天线包装箱中。

  - 天线工程车

天线工程车，数量1台。

（1）工程车配置不低于鼎力BA22ERT工程车指标，指标参数详见附件2。工程车轴距2.4米，要求四轮转向，四轮驱动，最大跨越高度≮8米，最大下探深度≮1.5米；最大爬坡能力30%；最大行驶速度≮6km/h（收拢状态）；最大行驶速度≮1km/h（升起状态）；

（2）驱动电机不低于9kW，起升电机不低于13kW，全比例手柄控制；

（3）配置375Ah/48V电池；

（4）工程车可升高安装于工作平台上的发射天线，升高高度≥20米；

（5）升降工作平台安全工作载荷≥230kg；

（6）转台回转角度：360°连续；平台摆动角度：180°；

（7）工作平台安装天线和天线转台，结构设计合理，安全、可靠。

  - 天线转台

天线转台，1套。

（1）连续波发射天线安装在天线转台上，可实现偶极子天线及对数周期天线极化方向调整；

（2）转台具备角度回馈功能，测量范围±180度、精度优于0.2度；可实现连续波天线实时角度信息的无线传输；

（3）天线转台可通过遥控器无线控制转台旋转，调整发射天线极化角度。

  - 连续波测试发射天线

连续波测试发射天线，数量1套，包含3个频段的发射天线，频率覆盖：100kHz-1GHz。

    - 连续波发射天线1

连续波发射天线1，数量1个；

（1）覆盖频率：100kHz-10MHz，发射天线，满足连续波测试电场强度；

（2）连续波发射天线能够与天线工程车配合使用；

（3）连续波发射天线能够满足连续波自动化测试要求，并达到指标参数。

    - 连续波发射天线2

连续波发射天线2，数量1个；

（1）覆盖频率：1MHz-30MHz，发射天线，满足连续波测试电场强度；

（2）连续波发射天线能够与天线工程车配合使用；

（3）连续波发射天线能够满足连续波自动化测试要求，并达到指标参数。

    - 连续波发射天线3

连续波发射天线3，数量1个；

（1）覆盖频率：20MHZ-1GHz，发射天线，满足连续波测试电场强度；

（2）连续波发射天线能够与天线工程车配合使用；

（3）连续波发射天线能够满足连续波自动化测试要求，并达到指标参数。

- 测量探头及转换设备

测量探头及转换设备用于实验中对电场、磁场、电流等物理量进行测量，并通过光纤把信号无损回传至方舱车内的测量仪器进行采集。测量探头及转换设备包含连续波试验测量探头、屏蔽效能测量天线、光纤链路和低噪声放大器。

  - 连续波试验测量探头

连续波试验测量探头包括：电场探头15个，磁场探头2种各4个，电流测量环3种各5个。

    - 电场探头

电场探头，数量15个。

（1）在100kHz-1GHz频率内，配合仪器设备有足够的测量动态范围，满足连续波的测量要求；

（2）在100kHz-300MHz频率范围内，AF系数≯18dB/m,在300MHz-1GHz频率范围内，AF系数≯30dB/m；

（3）探头噪声小于被测信号至少6dB。

    - 磁场探头

磁场探头两种，磁场探头1，数量4个。

（1）频率范围：包含9kHz-30MHz；

（2）AFH：-31.5 dB/Ωm。

磁场探头2，数量4个。

（1）频率范围：包含9kHz-400MHz；

（2）AFH：25 dB/Ωm。

    - 电流测量环

电流环2种，总计16个。

电流测量环1，数量8个。

（1）频率范围：包含10kHz-500MHz；

（2）电流环内径：≥40mm；

（3）转移阻抗：1Ω；

（4）最大容许被测射频电流：2A。

电流测量环2，数量8个。

（1）频率范围：包含100kHz-500MHz；

（2）电流环内径：≥40mm；

（3）转移阻抗：4.5Ω；

（4）最大容许被测射频电流：2A。

  - 屏蔽效能测量天线

屏蔽效能测量天线包含无源环天线2个、双锥天线2个、对数周期天线2个。

    - 无源环天线

无源环天线，数量2个。

（1）频率范围：1kHz-30MHz；

（2）最大输入功率：连续波500W；

（3）适合屏蔽效能测试。

    - 双锥天线

双锥天线，数量2个。

（1）频率范围：20MHz-200MHz；

（2）最大输入功率：连续波1000W；

（3）适合屏蔽效能测试。

    - 对数周期天线

对数周期天线，数量2个。

（1）频率范围：200MHz-1GHz；

（2）最大输入功率：1000W；

（3）适合屏蔽效能测试。

  - 光纤链路

光纤链路，数量15套；

（1）频率范围：包含100kHz-2GHz；

（2）链路增益：0±1dB；

（3）输入输出动态范围：±1V；

（4）输入输出阻抗：50Ω；

（5）电池续航时长：发射模块：24h；接收模块：6h；

（6）光纤接口：FC；

（7）信号接口：SMA；

（8）光纤：长度≥100米，无铠装，耐拉伸；

（9）在100kHZ-1GHz频率范围内噪声优于-128dBm/Hz；

（10）具备增益自动补偿功能，能自动增益补偿到1:1。

  - 低噪声放大器

低噪声放大器，数量10只；

（1）频率范围：100kHz-2GHz；

（2）增益：≥40dB；

（3）电池供电，使用时间≥8h；

（4）低噪声放大器功能适配连续波试验系统测试指标。

# （五）系统集成要求

项目需要完成对硬件设备的系统集成工作，并开发专用的系统软件，实现连续波测试和屏蔽效能测试的功能，需提供连续波测试试验方案和系统集成方案，屏蔽效能测试方案和系统集成方案，并对低频辐射场的实现、信号测量和系统软件的设计进行详细说明。

- 连续波测试方案和系统集成要求

对连续波测试的可行性与指标进行充分论证，掌握系统试验流程，系统链路及组成清晰，系统计算科学，内容详细具体，集成方案可行性好，实施流程清晰，调试方案合理可行。

- 屏蔽效能测试方案和系统集成要求

对屏蔽效能测试的可行性与指标进行充分论证，掌握系统试验流程，系统链路及组成清晰，系统计算科学，内容详细具体，集成方案可行性好，实施流程清晰，测试方案合理可行。

- 低频辐设场的实现

对连续波测试中辐射场强的实现进行实现方法说明，特别是对低频辐射场的实现进行了详细论证，分析和计算完整，内容详细具体，方案合理可行。

- 信号测量的实现

对信号测量的实现进行了详细论证，分析和计算完整，内容详细具体，可行性好。

- 系统软件设计要求

系统软件设计合理，各功能模块划分清晰，操作流程设计合理，自动化程度高，系统稳定可靠，成熟度高。

- 系统附件

系统附件包括但不限于：配合整个系统试验所需要的射频线缆、连接器、电缆、光纤、天线支架等，系统附件能够支撑整个实验的顺利运行。

- 天线工程车载重要求

连续波发射天线2+连续波发射天线3+天线转台的总重量不超过工程车安全载荷。

- 项目节点设置

（1）合同签订生效后1个月内，供货商邀请需求方进行实施方案的评审，评审通过后，进行项目实施工作。

（2）货架类产品到齐后，供货商邀请需求方在供方进行点检验收，货架类产品验收，包含配套仪器设备中的：信号源、频谱仪、矢量网络分析仪、功率计、功放和货架类天线和测量探头等。

（3）合同签订生效后9个月内，进行屏蔽效能测试功能的出厂测试，对系统的屏蔽效能测试功能进行功能验收。

（4）合同签订生效后18个月内，对整个项目进行验收评审会，对整个项目的定制类设备和系统整体功能验收，供货商负责集成货架类产品和定制类产品，把所有设备集成为一个自动化的测试系统，完成系统指标的测试验收。

# （六）其他要求

（1）供货商负责安装调试，并完成功能演示。

（2）供货商自研天线需提供仿真数据或应用案例。

（3）设备交付后，供货商需派出技术人员配合实验（实验周期预计不少于1个月×2人或2个月×1人）。

（4）提供系统合格证、纸质说明书1份及电子版说明书、供货清单、随系统备品备件清单。

（5）所有货物按照国标要求提供备品备件。另外，射频线缆、光纤等易损件提供备品备件。

A、1kW射频线缆组件，N型头，提供1根20米备品备件；

B、N-SMA射频线缆，提供10根1.5米备品备件。

C、100米光纤，提供5根备品备件。

# （七）设备清单

设备清单如下，请供方按照清单提供分项报价。

| 序号 | 名称 | 数量 | 厂家 | 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方舱车 | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 控制计算机 | 3台 |  |  |  |  |
| 3 | 以太网交换机 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 控制软件 | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 发射射频开关箱 | 1台 |  |  |  |  |
| 6 | 采集射频开关箱(16通道) | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | 采集射频开关箱(6通道) | 2台 |  |  |  |  |
| 8 | 信号源 | 1台 |  |  |  |  |
| 9 | 频谱仪 | 1台 |  |  |  |  |
| 10 | 矢量网络分析仪 | 1台 |  |  |  |  |
| 11 | 功率计 | 1台 |  |  |  |  |
| 12 | 低频率功放 | 1台 |  |  |  |  |
| 13 | 高频率功放 | 1台 |  |  |  |  |
| 14 | 天线工程车 | 1套 |  |  |  |  |
| 15 | 天线转台 | 1台 |  |  |  |  |
| 16 | 连续波发射天线1 | 1套 |  |  |  |  |
| 17 | 连续波发射天线2 | 1套 |  |  |  |  |
| 18 | 连续波发射天线3 | 1套 |  |  |  |  |
| 19 | 电场探头 | 15只 |  |  |  |  |
| 20 | 磁场探头1 | 4只 |  |  |  |  |
| 21 | 磁场探头2 | 4只 |  |  |  |  |
| 22 | 电流测量环1 | 8只 |  |  |  |  |
| 23 | 电流测量环2 | 8只 |  |  |  |  |
| 24 | 无源环天线 | 2套 |  |  |  |  |
| 25 | 双锥天线 | 2套 |  |  |  |  |
| 26 | 对数周期天线 | 2套 |  |  |  |  |
| 27 | 光纤链路 | 15套 |  |  |  |  |
| 28 | 低噪声放大器 | 10只 |  |  |  |  |
| 29 | 系统附件 | 1套 |  |  |  |  |
| 30 | 备品备件 | 1套 |  |  |  |  |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：进口设备质保期≥1年，国产设备质保期≥3年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在48小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少3天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货架类产品验收，包含：信号源、频谱仪、矢量网络分析仪、功率计、功放和货架类天线和测量探头。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 2 | 系统屏蔽效能功能验收，供货商负责集成货架类产品和定制类产品，把所有设备集成为一个自动化的测试系统，能够通过控制系统完成屏蔽效能的测试；（验收付款节点） | 供货商根据需求方指标要求，提供《验收测试大纲》，验收测试大纲经过需求方评审通过后，根据验收测试大纲的验收测试流程和方法，逐条对指标进行测试，测试指标依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》。 |  |
| 3 | 定制类设备和系统整体功能验收，供货商负责集成货架类产品和定制类产品，把所有设备集成为一个自动化的测试系统，能够通过控制系统完成系统指标的测试： 连续波辐射试验子系统集成于屏蔽方舱车内，并配属天线工程车，频域覆盖100kHz-1GHz;整系统应满足以下技术指标，(E为受试设施受辐照的最低场强): ★（1）100 kHz-1 MHz, Ei=0.1 V/m; ★（2）1MHz-50 MHz，Ei=1 V/m; ★（3）50 MHz-100 MHz，Ei=1 V/m; ★（4）100 MHz-1 GHz, Ei=1 V/m。 | 供货商根据需求方指标要求，提供《验收测试大纲》，验收测试大纲经过需求方评审通过后，根据验收测试大纲的验收测试流程和方法，逐条对指标进行测试，测试指标依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》。 |  |
| 4 | 系统调试与测试 | 完成连续波和屏蔽效能测试演示。 |  |
| 5 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否√ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否√需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |

自研产品：不做单独验收，系统集成后，对系统整体指标进行现场验收。

附件1：东风天锦DFH1140B汽车底盘参数

| 车型 | DFH1140B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质 量 参 数 （kg） | 整备质量 |  | 5400 |
|  | 最大设计总质量 |  | 14490 |
|  | 空车（包括油、水、备胎、工具） | 前轴负荷 | 4500 |
|  |  | 后桥负荷 | 100000 |
| 性 能 参 数 | 发动机 |  | 康明斯国六B6.2NS6B230 |
|  | 底盘排放标准 |  | 国六 |
|  | 燃料种类 |  | 柴油 |
|  | 最高车速（km/h） |  | ≮89 |
|  | 最大爬坡度（%） |  | ≮45 |
|  | 最小转弯直径（m） |  | ≯24 |
|  | 每百公里油耗（L） |  | 19.8 |
| 尺 寸 （mm） | 总长 |  | 8995 |
|  | 总宽 |  | 2470 |
|  | 高度（驾驶室、空载） |  | 2980 |
|  | 轴距 |  | 5000 |
|  | 前悬 |  | 1430 |
|  | 后悬 |  | 2560 |
|  | 行驶角 | 接近角 | 16° |
|  |  | 离去角 | 10° |
|  | 车架 |  | 250×80×7+4 |

附件2：鼎力BA22ERT工程车指标

| 最大工作高度 | 22.21m |
| --- | --- |
| 最大平台高度 | 20.21m |
| 最大作业幅度(+0.6m) | 12.72m |
| 最大平台幅度 | 12.12m |
| 整机长度(收拢状态) | 9.55m |
| 整机宽度(收拢状态) | 2.29m |
| 整机高度(收拢状态) | 2.49m |
| 工作平台尺寸(长x宽) | 1.83mx0.79m |
| 转台尾摆 | 0.93m |
| 最小离地间隙 | 0.28m |
| 轴距 | 2.40m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.56m/2.57m |
| 轮胎 | 315/55 D20 |
| 最大跨越高度 | 8.13m |
| 最大下探深度 | 1.77m |
| 安全工作载荷 | 230kg |
| 最大工作人数 | 2 |
| 最大爬坡能力 | 30% |
| 最大行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
| 最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
| 底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
| 转台回转角度 | 360°Continuous |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 130° |
| 整机重量 | 10100kg |
| 电池 | 24x2V/375Ah |
| 液压油箱容积 | 67L |