【磁学测量系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购磁学测量系统1套，主要用于在宽温度和磁场范围内高精度测量材料的磁学参数，包含磁滞回线、初始磁化曲线、剩磁曲线等测量功能，要求具有高精度和高灵敏度的测量系统。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  磁学测量系统

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币      750万       元（大写：     柒佰伍拾万元     ）

（四）交付时间：合同签订后    360       天内。

（五）交付地点：  西安交通大学创新港校区大型仪器设备共享实验中心指定地点

（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

“”项为重点关注指标，不作废标项处理。

（一）主机系统

1.1 温度区间：优于2 ~ 400 K 连续控制

1.2 最大降温速度：优于25 K/min（10K < T < 300K）；优于5 K/min（1.9K < T < 10K）

1.3 温度稳定性：优于±0.5%

1.4 最大磁场强度：±7 T

1.5 励磁速率范围：优于5 Oe/s ~ 700 Oe/s

1.6 最大测量磁矩：优于2emu(DC 模式)； 优于100emu(VSM 模式)

1.7 测量精度：

DC模式：优于6×10-8 emu（H≤2500 Oe）；优于6×10-7 emu（H>2500 Oe）

VSM模式：优于1×10-8 emu（H≤2500 Oe）；优于1×10-7 emu（H>2500 Oe）

1.8 内置磁屏蔽和射频屏蔽罩。

1.9 完全无液氦杜瓦系统：最大功率优于9KW（3相 15A）

（二）交流磁化率测量选件

2.1 AC频率范围：优于0.1Hz ~ 1kHz

2.2 AC磁场振幅：优于0.1 ~ 10 Oe

2.3 AC磁矩灵敏度：优于 5×10-8 emu （典型值）

2.4 AC磁矩精度：优于 ±1% （典型值）

（三） 水平旋转杆选件

3.1 角度范围：优于0°~360°

3.2 转角步长：优于0.1°(典型值)

（四）超低磁场测量选件

4.1 清零空间：优于±10mm

4.2 清零磁场均匀性：优于±0.05Gs

4.3 可用清零磁场范围：优于±5Gs

4.4 磁体扫描范围：优于50 mm

（五）高温炉选件

5.1 温度范围：优于320K ~ 1000K

5.2  温度稳定度：优于±0.5K

5.3  磁矩灵敏度：

低场  ＜2500Oe：优于1×10-6emu

满场        7T：优于8×10-6emu

（六）数据系统软硬件

6.1 计算机（参考品牌：戴尔、惠普、联想或不低于同等档次其他品牌电脑）：1台（配置不低于以下要求：CPU：酷睿Ultra 250K PLUS及以上，64G内存，1T固态+4T SATS硬盘，8G 独立显卡，DVD-RW，32寸显示器1台，OS：Windows 10 (64 bit)及以上）；

6.2 仪器控制和数据采集软件，及免费升级不限制安装license的应用软件，提供的所有软件均应是最新版本，并且用户拥有一切使用权，不需要使用第三方的软件或程序。

（七）其他附件：

7.1 循环水冷系统：1台：

7.1.1功率；制冷功率优于10KW；

7.1.2控温范围：优于 15℃~25℃；

7.1.3控温精度：优于±2℃；

7.2不间断电源UPS（参考品牌，山特，艾普斯或不低于同档次电源）：优于5 kVA，1台，满足相应系统连续满功率运行。

（八）其他配件和备件等要求：

8.1 提供上述方案所有随机配件、名称数量及耗材清单（要求：石英样品杆≥ 2根、黄铜样品杆≥ 2 根、粉末样品胶囊≥ 5 包（50 粒/包）、高温碳纤维杆≥ 2根、镀金铜箔≥ 10片、高温装样杆≥ 2根）。

8.2 完善场地，安装调试和现场水电气线路改造及人员等一切费用厂家自理。

8.3 免费PPMS移机1次。

8.4 M81电学仪表的采购价格3年不变，如1年内采购，在现有价格上优惠5%。

8.5 功能拓展性：系统预留有功能拓展接口，后续可升级光诱导磁测量、He3 极低温、电输运测量、高压强磁测量等功能选件。

8.6后续采购配件、备件、耗材折扣要求：后续采购配件、备件和耗材等需按不超过同期市场价格的 8 折进行供货。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期：    2   年，质保期内免费维保≥   1    次/年，免人工服务费。质保期满后，两年内免人工服务费用，需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2  名操作人员进行为期至少  5  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 ☑否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 ☑否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ☑否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |