# 【电磁干扰测试接收单元定制加工服务】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购电磁干扰（EMI）测试子单元定制加工技术服务1项，服务方负责电磁脉冲时域敏感性诊断系统EMI测试单元的设计、定制加工及交付培训任务，需交付一套定制化测试接收单元（含主机及配套软件模块）一套，该单元具备宽频带响应、高灵敏度接收、标准兼容性以及频谱瀑布图分析功能。技术服务方配合我方实现单元定制功能，支撑我方后续电子设备电磁脉冲时域敏感性诊断测试任务的实施。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  电磁干扰测试接收单元定制加工服务

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币  95万  元。

（四）交付时间：合同签订后  45  天内。

（五）交付地点：      西安交通大学创新港校区指定地点      。

（六）付款进度安排：   货到验收合格后付款    。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

定制化EMI测试单元需满足以下要求（标*项为核心技术指标，若有任意一条不满足则为无效投标）：

- *工作频率范围覆盖1 Hz~26.5 GHz，符合GJB151B、CISPR标准相关要求

- 检波器类型覆盖峰值、准峰值、有效值、平均值、CISPR平均值、CISPR有效值

- *具有内置前置放大器和预选滤波器功能

- *具有FFT时域快速扫描分析功能

- *实时频谱分析功能要求：具有实时干扰频谱瀑布图测量功能，实时频谱分析带宽不小于40 MHz

- 噪声水平要求：显示平均噪声电平不大于-160dBm(典型值)

- 测量分析能力：可以实现对不少于10个频点的多频信号进行峰值测量；可以实现对不少于10个频点的多频信号进行实时瀑布图显示和分析

- 保护要求：具备射频前端保护功能，防止大信号造成接收测量单元前端饱和、烧毁

- 驻留时间：频点驻留时间范围可调，最小驻留时间不大于100μs

- 接口、控制要求：射频信号输入端口不少于2个，提供USB、LAN、GPIB、DP等通信接口，支持工控机远程控制

- 安装要求：包含上架套件，可集成至通用机柜

- 重量、尺寸要求：最大重量不超过40kg，最大尺寸（宽*高*深）不超过500mm*250mm*600mm，可集成至6U~7U的通用机柜空间内

- 功耗要求：最大不超过750W

服务需满足：

1. 合同签订1个月内提供系统技术方案；交货时应提供出厂验收测试报告、产品合格证、使用维护说明书。

2. 培训要求：提供技术培训级详细的培训资料，内容包括设备组成、原理、运行操作、维护保养、标定校准、以及故障判别和一般故障排除等。培训费用包含在设备价格中。

3. 定制加工测试接收单元合作方应在交付时提交完整实物清单，测试接收单元所有设备及附件经双方共同核对签收。所有实物交付后，其所有权归属我方。安装调试完成并通过验收后方可视为交付完成。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 3 名操作人员进行为期至少 5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |