[bookmark: _Toc38367762]高精度半导体器件参数测量仪采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购高精度半导体器件参数测量仪1套，主要用于高精度电学、热学、光学测量系统，定量表征各类半导体器件的本征性能与工作特性，要求具有超高精度小信号测量、宽量程覆盖、高测试吞吐量、强抗干扰能力、数据可追溯。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：      工业           。
2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.投标产品设计、制造、装配、检验、包装和运输符合中华人民共和国现行有效国家标准（GB）及相关机械、电子行业标准。
3.所有电气零部件符合《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（GB/T 5226.1）及低压电器国标要求。
4.仪器仪表、操作手册及软件界面均采用国际单位制（SI）及中国国家法定计量单位。
5.涉及强制认证目录内零部件持有CCC认证标志或同等效力国际安全认证（CE/UL）。
6.符合IEC 61010-1:2010 电子测试与控制设备安全

三、采购标的概况
（一）采购项目名称：                    高精度半导体器件参数测量仪                                               
（二）采购数量及计量单位：                    一套                                     
（三）最高限价：人民币       110万          元（大写：    壹佰壹拾万元整          ）
（四）交付时间：合同签订后                      180                            天内
（五）交付地点：        西安交通大学创新港校区2号巨构1046-1049区域                                                          
[bookmark: _GoBack]（六）付款进度安排： 内贸部分：验收合格后支付全款；外贸部分：开具100%不可撤销信用证，见开箱单解付90%，验收合格后付尾款。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
注：“*”项为重点关注指标，不作废标项处理；“▲”项为关键指标，不作废标项处理
1、 主要配置
	名称
	组成

	参数测量仪主机
	包含但不少于1套参数测量仪主机

	高分辨率多频率C-V单元
	包含但不少于 1 套独立的高分辨率多频率C-V单元。

	远程前端放大器模块
	包含但不少于2套远程前端放大器模块。

	中等功率源测量单元模块
	包含但不少于6套中等功率源测量单元模块。

	探针台
	包含但不少于1套探针台。



2、 技术规格：
2.1 6个中等功率源测量单元模块SMU      
2.1.1▲最大电压源输出：≥210V；
2.1.2▲电压源设定最小分辨率：≤5μV；
2.1.3最大电流输出：≥100mA；
2.1.4电流源设定最小分辨率：≤1.5fA；
2.1.5▲电压测量范围：1μV-200V；
2.1.6电流测量范围：0-100mA；
2.1.7*电流测量最小分辨率：≤0.01fA；
2.1.8*电流测量精度：≤10fA；
2.2远程前端放大器模块
2.2.1▲最小电流表测试量程：≤1pA；
2.2.2▲电流源输出量程：≤1pA；
2.2.3电流表测试精度：≤10fA；
2.2.4电流源输出精度：≤40fA；
2.3高分辨率多频率C-V单元
2.3.1*不同频率下的C-V测试， 频率范围：不小于 1K-10MHz；
2.3.2可测量Cp-G, Cp-D, Cs-D, R-jX, Z-theta等参数；
2.3.3测试信号电平10mV rms – 100mV rms，分辨率1mV；
2.3.4*直流偏置电压范围: ≥±30V；
2.4 系统软件
2.4.1 Windows操作, 图形化界面, 全集成化，无需编制程序；
2.4.2自动数据显示、算法分析、和实时参数提取。
2.5	探针台
2.5.1卡盘尺寸6英寸，带中心吸附孔和多圈吸附环，各路独立控制
2.5.2卡盘可快速抽拉、带旋转功能，
2.5.3 X/Y轴移动行程≥6英寸×6英寸
2.5.4 X/Y移动精度≤5μm
2.5.5卡盘，X/Y轴带机械锁紧装置
2.5.6 Z轴行程≥8mm
2.5.7 Z轴微调精度≤2μm
2.5.8 Z轴带机械锁紧装置
2.5.9 针座平台快速升降行程≥5mm，带机械锁紧
2.5.10显微镜X-Y移动范围≥2英寸×2英寸
2.5.11显微镜快速倾仰	具备快速倾仰装置，带机械锁紧
2.5.12显微镜变焦倍率	0.75倍～5倍连续变焦，配5×金相物镜×1
2.5.13 CCD相机,内嵌CCD，配控制测量软件
2.5.14探针座数量	6个
2.5.15探针座X-Y-Z行程≥12mm（三轴）
2.5.16探针座移动精度≤0.7μm
2.5.17屏蔽性能屏蔽信号干扰，漏电精度≤150fA/V @25℃（干燥屏蔽环境）
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于   1    年，质保期内免费维保不少于   2    次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2    名操作人员进行为期至少   7   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）交付要求：按国家及行业标准，随设备整机同步交付完整的文件资料与配件，包含但不限于操作与维护说明书，设备装箱清单等。
（五）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	☑是 □否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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