【紫外/可见/近红外分光光度计】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购紫外/可见/近红外分光光度计装备1套，主要用于测量物质对光的吸收、透射与反射特性，适用于液体、固体、粉末及薄膜样品的吸光度、透过率及绝对反射率等测试，并支持可变角度反射分析，实现多角度光学性能表征。其核心功能包括基于特征吸收峰的化合物识别、依据朗伯-比尔定律的浓度测定、反应过程动力学监测，以及材料光学参数如薄膜厚度与反射率的评估。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业   。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  紫外/可见/近红外分光光度计

（二）采购数量及计量单位：     1套

（三）最高限价：人民币    700000      元。

（四）交付时间：合同签订后    90    天内。

（五）交付地点：   创新港校区3号楼6层6016室   。

（六）付款进度安排：  国产设备：货到验收合格后付款；进口设备：100%不可撤销的信用证 。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、光学系统：双光束光学系统，对称式Czerny-Turner （C-T）结构单色器，光栅刻线≥1000线/mm。

2、波长范围：190-3200 nm。

3、光源：氘灯和卤素灯，软件自动切换，切换波长可在330-350 nm任意选择。

4、波长准确度：≤±0.3 nm（紫外/可见区）；≤±1.5 nm（近红外区）。

5、波长重复性：≤±0.1 nm（紫外/可见区）；≤±0.2 nm（近红外区）。

6、光强准确度：≤±0.002 Abs。

7、基线稳定性: ≤±0.0003 Abs/hour。

8、基线平直度：≤±0.0002 Abs。

9、检测器：光电倍增管PMT检测器，帕尔贴制冷型PbS检测器。

10、噪音：≤0.00003 Abs。

11、积分球附件（含粉末样品支架，检测器）：积分球直径：≥150 mm；检测器前端可配置光学衰减片；测量波长范围：至少涵盖250-2200 nm。

12、绝对反射率测试附件：包括绝对反射测试光学平台，检测器，透射反射样品台。具有绝对反射，相对反射，透过率测量功能；测量波长范围至少涵盖250-2000 nm；入射角（绝对反射率测试）范围至少涵盖5-60º；入射角（透过率测试）范围至少涵盖0-45º；入射角设置间隔达到样品台≤1º、积分球检测器≤1º；绝对反射率测光精度≤±5%。

13、超微量测试附件：最小取样量（光路长0.2 mm）≤0.6 µL。

14、帕尔贴温控支架：温度设置范围至少包含-10-110 ºC，控温精度0.1 ºC；具有磁力搅拌功能；温控软件可实现温度梯度变化、连续变化、程序变化、保持时间。

15、中性衰减片1套：包含透光率80%、60%、40%、20%。

16、光谱管理软件：1) 具有自动归零，自动背景扣除的谱图扫描程序；2) 可同时测量至少5个不同波长的固定波长测量程序；3) 直观的Abs/%T表盘直接读数程序；4) 长时间程序测量；5) 自检，硬件设定以及波长自动校正等程序；6) 完全符合GLP/GMP的仪器评价程序；7) 分析程序包括找峰，平滑，谱叠加，数学运算，微分以及基线校正等；8) 具有多种校正曲线和至少三种基线校正的定量分析程序；9）终身免费安装和升级。

17、台式工作站：CPU: Intel Core i5及以上；运行内存: ≥16GB（双通道）；硬盘: 512GB 固态硬盘作为系统盘 + 1TB 机械硬盘作为数据盘；正版Windows 11操作系统；液晶显示器≥24英寸。

18、配置清单：

1）紫外可见近红外分光光度计主机1套

2）帕尔贴温控支架1套

3）超微量附件1套

4）积分球附件（含粉末样品支架，检测器）1套

5）绝对反射率测试附件（含绝对反射测试光学平台，检测器，透射反射样品台）1套

6）石英比色皿10 mm 4个、1 mm 4个

7）光谱管理软件1套

8）中性衰减片：透光率80%、60%、40%、20%  1套

9）台式工作站1套

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少  5  名操作人员进行为期至少  3  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |