【涡流无损测厚工艺开发】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购涡流无损测厚工艺，1套，用于全尺寸锆合金包壳管表面Cr涂层厚度测量，并作为专用涂层制备设备的调试、工艺开发研究，要求实现包壳管全长无损厚度检测，具有较高的准确性和可靠性。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

GB/T6462-2005《金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法》

GB/T 31563-2015《金属覆盖层厚度测量扫描电镜法》

IS09220:2022《金属涂层涂层厚度的测量扫描电子显微镜法》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

GB/T 27788-2020《微束分析扫描电镜图像放大倍率校准导则》

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 涡流无损测厚工艺开发

（二）采购数量及计量单位：  套

（三）最高限价：人民币 99 万元。

（四）交付时间：合同签订后  90  天内。

（五）交付地点：  西安交通大学指定地点  。

（六）付款进度安排：  验收合格后一次性支付全款  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本项目为涡流无损测厚工艺开发技术服务，检测所需全尺寸涂层包壳管涡流检测设备由供应商提供，要求供应商在全尺寸涂层包壳管上开发并建立基于涡流法的涂层厚度无损检测方法及评价体系。各阶段技术参数要求如下：

4.1* 检测对象规格

检测方法为涡流无损检测法，被测件为全尺寸涂层包壳管，长度≥4600mm，外径Φ9.5mm。设备可检测涂层厚度为5μm~25μm，最终检测目标为管外壁涂层厚度，目标厚度15±1.5μm。

4.2* 标准测试样涂层制作

供应商须制作不同厚度的全尺寸包壳管涂层标准测试样，涂层厚度范围覆盖5~25μm，其中厚度值在5~25μm范围内应均匀分布，且数值不少于8个。

4.3* 破坏性采样与SEM厚度标定

对各涡流检测点位的断口进行涂层厚度显微测量，通过金相法制作样件并采用扫描电镜（SEM）获取实际厚度数据。将SEM实测厚度用于涡流检测标准样品。

4.4* 重复测量精度验证

采用上述开发的涡流检测方法，对涂层厚度为15±1.5μm的全尺寸包壳管进行同一位置一致性验证，检测次数不少于20次，结果偏差需不超过10%。

4.5*全尺寸涂层管检测

采用上述开发的涡流检测方法，对同批次涂层厚度为15±1.5μm的全尺寸涂层包壳管进行涂层厚度涡流检测，每支检测点不少于20个，测试点在长度方向均布，测量根数不少于30支，提供每个测量点的涂层厚度及合格判定结论。

4.6 质量与安全要求

供应商须建立全过程质量控制措施，确保样标样制作、涡流检测、破坏性取样、金相制样及SEM分析各项数据真实、完整，检测及取样过程须符合实验室安全操作规范。

注：*为关键性指标，必须全部满足要求，否则投标无效。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥  3  年，质保期内如对测试结果存有异议，投标人应在采购人提出需求后及时对测试结果进行解释，并配合完成相关完善工作。

- 服务响应时间：接到服务电话后4小时内给予明确答复。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《涂层厚度涡流检测报告》。 |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |