[bookmark: _Toc38367762]【采购项目名称】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK2]本项目采购稳定同位素比值质谱仪 1套，主要用于各类植物组织、土壤、水体、气体及食品等样品中的C、H、O、N、S等多元素同位素比值，要求可靠性和稳定性高，操作便捷。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：      工业                 。
2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：    稳定同位素比值质谱仪                                                          
（二）采购数量及计量单位：        1 套                                                   
（三）最高限价：人民币       220万元      元（大写：   贰佰贰拾万元             ）
（四）交付时间：合同签订后                   60                               天内
（五）交付地点：              西安交通大学创新港校区19号楼 2034                                                   
[bookmark: OLE_LINK31]（六）付款进度安排： 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
本次拟采购稳定同位素比值质谱仪一套，系统组成如下：
1) 满足技术要求的稳定同位素比值质谱仪	1套
2) 同位素质谱仪外置连续流接口	1套
3) 双模块元素分析仪（一个模块用于测定C、N、S，一个模块用于分析O、H）   1套
4) 元素分析仪100位以上液体自动进样器	1套
5) 元素分析仪120位以上固体自动进样器（与液体自动进样器同时安装、使用） 1套
6) UPS（铅酸免维护电池，双转换在线式；输入电压：220 V；输出频率：46~54 Hz；功率：15KVA、待机2小时以上）	       1套
7) 静音空压机（电压：220V、额定功率：1500W、排气量: 150L/min、最高排气压力: 0.8MPa、储气罐容量: 40L、噪音≤62dB）	1套
8) 同位素标准样品（20mL GBW04458 1瓶，USGS40 1g，IAEA-CH3 1g, IAEA-601 1g）  1套
9) 元素仪分析C、N消耗品包：（基础消耗品包可以进行至少5000次分析）      1套
10) 元素分析仪O、H消耗品包：（基础消耗品包可以进行至少5000次分析）	1套
11) 气体检漏仪      1套 
12) 相关气体（150bar、99.999%氦气；150bar、99.996%氢气；150bar、99.996%氧气） 1套
13) 元素分析转化单元H/O转化炉    1套
14) 数据处理工作站不低于Intel® Xeon E-2434（4 核 8 线程，基础 3.4GHz，最大睿频 4.6GHz），128GB DDR5 ECC 企业级内存，2TB PCIe 4.0 NVMe SSD + 6TB 7200 转企业级机械硬盘，内置 R/W DVD±RW 刻录光驱；Windows 11 Professional 64 位，可与质谱数据采集电脑进行通讯，进行实时数据库检索；数据处理软件可离线使用      1套
15) 起始工具包  1套

具体的质量、安全、技术规格、物理特性等要求如下：
（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，不满足将做废标处理；带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

▲1．离子源有内置烘烤装置可加热，可有效清除水分和有机物，降低记忆效应和本底； m/z 18 H2O背景值可在6小时内达到4×10-11A以下；
★2．接收器： ≥5个法拉第杯，由窄缝和宽缝的法拉第杯组成，必须有独立的H2接收器和HD接收器，用于测定氢同位素比。能实现CO2 /N2O (44, 45, 46), O2 (32, 33, 34), N2 /CO (28, 29, 30), NO (30, 31, 32)，SO2 (64, 66)和H2(2,3)的检测；HD接收器内置4He+、3He+过滤器，消除HD+以外所有离子的干扰；
▲3．万用接口采用独立于质谱仪主机的设计，维护时无需关泵关机，可同步运行其它外围设备；可升级链接同品牌气相色谱质谱转化单元、液相转换单元；
4．元素分析仪与稳定同位素比质谱仪联用，精确和准确测定固体和液体样品中的C、N、O、H同位素比值，并且可以同时获得元素百分含量；
★5．双模块元素分析仪（一个快速燃烧模块用于测定固体样本中的C、N、S，另一个高温转化模块用于测定固体或液体样本中的H、O）；高精度分析 CNSOH，可以同时获得元素百分含量。测试时无需手工更换反应管和进样器等硬件。
▲6．元素分析仪同时安装一台固体和一台液体自动进样器。测试时无需手工更换反应管和进样器等硬件，实现固体CN和液体OH的快速切换，切换时间＜60s。
7．数据分析软件专用于同位素质谱仪的仪器控制、数据采集和数据处理软件。不需要额外软件，可实现控制同位素质谱仪及其所有外围设备的一体化软件；
8．质量数范围：≥1～90 dalton，≤3kV加速电压；
★9．样品CO2 m/z 44信号值≥160nA
10．质量分辨率（10 % 峰谷，m/Δm，两个质量相近的离子峰能够被分辨开的最小相对距离）≥105；
11．绝对灵敏度（M/I, m/z 44，收到1 个m/z 44 离子所需要的 CO2 气体分子数）：<1050（连续流）； 
▲12．有效磁场半径：≥18cm；
13．样品消耗（连续流）：小于0.08 nmol/s CO2，在m/z 44产生5nA电流
14．连续流参考气精度（1σ，峰高信号：5nA）
δ13C-CO2: 1σ<0.06‰；
δ18O-CO2: 1σ<0.06‰；
δ15N-N2: 1σ<0.06‰；
δ2H-H2: 1σ<0.2‰
15．连续流参考气线性
[bookmark: _Hlk86177066]δ13C-CO2: <0.02‰/nA；
δ18O-CO2: <0.03‰/nA；
δ15N-N2: <0.02‰/nA；
δ2H-H2: <0.2‰/nA
[bookmark: OLE_LINK1]16．元素分析仪与同位素质谱联用外精度：
δ13C: 1σ<0.15‰ @50μg C；
δ15N: 1σ<0.15‰ @50μg N；
δ18O: 1σ<0.2‰ @0.2μl H2O；
δ2H: 1σ<2‰ @0.2μl H2O； 
17．低进样量条件下，元素分析仪与同位素质谱联用外精度（CN背景值小于50mV）；
δ13C: 1σ<0.2‰ @10μg C；
δ15N: 1σ<0.4‰ @10μg N；

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于   1   年，质保期内免费维保不少于   2    次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   2   名操作人员进行为期至少   10   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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