[bookmark: _Toc38367762]【高温炉逸出气体的红外-气质联用分析系统】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目拟采购在线高温炉逸出气体的红外-气相色谱质谱联用分析系统1套。采购标的应为能够独立完成高温炉逸出气体在线取样、伴热传输、红外光谱检测、气相色谱-质谱检测、联机控制、数据采集处理和报告输出的成套分析系统。
系统总体工作对象为高温、低压、组分复杂且存在冷凝风险的炉体逸出气体。系统应从取样端开始形成连续稳定的样品气传输链路，通过高温伴热抽样管路将样品气在线分配至红外光谱模块和气相色谱质谱模块，实现快速在线监测与复杂组分确认分析相结合。系统建成后应满足科研和实验平台对高温过程气体的连续在线分析需求，能够实时采集并显示红外谱图、色谱图和质谱图，支持标准气校准、方法验证、数据存储、谱库检索、定性定量分析及验收测试，本项目采购的是一套完整的国产化高温逸出气体在线红外-气质联用分析系统，要求所有零部件满足国产化需求。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：    工业                   。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 不允许进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
	标准/规范编号
	标准/规范名称
	适用内容

	GB 4793.1-2007
	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 
	安全要求

	GB/T 21186-2007
	傅立叶变换红外光谱仪
	红外光谱仪

	GB/T 30431-2020
	实验室气相色谱仪
	气相色谱模块

	GB/T 33864-2017
	质谱仪通用规范
	质谱模块


三、采购标的概况
（一）采购项目名称：    高温炉逸出气体的红外-气质联用分析系统                                                          
（二）采购数量及计量单位：         1 套                                               
（三）最高限价：人民币 990,000.00 元（大写： 玖拾玖万元）
（四）交付时间：合同签订后 合同签订30         天内
（五）交付地点：   创新港校区 18 楼副楼 4 层                                                              
（六）付款进度安排：  按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
本采购标的是一套面向高温炉逸出气体在线分析的红外-气相色谱质谱联用分析系统。系统对经过预处理后的气体通过联用接口在线分配至傅里叶变换红外光谱模块和气相色谱-质谱模块；控制软件应对取样、伴热、阀路、流量、压力、红外采集、GC-MS采集、谱图检索、定性定量分析和报告输出进行联机控制。
系统应支持FTIR单独分析、GC-MS单独分析和FTIR-GC-MS联用分析三类工作模式。FTIR用于高温逸出气体的快速在线谱图采集和定量分析，GC-MS用于复杂组分的分离、定性和定量确认，联用接口用于实现同一样品气在两类分析模块之间的在线分配和稳定传输。
系统应满足低压、高温、连续在线运行场景下的稳定取样和分析要求，重点保证高温样品气不冷凝、流路洁净、压力和流量可控、谱图实时显示、数据可追溯、验收测试可复现。每个零部件都必须是国产；系统各模块、零部件、配套工作站硬件及控制软件均须为国产产品，不接受进口产品或进口核心零部件。各设备布局示意图如图1所示,取样口对接接口如图2所示。（图1仅作参考，实际验收位置视真实情况变动，实际项目需求三个采样）
[image: ]
图1 设备布局图
[image: ]
图2 取样口对接接口
项目总体建设内容及各模块组成见下表。
	模块名称
	主要组成及内容
	核心功能

	抽样管路及高温取样预处理模块
	多路高温取样通道、样品传输管路、
气固分离装置、过滤与稳压装置、
冷凝风险控制及流量调节
	完成高温逸出气体的抽取、输送、预处理和稳定供样，为红外及气质分析提供代表性样品

	红外光谱模块
	红外光谱仪、检测器、分束器、软件
	对逸出气体进行在线红外光谱采集、背景扣除、峰识别、定性与定量分析

	气相色谱—质谱模块
	气相色谱仪、质谱仪、EI离子源、高真空系统、高温进样及传输系统
	对复杂逸出气体进行色谱分离、质谱鉴定、峰解卷积及定性定量分析

	联用接口及传输管路模块
	IR-GC-MS联用接口、质量流量控制模块、多通阀及高温惰性传输管路
	实现同一样品在红外与GC-MS分析之间的切换、分流和连续传输

	软件系统及数据处理工作站
	系统控制软件、联动控制接口、数据采集与分析软件、高性能工作站及显示设备
	集中控制高温炉、预处理系统、红外和GC-MS设备，实时显示运行参数及谱图，并完成数据存储、检索、分析和报告输出



重要等级说明：★为实质性核心参数，投标产品不满足或负偏离的，按投标无效处理；▲为重要技术参数，投标产品不满足或负偏离的，不按投标无效处理，但作为技术评价的重要依据；未标注的为一般技术或服务要求，应在投标文件中响应并作为履约验收依据。
	[bookmark: _Hlk236644223]模块
	重要等级
	参数要求

	抽样管路及高温取样预处理模块
	▲
	配置不少于3路高温取样通道，具备样品气、载气/吹扫气及标准气接入功能。

	
	▲
	样品传输管线应具备全程伴热功能，最高伴热温度不低于250℃，温度可设定、可显示、可控制。

	
	▲
	红外气体池及关键传输接口最高工作温度不低于250℃，可满足高温样品气在线分析需求。

	
	
	预处理模块应具备过滤、稳压、旁路排放、冷凝风险控制及样品流量调节功能。

	
	
	配置标准气通道，可用于仪器校准、方法验证及系统稳定性测试。

	
	▲
	提供合理的泵组，保证从真空高温炉（600 Pa～5000 Pa）范围内抽取气体样本，分析支路应具备分流、稳压和流量调节能力。

	
	
	整体预处理系统须满足在低压（≤1.5 kPa）、高温（≥800℃）工况下取样，可同时或分别供两套分析系统做样分析，并保证流路洁净，不影响后续分析。

	
	
	系统应支持多次流路自清洁，自清洁时间不超过3 min。

	红外光谱模块
	
	红外光谱仪波数范围：8000～350 cm⁻¹。

	
	
	波数分辨率：等于或优于0.5 cm⁻¹。

	
	
	检测器：配置DLaTGS检测器或性能不低于DLaTGS的检测器如MCT检测器。

	
	▲
	信噪比：不低于20000:1，测试条件为4 cm⁻¹分辨率、KBr分束器、DLaTGS检测器或等效条件。

	
	
	软件应具备红外谱图采集、背景扣除、峰面积/峰高计算、定量方法建立及数据导出功能。

	气相色谱质谱模块
	▲
	气相色谱柱箱温度范围：室温以上至450℃，支持程序升温（阶数≥22，升温速率≥150℃/min）。

	
	
	质谱离子源：配置EI源。

	
	
	传输线温度50～350℃可调，精度优于0.1℃。

	
	
	四级杆温度无需控温即可保证质量稳定性。

	
	
	质量范围：1.5～1250 amu（软件界面显示，需提供截图证明）。

	
	
	质量分辨率：单位质量分辨（＜0.5 u）。

	
	
	质量准确性≤0.04；最大扫描速度＞20000 u/s。

	
	
	采集频率20 kHz。

	
	
	色谱柱及配套耗材共计采购三套。

	
	
	质量稳定性：48 h内质量轴漂移优于0.1 amu（环境温度变化在2℃以内）。

	
	
	质谱真空系统应配置分子泵，抽速不低于150 L/s；机械泵抽速不低于4 m³/h。

	
	▲
	配置自定义谱库对比检索功能，质量准确度 <1 ppm（外标法）

	
	
	色谱保留时间重复性：连续进样测试，保留时间≤0.6 s。

	
	
	色谱峰面积重复性：采用标准样品测试，峰面积RSD≤2%。

	
	
	整体预处理系统须满足在低压（≤1.5kPa）高温（≥800℃）工况下取样，在不同的取样点间切换取样，可同时或分别供两套分析系统做样分析用，并保证流路洁净，不影响后续分析；可接受多次流路自清洁，自清洁时间不超过3min。

	
	
	高温流路采用整体加热模块，在室温上30℃~300℃温度连续可控；高温流路中管阀件耐温不低于280℃；流路采用材质不低于316 EP，流路采用焊接及VCR连接件。

	
	
	须实时显示预处理系统中加热温度及流路中压力值。

	
	
	控制系统完全开放，可修改，编辑控制程序等。

	
	
	有类似应用案例，并提供佐证资料。

	联用接口及传输管线模块
	▲
	配置IR-GC-MS联用接口，可实现高温气体样品在红外分析和GC-MS分析之间的在线分配。

	
	
	配置质量流量控制模块，流量范围0.1～100 mL/min可调。

	
	
	气质端采用程控多通阀联动设计，至少包含四通阀、八通阀或等效阀路方案。

	
	
	联用接口、阀组及传输管线应具备伴热和防冷凝设计，满足高温样品气稳定传输要求。

	软件系统及数据处理工作站
	▲
	配置系统控制软件，可实现取样、伴热、阀路切换、流量控制、红外采集、
GC-MS采集及数据处理的联机控制。

	
	
	软件应支持实时显示温度、压力、流量、红外谱图、色谱图和质谱图。

	
	
	软件应具备方法编辑、自动采集、数据存储、谱图检索、定性定量分析和报告输出功能。

	
	★
	控制系统应开放必要控制接口，可修改、编辑控制程序，并支持后续维护扩展。

	
	
	配置国产数据处理工作站，CPU性能不低于Intel i7同等性能的国产处理器，内存不低于128 GB，固态硬盘不低于1 TB；显示器2台，单台不小于32英寸。

	安装、调试及验收
	
	供应商应提供完整的安装、调试、培训及验收服务。

	
	
	供应商应提供系统连接图、气路图、电气接口说明、操作手册和维护手册。

	
	
	现场验收时，应使用标准气体或标准样品完成红外、GC-MS及联用模式测试。

	
	
	系统连续运行24 h后，应无异常报警、无明显泄漏，关键分析信号稳定。

	
	
	质保期内应免费提供软件升级、故障响应和技术支持服务；质保期内根据需要可免费提供同城移机一次。

	
	
	供应商符合CSTM/NTC/GL10:2022-1《考核基地管理规定》的要求，具有考核基地资质认定证书和培训机构资质认定证书，同时具有培训荧光光谱、红外光谱、紫外-可见光谱、气相色谱、气质联用等资质（需提供官方资质认定证书）。



五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于 3 年，质保期内免费维保不少于  3   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  3-5 名操作人员进行为期至少 1-2 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
（五）付款方式：项目中标后，支付合同总金额40%预付款；项目全部完成且验收合格后，支付剩余尾款。所有付款均按甲方财务流程及合规要求执行，中标人需按要求提供合规发票及相关付款资料。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 
4. 根据专家评审意见，结合项目特点，对评分办法进行了重新修改和完善。在保持商务标、资信标和技术标总体分值结构不变的基础上，对同类项目业绩、保修年限、技术指标响应以及技术方案合理性和可行性等评分内容及分值进行了优化，使评价指标更加贴合项目实际需求，能够较为全面地考察供应商的履约经验、技术响应能力和方案实施能力。修改后的评分办法评价维度完整、分值配置合理、评审依据明确，具有较强的针对性和可操作性，是较为科学、合理且适合本项目的评价方法，建议按照修改后的评分办法执行。

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是  否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是 □否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。




5
image1.jpg
TN i

(60<80100 cm)

v ®
PRAR cmew-mn

(46+36x69 cm)




image2.jpeg




