[bookmark: _Toc38367762][bookmark: _Hlk232001776]【电力变压器绝缘介质响应及特高频、超声局放检测系统】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购电力变压器绝缘介质响应及特高频、超声局放检测系统1套，包括介质响应分析仪1台、特高频局部放电检测系统1台和超声局放检测及定位系统1台，用于变压器油纸绝缘性能分析与绝缘缺陷局部放电多参量检测与综合定位研究。要求介质响应分析仪具有宽频介质响应测量、自动水分含量分析和介损因数测试功能；要求特高频局部放电检测系统具有宽带信号接收、频谱分析及缺陷类型识别功能；要求超声局放检测及定位系统具有多通道信号采集、声波到达时间差定位及故障源可视化功能。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：         工业           。
2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  电力变压器绝缘介质响应及特高频、超声局放检测系统            
（二）采购数量及计量单位：     1套                                                
（三）最高限价：人民币     670000      元（大写：   陆拾柒万元整                ）
（四）交付时间：合同签订后                  180                              天内
（五）交付地点：        西安交通大学创新港3号巨构1115房间                      
（六）付款进度安排： 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: _Hlk233379387]1、介质响应分析仪 1台
（一）功能性指标：
1）介质响应测量：应具备变压器油纸绝缘介质响应测试功能，具备频域频谱法(FDS)与时域频谱法(PDC)功能
2）绝缘状态分析：应具备油纸绝缘水分含量分析、介质损耗分析及绝缘状态评估功能
3）自动测试与分析：应支持自动频率步进测试，并具备测试曲线拟合、结果评估及测试报告生成功能
4）温度修正：应具备自动温度补偿或温度修正功能，满足不同温度条件下介质响应测试结果的比对分析需求
5）专用软件：应配备正版专用介质响应测试与分析软件，软件应具备试验参数设置、数据采集、曲线显示、结果分析、历史记录查询及报告生成等功能
6）通信与数据管理：设备应支持通过USB接口与上位机通信；软件应具备测试数据保存、备份、恢复及导入导出功能
7）配套附件要求：应提供完成介质响应测试所需的测试连接线、接地线、测试夹具、防护连接附件、通信线缆及其他必要配件
（二）性能性指标：
1）频率范围：10μHz~5kHz
2）测量精度：≤1%
3）测量范围：介损因数0～10%，电容10pF～100μF
4）测量时间：截止频率10μHz的单次测量时间≤2h
5）输出能力：最高输出电压≥200V，最高输出电流峰值≥50mA
2、特高频局部放电检测系统 1台
（一）功能性指标：
1）信号采集功能：应具备多通道特高频局部放电信号实时采集、存储及显示功能
2）触发与同步：应支持阈值触发、自动触发及多通道逻辑触发，内置电压同步输入，支持工频相位同步及外部触发，满足局部放电信号与电压相位关联测量需求
3）干扰抑制：应具备数字可调滤波功能，可自定义测量频带，并具备高通、低通、带阻滤波及噪声抑制功能
4）图谱与频谱分析：应具备PRPD、PRPS图谱显示、频谱分析及三维图谱显示功能，可对局部放电信号进行时域、频域及相位关联分析
5）放电识别与分类：应能够对悬浮、颗粒、电晕放电及外部噪声等典型信号进行识别与分类
6）报警与趋势分析：应具备阈值报警、放电图谱专家诊断报警和趋势报警等功能
7）设备状态自检：应具备系统运行状态监测功能，可对通信中断、设备故障等异常状态进行自检测、自恢复或报警提示
8）专用软件：应配备正版专用局部放电测试与分析软件，软件应具备测量参数设置、实时数据采集、PRPD图谱显示、频谱显示、历史数据查询、数据分析及测试报告生成等功能
9）应提供满足专用软件稳定运行要求的上位机笔记本电脑，预装正版操作系统及专用分析软件，应提供与上位机通信所需的通信接口、通信线缆及必要转换附件
10）随设备提供备品备件及供货清单
（二）性能性指标：
1）独立通道数：≥4
2）有效工作频段：300MHz～1500MHz
3）采样率：≥200MS/s
4）采样位数：≥14bit
5）平均等效高度：≥12mm
6）动态范围：≥40dB
7）放电识别准确率：≥90%
8）上位机笔记本电脑应至少满足以下要求：Windows 10或更高版本64位操作系统；CPU不低于Intel Core i5或同等性能处理器；内存不低于4GB；硬盘容量不低于512GB
3、超声局放检测及定位系统 1台
（一）功能性指标：
1）信号采集功能：应具备多通道超声局部放电信号同步采集、存储及显示功能
2）触发与同步：应支持阈值触发、自动触发及多通道逻辑触发，应支持工频相位同步与外部触发源同步
3）放电定位：应具备基于多通道声波到达时间差的局部放电源自动定位功能，可实现放电源空间位置计算与定位结果显示
4）图谱动态显示：应具备PRPD、PRPS图谱显示及实时三维动态图谱显示功能，可连续显示不少于50个工频周期的实时PRPS图谱
5）放电识别与分类：应能够对悬浮、颗粒、电晕放电及外部噪声等典型信号进行识别与分类
6）报警与趋势分析：应具备阈值报警、放电图谱专家诊断报警和趋势报警等功能
7）专用软件：应配备正版专用局部放电测试与分析软件，软件应具备测量参数设置、实时数据采集、PRPD图谱显示、到达时间差分析、定位计算、历史数据查询、数据分析及测试报告生成等功能
8）应提供满足专用软件稳定运行要求的上位机笔记本电脑，预装正版操作系统及专用分析软件，应提供与上位机通信所需的通信接口、通信线缆及必要转换附件
9）随设备提供备品备件及供货清单
（二）性能性指标：
1）独立通道数：≥8
2）有效工作频段：20kHz～200kHz
3）放大单元增益：≥60dB
4）动态范围：≥40dB
5）采样率：≥5MS/s
6）定位精度：放电源定位误差≤30cm。
7）放电识别准确率：≥90%
8）上位机笔记本电脑应至少满足以下要求：Windows 10或更高版本64位操作系统；CPU不低于Intel Core i5或同等性能处理器；内存不低于4GB；硬盘容量不低于512GB
[bookmark: _Hlk233398438]4、其他要求
供货商负责安装调试，并完成功能演示

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于  3  年，质保期内免费维保不少于   2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2  名操作人员进行为期至少   1  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 √否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 √否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 √否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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