【凝胶渗透色谱仪】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购凝胶渗透色谱（GPC/SEC）系统 1 套，主要用于水相体系中蛋白质、多肽、多糖、聚电解质、水溶性高分子等样品的综合检测和分析，可完成相对分子量、分子量分布检测，可依托光散射检测方式测定重均分子量和回转半径，综合浓度检测信号换算流体力学半径，评估分子聚集特性，完成高分子链形态与空间结构特征表征分析，满足教学科研与公共检测服务需求；系统应兼容水相流动相，具备高稳定性、低检测噪音、宽分子量检测范围，配套相应的色谱柱、保护柱与标准品，可实现多检测器联用检测，支撑高质量科研实验与权威检测报告输出。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：       工业                。

2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.采购项目的特殊资格要求：

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    凝胶渗透色谱仪

（二）采购数量及计量单位：      1套

（三）最高限价：人民币      130万        元（大写：       壹佰叁拾万元               ）

（四）交付时间：合同签订后       90                                               天内

（五）交付地点：    中国西部科技创新港18号楼辅楼分析测试中心18-2002

（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。

□其他要求：                                   。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

说明：标注“*”的技术参数为重要技术指标（非实质性要求）。供应商不满足时不会直接导致投标（响应）无效，但将作为负偏离在评审中予以扣分，具体扣分标准详见本项目评分办法。

（一）工作条件

电源：AC 220V，50Hz环境温度：4～35℃环境湿度：20%-85%

（二）核心系统单元技术要求

色谱主机部分：

1.输液泵单元：

1.1双柱塞串联往复泵或双柱塞并联往复泵

1.2流量范围：0.001mL/min～10.000 mL/min，增量≤0.001mL/min。

*1.3流量精度：≤0.1% RSD，流量准确度：±1%以内。

*1.4最大耐压：≥30MPa或≥300bar或≥4350psi

1.5梯度混合：四元低压混合，具备溶剂压缩性补偿功能。

1.6具备自动柱塞清洗和防盐析功能。

- 在线脱气机单元≥2套。

*2.1脱气机类型：一套为常规型脱气机，兼容水、甲醇、乙腈、缓冲盐及常规酸碱流动相（脱气膜材质为PTFE，流动相液体接触材料(含管路、接头、阀座、墙体内衬)：PTFE、FEP、PEEK））；一套为HFIP专用脱气机（脱气膜为Teflon AF或同级氟化高分子专用膜，液体接触材料：耐HFIP腐蚀材料，等效或优于PEEK+全氟膜组合）；具备独立真空系统，工作真空度-55~-70kPa，真空波动优于±2kPa，脱气效率≥95%，基线噪音≤0.5nRIU）。

2.2通道数：≥3 通道

2.3通道满足样品 pH要求：常规型为 1-14 ，HFIP专用为0-14。

2.4流动相单通道最大流量：常规型：≥5 mL/min，HFIP专用：≥5 mL/min。

- 自动进样器单元

3.1进样范围：0.1-100μL，可扩展至1000μL以上，并提供相应规格的定量环及扩展进样组件。

3.2样品容量：≥120 位（2mL 样品瓶）

3.3交叉残留：≤0.004%

3.4样品温控:具备独立温控，范围优于10℃-40℃。

- 柱温箱单元

4.1温控范围：优于10℃-65℃。

*4.2温控精度：优于±0.1℃。

*4.3色谱柱容量：可同时容纳≥2 套 300mm 色谱柱+保护柱

检测系统：

5.1示差折光检测器（RI）

5.1.1折射率范围 1.00 - 1.75 RIU

5.1.2噪音：优于±2.5×10-9 RIU

5.1.3漂移：优于±2.0×10-7 RIU/h

5.1.4池耐压：≥5 bar

*5.1.5控温范围：优于30-55℃，稳定性：优于±0.5℃。

5.1.6数据采集速率：≥70Hz

5.2紫外或二极管阵列检测器（UV/DAD）

5.2.1波长范围：优于 190 - 700nm

*5.2.2基线噪音：优于±0.8×10-5 AU

*5.2.3波长准确度：优于±1.0 nm（使用咖啡因或钬玻璃标准品，扫描特征吸收峰）

5.2.4线性范围：≥2.0AU

5.2.5数据采集速率：≥40Hz

5.3激光光散射检测器（LS/MALS）

5.3.1光源波长: 658±5nm（红光） 或505nm±5nm（绿光），二选一即可。

*5.3.2光源功率：≥20 mW

*5.3.3检测角度:≥2 个，需列明所有角度。

*5.3.4分子量检测范围及准确性： 优于200 - 1×10⁷Da；提供多梯度分子量蛋白质、多糖标准品（如BSA 66 kDa，普鲁兰多糖 108kDa）实测值与标称值对比数据（标准品分子量覆盖范围应尽量涵盖200 - 1×10⁷Da）。

5.3.5 功能要求：具备在线dn/dc测定功能或与示差检测器联用计算dn/dc的软件模块。

5.3.6检测灵敏度：500 ng of BSA/磷酸盐缓冲液体系

5.3.7分子尺寸Rg测定范围及准确性：优于10–50 nm（依据样品构象）（测定已知Rg的标准品（如PS 200k，Rg≈15-20 nm），与标称值对比）

5.3.8 其它功能：如仪器校正、在线清洗等，需详细列出。

5.4粘度检测器（IV）（选配）

5.4.1传感器类型：桥式四毛细管差压式粘度计，可测参数：特性粘度、M-H常数、分子旋转半径等。

5.4.2噪音/基线漂移：≤1×10-5Pa/s；控温方式及温度范围：独立温控，优于30-60℃，温度稳定性：优于±0.2℃。

- 数据处理系统：

6.1软件功能：

6.1.1多通道数据采集：需提供≥3个独立数据通道，可同时采集示差折光（RI）、紫外/可见光（UV/Vis）、光散射（LS）等多个检测器信号。

6.1.2实时监控：具备实时显示色谱图、系统压力、流量、温度等参数的功能，支持多轴显示。

6.1.3进样控制：可编辑进样序列，支持无人值守过夜运行；具备自动洗针、样品盘温控、进样体积编程等功能。

6.1.4维护预警：实时监控仪器状态，对预防性维护进行系统提示（如溶剂消耗、密封圈寿命、紫外灯使用时间等）。

6.1.5工作站软件集成化程度高，软件为原厂配套软件（非第三方），确保兼容性和售后服务，检测样品时需同时使用的软件数量≤2（软件及对应数据库在仪器生命周以内免费升级）。

6.2数据分析：

6.2.1 分子量校正与计算方法：支持窄分布标准品进行标准曲线建立，支持普适校正（若有粘度检测器），支持宽分布校正，具备自动/手动峰积分、基线扣除等多种积分方式，支持拖尾峰、肩峰的分离处理，可自动计算分子量参数，可进行切片分子量计算。

6.2.2 多检测器数据分析功能：具备分子量测定功能，具备共聚物组成分析功能。若有粘度检测器，可进行Mark-Houwink构象分析和支化度分析，可进行旋转半径Rg的分析。

6.2.3其它分析功能：可进行分峰与去卷积，可对多组分体系进行多峰拟合，支持多谱图叠加比较，支持多种标准报告格式（不少于8种），可自定义报告布局、色谱图比例、输出项目等，具备数据完整性、审计追踪、多用户权限管理功能。

常用备件及标准品：

7.1色谱柱配置（长度300mm）：

7.1.1水相色谱柱（蛋白 / 多肽 / 核酸类）：≥2 根，测定范围覆盖200 - 1×10⁶Da。

7.1.2水相色谱柱（多糖 / 高分子类）：≥2 根，测定范围覆盖200 - 1×10⁶Da。

7.1.3极性有机溶剂色谱柱（DMF/DMAc/高极性有机溶剂）：≥1 根，测定范围覆盖500 - 1×10⁶Da

7.1.4常规有机相色谱柱（THF/氯仿/甲苯类）：≥1 根，测定范围覆盖500 - 1×10⁶Da

7.1.5 氟化溶剂（HFIP） 专用色谱柱：≥ 1 根，测定范围覆盖600 Da – 5×10⁶ Da

7.1.6所有色谱柱均配套保护柱（≥ 1:1 配比）。

7.2标准品配置：

7.2.1水相标准品套装

（1）聚乙二醇/聚环氧乙烯（PEG/PEO）标准品套装：校准点≥7 个，优于 100Da–1.5×10⁶Da

（2）葡聚糖（Dextran）标准品套装：校准点≥6 个，优于 1000Da–1×10⁶Da

（3）蛋白质标准品套装：包含 BSA、卵清蛋白、肌红蛋白等，校准点≥5 种，优于 1×104Da–6×105Da

（4）聚丙烯酸钠（PAA-Na）标准品套装：校准点≥5 个，优于 1000Da–1.5×10⁶Da

7.2.2 有机相标准品套装

聚甲基丙烯酸甲酯标准品套装、聚丁二烯标准品套装等

7.2.3 通用校正与质控标准品：光散射检测器校准用标准品与校准试剂盒

- 其它配置

- 工作站（必须为品牌机）：配置不低于CPU Inter i5-10500或同级Xeon/W系列处理器，16G+内存，512G+SSD，2T+机械硬盘，Windows10 64位专业版系统，27英寸液晶显示器 2台及显示器支架。

- 原厂溶剂瓶（1L）：≥10个。

- 原厂样品瓶（2mL）：≥500个。

- 安全密封废液收集系统（含废液瓶、防溢、过滤）1 套

- 其它常用易损耗材：

- 泵柱塞杆密封垫（成对）：3 套

- 泵冲洗密封组件：3 套

- 泵入口 / 出口单向阀密封垫：各 3 个

- 自动进样器转子密封垫：3 个

- 进样针密封 / 针座密封：3 套

- 高压接头密封垫：10 个

- 在线脱气机真空腔密封 / 膜：2 套

- 柱塞杆：2 根

- 自动进样针：2 根

- 吸滤头：20个。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期： 不少于  3    年，质保期内免费维保不少于   2    次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   2   名操作人员进行为期至少  3    天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；免费提供至少2人次到厂家技术中心参加高级培训班，同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | ☑是 □否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | ☑是 □否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ☑否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |