[bookmark: _Toc38367762]【离子色谱仪】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购离子色谱仪 1 套（配置双通道独立分析系统，预留质谱联用接口，可在线与ICP-MSMS以及高分辨液质联用），主要用于电解液、气体吸收液、催化剂浸出液、膜材料提取液及反应液等水溶性液体样品中阴阳离子、有机酸、有机胺、糖类和氨基酸类物质的精确定性及定量分析。可同时完成阴离子与阳离子、离子与糖类 / 氨基酸等组合分析，可支持元素形态分析与极性未知物结构鉴定，满足广泛液体样品的离子分析需求。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。
2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：离子色谱仪
（二）采购数量及计量单位：1套
（三）最高限价：人民币160万元（大写：壹佰陆拾万元整）
（四）交付时间：合同签订后90天内
（五）交付地点：西安交通大学兴庆校区动力工程多相流国家重点实验室二楼
（六）付款方式：☑ 按采购文件要求。
				□其他要求：无。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
标注“*”的技术参数为重要技术指标（非实质性要求）。供应商不满足时不会直接导致投标（响应）无效，但将作为负偏离在评审中予以扣分，具体扣分标准详见本项目评分办法。
（一）功能性需求：该设备需满足电解液、催化剂浸出液、膜材料提取液及反应液等样品中杂质离子的定性与定量需求，可用于 F⁻、Cl⁻、NO₃⁻、SO₄²⁻、PO₄³⁻等无机阴离子，Li⁺、Na⁺、K⁺、NH₄⁺、Mg²⁺、Ca²⁺等阳离子，甲酸、乙酸、草酸等有机酸及有机胺，葡萄糖、果糖等糖类和氨基酸类物质的全谱分析；可同时完成阴、阳离子同步分析，并可并行开展离子与糖类、氨基酸的组合检测；支持与现有 ICP-MS/MS、高分辨质谱联用，既可用于金属元素（如 Cr、As、Se）形态分析，也可用于极性未知化合物的定性与定量研究。
（二）配置清单 
	序号
	名称
	数量
	基础描述

	1. 
	主机
	1套
	

	1.1
	泵
	
	

	1.1.1
	梯度/等度泵，带脱气
	1套
	

	1.1.2
	淋洗液托盘
	1 套
	

	1.1.3
	溶剂瓶
	4 个
	

	1.1.4
	过滤头
	10 个
	

	1.1.5
	气体调节阀
	1 个
	

	1.1.6
	气体调节部件
	1个
	

	1.2
	柱温箱
	
	

	1.2.1
	双进样口色谱单元
	1 个
	

	1.3
	抑制器
	
	

	1.3.1
	阴离子电解再生抑制器
	1个
	

	1.3.2
	阳离子电解再生抑制器
	1个
	

	1.4
	淋洗液发生器
	
	

	1.4.1
	在线淋洗液发生器
	1 套
	

	1.4.2
	KOH 储备罐
	1个
	

	1.4.3
	阴离子捕获柱
	1 根
	

	1.4.4
	MSA 储备罐
	1个
	

	1.4.5
	阳离子捕获柱
	1 根
	

	1.4.6
	脱气装置
	2个
	

	2.
	检测器
	
	

	2.1
	电导检测器
	2 个
	

	2.2
	安培检测器
	1个
	

	2.2.1
	Ag/AgCl 参比电极
	1个
	

	2.2.2
	Ag电极及衬垫、抛光包
	1个
	

	2.2.3
	Au电极，配有垫片及磨光套件
	1个
	

	2.2.4
	氨基酸金电极
	1个
	

	3.
	自动进样器
	
	

	3.1
	自动进样器
	1套
	

	3.2
	2 ml托盘
	2个
	

	3.3
	10 ml托盘
	1个
	

	3.4
	1.5 ml样品瓶带瓶盖
	100个
	

	3.5
	10 ml样品瓶带瓶盖
	100个
	

	3.6
	双系统进样六通阀
	1个
	

	4
	色谱柱
	
	

	4.1
	阴离子色谱柱
	
	

	4.1.1
	阴离子分析柱(4×250 mm，有机酸和阴离子分析）
	1根
	

	4.1.2
	阴离子保护柱 (4×50 mm，有机酸和阴离子分析）
	1根
	

	4.1.3
	阴离子分析柱(4×250 mm，溴和溴酸根，卤代乙酸等分析）
	1根
	

	4.1.4
	阴离子保护柱 (4×50 mm，溴和溴酸根，卤代乙酸等分析）
	1根
	

	4.1.5
	阴离子分析柱(4×250 mm，CN-、S2-分析）
	1根
	

	4.1.6
	阴离子保护柱 (4×50 mm，CN-、S2-分析）
	1根
	

	4.2
	阳离子色谱柱
	
	

	4.2.1
	阳离子分析柱(4 × 250 mm，阳离子和有机胺分析）
	1根
	

	4.2.2
	阳离子保护柱(4 × 50 mm，阳离子和有机胺分析）
	1根
	

	4.3
	其他色谱柱
	
	

	4.3.1
	糖分析柱 (3 × 150 mm，单糖、二糖低聚糖分析）
	1根
	

	4.3.2
	糖保护柱 （3 × 30 mm，单糖、二糖低聚糖分析）
	1根
	

	4.3.3
	氨基酸分析柱(2 × 250 mm，氨基酸分析）
	1根
	

	4.3.4
	氨基酸保护柱(2 × 50 mm，氨基酸分析）
	1根
	

	5
	正版操作软件
	1套
	

	6
	标准溶液
	
	

	6.1
	单标（氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根、亚硫酸根、硫代硫酸根、锂、铵、钠、钾、镁、钙）
	1套
	

	6.2
	水中氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根混合标准溶液
	1套
	

	6.3
	水中锂、钠、钾、镁、钙、铵根混合标准溶液
	1套
	

	7.
	连接管路及接头
	1套
	

	8.
	国内采购部分
	
	

	8.1
	工作站电脑
	1套
	

	8.2
	纯度99.99%氮气，40L钢瓶及减压阀
	1套
	



（三）设备核心部件及参数要求：
1. 主机部分
1.1 泵
1.1.1 等度泵与梯度泵集成在同一模块中，双通道并行，离子与糖类可同时分析；双泵均配有独立泵前脱气，保障系统稳定供液，支持长期免维护无人值守运行。泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均为PEEK非金属材质，无金属离子溶出，基线噪声低，同时耐强酸强碱、耐腐蚀耐磨，降低维护频率。
*1.1.2 泵耐压 ≥ 6000 psi，流速范围涵盖0.001 ~ 9.999 mL/min，流量增幅 ≤ 0.001 mL/min；提供软件截图。
1.1.3 流速设定值误差： ≤ 0.1%，流速稳定性误差： ≤ 0.1%。
1.1.4 梯度精度和准确度： ≤ ±0.5%；压力波动： ≤ 1%。
1.1.5 配置独立的在线密封圈清洗系统，可与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的使用周期。
1.1.6 配置淋洗液截止阀，在仪器停机、维护或发生异常情况时可切断淋洗液供应，避免因虹吸或持续供液造成的漏液风险，提升仪器运行与维护的安全性。
1.2 柱温箱
1.2.1 非接触式加热，使得柱体及内部流路均匀受热，保障保留时间与峰面积的高重现性，并兼容多种规格及材质色谱柱。
1.2.2 具有升降温和加热块预加热功能，可满足样品和淋洗液预热的需求。
1.2.3 可同时容纳 ≥ 4根色谱柱。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]1.2.4 温控范围涵盖：10 ~ 65 ℃，温度控制稳定性： ≤ 0.05 ℃。
1.3 抑制器
1.3.1 抑制器无需化学再生液和加液装置进行清洗和再生，可实现长期免维护连续运行。提供抑制器仪器连接图片证明，不能以软件功能代替。
*1.3.2 阴离子抑制器容量：200 mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0 mL/min流速，抑制背景总电导 ≤ 5.0μS，持续时间 ≥ 30min；阳离子抑制器容量：100 mM甲基磺酸，1.0 mL/min流速，抑制背景总电导 ≤ 5.0μS，持续时间 ≥ 30min。
1.3.3 仪器主机内部可同时安装阴、阳离子双抑制器。
1.3.4 所有样品和标样均通过同一抑制器，标样与样品抑制条件一致，保证定量准确度及方法重现性；淋洗液与再生液通道完全独立，避免交叉污染。
1.3.5 抑制器配有外部单独温控。
1.4 在线淋洗液发生器
1.4.1 产生方式：利用电解水产生的H+、OH-在线生成酸性或碱性淋洗液。
1.4.2 支持MSA、KOH、NaOH、LiOH、K2CO3、K2CO3/KHCO3等多种淋洗液发生罐。
*1.4.3 支持同时安装 ≥ 2个淋洗液罐供双系统使用，2个淋洗液罐可串联使用，提供淋洗液罐安装图片。
1.4.4 耐压 ≥ 5000 psi，兼容高压色谱柱。
1.4.5 梯度产生曲率可灵活设计，支持线性、凸形、凹形等多种梯度洗脱曲线，满足复杂样品分离方法开发需求。
2. 检测器
2.1. 电导检测器
2.1.1 输出值应为直接的电导信号且检测范围涵盖μg/L级到g/L级不同浓度的离子，提供具有电导输出的色谱图。
2.1.2 全程信号输出范围涵盖：0 ~ 16000 μS/cm。
2.1.3 电导池体积： ≤ 0.8 μL。
*2.1.4 检测器分辨率： ≤ 0.003 nS/cm。
2.1.5 耐受最大压力： ≥ 8 Mpa。
2.1.6 信号采集频率： ≥ 90 Hz。
2.1.7 电导池控温范围：环境以上5 ℃到60 ℃，温度稳定性： ≤ 0.001 ℃。
2.2. 安培检测器
2.2.1 检测方式包括但不限于直流安培，脉冲安培，积分脉冲安培，以上三种检测方式均可自动调整量程。
2.2.2 检测池体积： ≤ 0.3 μL。
2.2.3 检测器噪音： ≤ 50 pC。
3. 自动进样器
3.1 样品盘可放置 ≥ 100个1.5 mL进样瓶； ≥ 80个10 mL进样瓶； ≥ 3个96孔板（450/500 µL）。
3.2 单次进样体积涵盖1 ~ 7000 µL。
3.3 样品接触部分含进样针均为PEEK非金属材质，耐酸碱及有机溶剂，无金属离子溶出，避免痕量阳离子污染与电化学干扰，保障痕量分析的准确性与进样重现性。
3.4 支持双系统顺序或者同时进样。
3.5 满环进样精密度：RSD ≤ 0.3%。
3.6 标配漏液传感器，可自动报警提示。
3.7 具有自动震荡混匀功能。
3.8 带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。
4. 离子色谱柱
4.1 阴离子色谱柱
4.1.1 检测离子种类包含但不限于：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，亚硫酸根，硫代硫酸根。
4.1.2 最大耐压 ≥ 3000 psi，耐受流速 ≥ 2.0 mL/min，柱容量 ≥ 200 μeq/根。
4.1.3 Cl-：NO2-的分离能力 ≥ 10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。
*4.1.4 可同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，分析时间 ≤ 5分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。提供与主机同品牌色谱柱测试图谱。
4.2 阳离子色谱柱
4.2.1 检测离子种类包含但不限于：锂、铵、钠、钾、镁、钙、锶、钡。
4.2.2 最大耐压 ≥ 3000 psi，耐受流速 ≥ 1.5 mL/min，柱容量 ≥ 900 μeq/根。
4.2.3 Na+：NH4+的分离能力 ≥ 5000:1，适用于高钠基体样品中痕量铵根的分析。
*4.2.4 可同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间 ≤ 5分钟，六种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。提供与主机同品牌色谱柱测试图谱。
4.3 其他色谱柱
*4.3.1 可供选择同品牌糖分析柱种类 ≥ 5种，氨基酸柱种类 ≥ 2 种。
5. 软件
5.1 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。
5.2 可导出txt格式原始数据，可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据。
5.3 支持仪器相关耗材运行状况的追踪和溯源，包含但不限于电解淋洗液发生器、抑制器等；
*5.4 标配虚拟柱软件技术，模拟 ≥ 9款阴离子色谱柱对阴离子和有机酸的分离效果，≥ 4款阳离子色谱柱对阳离子和有机胺的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。
5.5 软件及对应数据库可支持终身免费升级和维护。
5.6 工作站电脑配置要求：企业版/专业版64位操作系统；3.0 GHz i7（酷睿八核）处理器或以上配置；64 G 或以上原装内存条；2T固态硬盘；配备可擦写光驱；27寸以上两台显示器。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 1 年，质保期内免费维保不少于 2 次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少 4 名操作人员进行为期至少 5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。提供至少 1 名赴厂家培训中心培训的名额，由厂家培训中心负责授课与上机实操指导，培训内容包括仪器结构原理、软件操作、分析方法建立、日常维护与故障排查等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。



5
