【电力变压器脉冲电流、特高频与超声局部放电综合检测系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购电力变压器脉冲电流、特高频与超声局部放电综合检测系统1套，主要包括脉冲电流局放仪一台、特高频局部放电检测系统一台和超声局放检测及定位系统一台，用于变压器及电力设备绝缘缺陷的局部放电多参量检测与综合定位研究。要求脉冲电流局放仪具有高灵敏度放电脉冲采集、干扰抑制与幅值判定功能；要求特高频局部放电检测系统具有宽带信号接收、频谱分析及缺陷类型识别功能；要求超声局放检测及定位系统具有多通道信号采集及声波到达时间差定位功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业     。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

无。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  电力变压器脉冲电流、特高频与超声局部放电综合检测系统

（二）采购数量及计量单位：   3台（套）

（三）最高限价：人民币   570000.0      元。

（四）交付时间：合同签订后   180    天内。

（五）交付地点：  西安交通大学创新港 3号巨构 1115房间            。

（六）付款进度安排：  国产设备货到验收合格后付款，进口设备100%不可撤销信用证。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：（*代表关键参数，不满足将导致无效投标）

1、脉冲电流局放仪 1台

*1）频率范围：下限截止频率≤30kHz，上限截止频率≥1MHz

*2）独立通道：≥1

*3）灵敏度：≤1pC

4）误差：≤1%

5）滤波功能：具备数字可调滤波器，可自定义测量频带，具备高、低通滤波功能，支持噪声抑制

6）分析功能：具备相位分布（PRPD）图谱与相位解析分析功能，支持多次放电指纹叠加与趋势分析

7）测量同步：内置电压同步输入，支持工频相位同步与外部触发

8）数据分析：具备数据格式导出和测试报告生成功能

9）提供纸质及电子版说明书、培训资料、供货清单

2、特高频传感局部放电检测系统 1套

*1）独立通道：≥4

*2）有效工作频段：300-1500MHz

*3）采样率：≥200MS/s；

*4）采样位数：≥14bit

5）平均等效高度：≥12mm

6）动态范围：≥40dB

7）触发模式：阈值触发、自动触发及多通道逻辑触发

8）滤波功能：具备数字可调滤波器，可自定义测量频带，具备高、低通及带阻功能，支持噪声抑制

9）系统功能：具备特高频信号实时采集、频谱分析、三维图谱显示及放电源类型识别功能，显示PRPD和PRPS谱图

10）放电识别能力：可识别浮动电极、颗粒、绝缘缺陷、电晕放电、外部噪声等典型信号，识别准确率≥90%

11）预警功能：具备报警策略可综合应用阈值报警、放电图谱专家诊断报警和趋势报警等多种预警方法

12）具备PRPD图谱叠加与脉冲聚类功能，可对任意时段信号进行累计统计与分类

13）具备监测功能故障和通信中断等监测装置异常的自检测、自恢复以及报警功能

14）提供纸质及电子版说明书、培训资料、供货清单

3、超声局放检测及定位系统 1套

*1）独立通道：≥8

*2）有效工作频段：20-200kHz

3）放大单元增益：不低于60dB

4）动态范围：≥40dB

5）采样率：≥5MS/s

6）触发模式：阈值触发、自动触发及多通道逻辑触

7）定位精度：支持放电源自动定位功能，放电源定位误差≤30 cm

8）同步功能：支持工频相位同步与外部触发源同步

9）具备实时三维动态图谱显示功能，可连续显示不少于50个周期的实时PRPS图谱

10）放电识别能力：可识别浮动电极、颗粒、绝缘缺陷、电晕放电、外部噪声等典型信号，识别准确率≥90%

11）提供纸质及电子版说明书、培训资料、供货清单

4、其他要求

供货商负责安装调试，并完成功能演示

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  ≥3   年，质保期内免费维保≥2次/年，质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否√ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否√需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |