[bookmark: _Toc38367762][bookmark: _Hlk232001776]【电力变压器感应冲击试验及脉冲电流局部放电检测系统】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购电力变压器感应冲击试验及脉冲电流局部放电检测系统1套，该系统包括变压器感应冲击试验系统1台和脉冲电流局放仪1台，用于电力变压器冲击耐受性能试验及局部放电脉冲电流法检测研究。要求变压器感应冲击试验系统具有可产生符合IEC标准的振荡型冲击波形、波形参数可调及安全可靠的控制与保护功能；要求脉冲电流局放仪具有高灵敏度放电脉冲采集、干扰抑制与幅值判定功能。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：         工业           。
2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  电力变压器感应冲击试验及脉冲电流局部放电检测系统            
（二）采购数量及计量单位：     1套                                                
（三）最高限价：人民币     500000      元（大写：   伍拾万元整                    ）
（四）交付时间：合同签订后                  180                              天内
（五）交付地点：        西安交通大学创新港3号巨构1115房间                      
（六）付款进度安排： 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: _Hlk233379387]1、变压器感应冲击试验系统 1台
（一）功能性指标：
1）波形产生：可产生符合IEC 60060标准的振荡型操作冲击电压波形
2）波形调节：调波电路元件可便捷更换，提供调波电感、波头电阻、波尾电阻，其中调波电感包括但不限于1mH、3mH、5mH三个电感值、波头电阻包括但不限于5Ω、20Ω两个电阻值、波尾电阻包括但不限于5kΩ、20kΩ两个电阻值
3）极性调节：可产生正、负极性冲击电压，调节便捷
4）测量功能：具备冲击试验电压及示伤电流测量功能
5）控制与保护：采用可控硅调压恒流充电，具备手动充电、触发点火、自动接地以及过流、过压保护功能
6）便携性要求：发生器主体采用一体化设计
7）随设备提供备品备件及供货清单
（二）性能性指标：
1）标称电压：100kV
2）波形参数：振荡频率1~15kHz，波前时间100~400μs，波尾时间1000~4000μs
3）充电电容器：电容量≥1μF，额定电压100kV
4）低压冲击电容分压器：电容量200～500pF，分压比1000:1，额定电压100kV
5）高压冲击电容分压器：电容量200～500pF，分压器≥3000:1，额定电压500kV
6）示伤电阻：阻值0.1Ω，采用无感绕法，方波响应时间≤10ns
7）电源供电电压：AC 220V
8）最小可靠触发电压：≤5kV
9）发生器主体总重：≤130kg
2、脉冲电流局放仪 1台
（一）功能性指标：
1）局部放电信号采集与测量：能够对被测设备的局部放电脉冲信号进行采集、测量与幅值判定
2）频谱与波形辅助分析功能：应具备频谱分析及示波显示功能，可辅助开展局部放电信号特征辨识、干扰分析及测量频带优化
3）测量频带设置与干扰抑制：具备数字可调滤波功能，可根据测试需要自定义测量频带，支持高通、低通滤波及噪声抑制
4）相位关联分析：具备局部放电相位分布（PRPD）图谱显示及相位解析分析功能，可开展局部放电活动规律分析
5）放电特征对比与趋势分析：支持多次放电指纹叠加，可对局部放电信号进行对比分析和趋势分析
6）上位机通信功能：应采用光纤隔离方式与上位机连接，支持通过光纤适配器转换为以太网和USB通信接口，应配套通信连接附件及必要线缆
7）专用软件功能：应配备正版专用局部放电测试与分析软件，软件应具备测量参数设置、实时数据采集、PRPD图谱显示、频谱显示、历史数据查询、数据分析及测试报告生成等功能
8）同步触发功能：内置电压同步输入，支持工频相位同步及外部触发，满足局部放电信号与电压相位关联测量需求
9）数据管理与报告输出：具备测试原始数据导出和测试报告生成功能，测试数据应支持导出为可编辑数据文件，至少支持CSV或XLSX格式，并支持图谱、波形和频谱截图导出为常用图片格式
10）随设备提供备品备件及供货清单
（二）性能性指标：
1）频率范围：下限截止频率≤30kHz，上限截止频率≥1MHz
2）局放检测灵敏度：≤1pC
3）局放测量线性误差：≤1%
4）采样率：≥1MS/s
5）输入电压频率范围：DC-600Hz
6）输入电压测量线性误差：≤0.1%
7）供电电源：AC 220V
8）防护等级：IP50
3、其他要求
供货商负责安装调试，并完成功能演示

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于  3  年，质保期内免费维保不少于   2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2  名操作人员进行为期至少   1  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 √否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 √否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 √否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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