[bookmark: _Hlk236032324][bookmark: _Toc38367762]铅铋环境专用异型加热器采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购铅铋环境专用异型加热器3套，主要用于铅铋熔融物迁移实验对不锈钢包壳以及液态铅铋的加热，要求具有极高的热可靠性、温度均匀性以及长期运行可靠性。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：           工业            。
2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
铅铋环境专用异型加热器及其零部件的加工制作应满足以下标准：JB/T 2379-2016 金属管状加热棒；GB/T 1234-2012 高电阻电热合金；GB/T 5235加工镍及镍合金化学成分和产品形状；JB/T 8508-1996电工级氧化镁。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：                    铅铋环境专用异型加热器                                          
（二）采购数量及计量单位：                         3套                               
（三）最高限价：人民币         75        万元（大写：          柒拾伍万元整                   ）
（四）交付时间：合同签订后                        70                            天内
（五）交付地点：              西安交通大学创新港校区西部先进核能研究院803实验室                                               
（六）付款进度安排： 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
铅铋环境专用异型加热器用于液态铅铋（LBE）环境下不锈钢包壳熔化及碳化钨小棒迁移实验，是实验系统的核心加热部件。设备需具备高温稳定性、耐液态铅铋腐蚀能力以及可靠性。
（1） 总体技术要求
1. 加热器数量：3套，结构参数如下表所示。
表 1 加热器规格表
	规格名称
	包壳外径（D）
	中心距（P）
	径距比（P/D）

	规格一
	12.0mm
	16.8mm
	1.4

	规格二
	10.0mm
	14mm
	1.4

	规格三
	10.0mm
	13mm
	1.3
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图 1 加热器布置示意图
2. 加热方式：直流电加热。
3. 工作环境：
工作介质为液态铅铋合金；工作温度范围：20~1650℃；应满足长期高温运行条件下结构完整性及电绝缘性能需求。
4. 加热器整体结构应由以下部分组成：
（1） 铂铑30合金发热体；
（2） 氧化镁绝缘填充层；
（3） 加热棒外套管；
（4） 碳化钨小棒定位块；
（5） 碳化钨小棒；
（6） 不锈钢外包壳。
具体加热器结构如下图所示
[image: 7a5c2c01e6cbc7ac4877cd311b4bbdf9]
图 2 铅铋专用异型加热器结构图
整体结构尺寸及装配形式应满足采购方提供的设计图纸要求，整体外观应满足：表面不应有明显的机械损伤和局部膨胀，弯曲处不应有皱折、高低不平；各连接件应牢固可靠，不应有松动；
（2） 关键结构及材料技术指标要求
1. 发热体
（1） [bookmark: _Hlk236037419]材料
采用铂铑30合金丝制造。
（2） 化学成分
铂铑30合金主要成分名义含量偏差≤0.1%。
（3） 尺寸要求
发热段长度：800±1mm；非加热段长度：465±1mm。
（4） 性能要求
使用温度：20~1650℃；单棒功率2300W（+115W -230W），集束总功率16100W(+805W -1610W)；发热体应满足连续高温运行要求，在不锈钢包壳熔化至有效加热段高度50%处之前不得出现明细氧化、断裂、变形等失效现象；绝缘电阻应满足：干燥室温条件下，在保护管与电源线之间、电源线与电源线之间施加500VDC电压，保护管与电源线之间、电源线与电源线之间最小绝缘电阻不应小于20MΩ；抗电强度应满足：在保护管和电源线之间施加600V交流电压，历时1min，应无闪烁和击穿现象，漏电流≤3.0mA；抗断电能力应满足：将加热棒进入水中，接通额定电压，通电60min，断电15min，进行10个循环后应能继续正常使用。
2. 绝缘填充物
（1）	材料
采用电工级氧化镁。
（2）	技术要求
符合B/T 8508-1996《电工级氧化镁》相关要求；应保证发热体与外部金属结构之间全过程绝缘；高温运行过程中不得出现明显粉化、失效或绝缘性能下降。
3. 加热棒外套管
（1）	结构要求
采用复合套管结构，由外层纯铂管及内存铌锆合金管组成。
（2）	材料要求
纯铂管纯度≥99.95%；铌锆合金管应具有良好的高温强度及结构稳定性。
（3）	性能要求
使用温度范围：20~1650℃；应具备长期抗液态铅铋腐蚀的能力；在实验过程中不得发生明显开裂以及泄露。
4. 碳化钨小棒定位块
（1）	功能要求
用于保证碳化钨小棒在加热器内部的空间定位。
（2）	技术要求
应保证碳化钨小棒轴向及周向均匀分布；
5. 不锈钢外包壳
（1）	尺寸要求
不锈钢包壳外径应满足表1要求。
（2）	加工要求
采用一体式加工制造；表面不得存在焊缝；表面不得存在毛刺、划痕、裂纹、龟裂、扭曲等缺陷；尺寸公差满足设计要求。
（3） 制造及质量要求
1. 所有材料应提供材质证明文件，包括但不限于：
原材料合格证明；材料成分检测报告；产品出厂检测报告。
2. 加热器出厂前应完成：
外观质量检查；尺寸检测；电气绝缘性能测试；通电性能测试。
（4） 交付要求
1.	交付数量：共3套，规格如表1所示。
2.	交付批次：
第一批：按照规格三（包壳外径10 mm、中心距13 mm）交付；第二批：按照规格一、规格二要求交付。
3.	交付产品应与投标技术文件、设计图纸及技术协议保持一致，未经采购方同意不得更改材料、结构及关键尺寸参数。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于   3   年，质保期内免费维保不少于   2    次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   1   名操作人员进行为期至少   1   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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