【高分辨电子通道成像与元素成分综合分析系统】

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购高分辨电子通道成像与元素成分综合分析系统1套，包括扫描电子显微镜系统及能谱仪等，可以全自动采集、大面积拼接、同时获取高分辨微观形貌、密度、电位及电子通道衬度信息；并兼具STEM扫描透射成像功能（明/暗场、HAADF暗场）揭示样品的质厚衬度与元素衬度。系统配备专属软件，能快速精准地进行电子通道衬度成像，并结合EDS与EBSD实现同区域的同步元素成分分析、晶体结构标定解析。系统可以兼容原位拉伸/压缩等附件，支持离位及原位的SEM-EDS-EBSD-ECCI一体化表征。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  高分辨电子通道成像与元素成分综合分析系统

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币  410万  元。

（四）交付时间：合同签订后  365  天内。

（五）交付地点：中国西部科技创新港3号巨构3-1006实验室。

（六）付款进度安排：外贸合同签订后，开具100%信用证，见开箱单解付90%，学校组织验收合格后付余款；内贸合同签订后，货到学校组织验收合格后付全款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

加★为核心参数，不作废标项处理；加▲为重要核心参数，负偏离作废标项处理

1. 扫描电镜系统

1.1 电子光学模块

1.1.1肖特基热场场发射电子枪，具备自动启动，自动烘烤，无需机械对中。

▲1.1.2 低电压分辨率：≤0.9nm @1kV。

★1.1.3 高电压分辨率：≤0.5nm @15kV。

★1.1.4 超低电压分辨率：≤0.9nm@500V。

★1.1.5 大束流下分辨率：≤2.0nm@15KV（工作距离≥9mm；束流≥5.0nA）。

1.1.6 电子束流范围：至少包括1.0 pA~50nA，连续可调。

1.1.7 物镜：复合式物镜（至少包括静电式+磁浸没两种物镜模式），适合磁性样品在内的各类样品。

1.1.8 物镜光阑：自加热式光阑，光阑自动切换，光阑孔数≥10个。

1.2 样品室和样品台

1.2.1 样品室内部尺寸：直径≥320 mm；样品室接口数量≥12个。

★1.2.2 样品台行程：五轴马达驱动，X/Y方向≥100 mm，Z方向≥65 mm，可360°连续旋转，倾斜角度为-15°～+90°。

1.2.3 样品台最大承重：任意位置≥500 g，零度倾斜时≥5000g。

★1.2.4样品座：多功能样品座1个，可同时放置≥15个标准样品、预倾斜样品、截面样品、STEM样品等样品。

1.2.5样品台减速：配备样品台减速模式。

★1.2.6样品室清洁：配备样品室等离子清洗装置，安装在样品仓上，至少具备两种模式，分别可以清洁样品表面和样品仓内的有机物污染。

1.3 探测器和相机

▲1.3.1 配置样品室、透镜内、镜筒内独立二次电子探测器≥3个；配置镜筒内或透镜内独立背散射电子探测器≥1个；配置样品室背散射电子探测器1个；配置扫描透射STEM探测器≥1个；配置样品室红外CCD相机≥1个；配置样品台导航相机≥1个；配置电子束束流计1个。

★1.3.2 样品室背散射电子探测器，采用软件控制伸缩，同时具备角度分割和环形分割模式，分割数≥8个。

★1.3.3样品室内独立全自动可伸缩STEM探测器，可进行BF、DF、HAADF观察，分割数≥10个。

1.3.4 样品台导航相机，彩色成像，像素≥500万，视野范围≥150*100mm，具有自动采集图像，数字变焦，图像注释和图像保存功能。

★1.3.5 电子信号探测器须具备多通道成像功能，可以实现二次电子及背散射电子信号同时成像功能，通道数≥4。

1.4 真空系统

1.4.1 真空系统组成：完全无油真空系统，分子泵≥1个，无油机械泵≥1个，离子泵≥2个。

1.4.2 抽真空时间：打开大舱门放置样品后，关闭舱门开始抽真空至电子枪可以开启并进行形貌观察，所需抽真空时间≤3.5分钟。

1.4.3 具备静音模式，可以在真空度达到要求后停止机械泵工作，提升机械泵使用寿命。

1.5 软件和数据图像

★1.5.1 图像存储分辨率：≥50k×50k像素（非叠加）。

1.5.2 具有样品台图像导航功能；具有双击鼠标移动样品功能；具有鼠标拖曳式放大及对中功能。

1.5.3 具备智能扫描模式（帧平均或积分，线积分或平均，隔行扫描）和DCFI (漂移补偿帧积分)模式。

★1.5.4 拼图软件：可实现一次性采集≥10个不同区域≥5000张图像并完成拼接，且在每张图像采集时自动进行聚焦、合轴和消像散；拼接后图像可作为高分辨导航图像。

1.5.5 控制软件和面板：配套控制软件，硬件允许情况下软件终身升级；配置多功能旋钮操作控制面板或多功能键盘。

1.5.6 电子光学控制系统：原厂配置电子光学主机专用，处理器不低于酷睿i9，内存不低于32GB，配备不少于2台24寸液晶显示器。

2. 电制冷能谱仪

▲2.1 能谱仪探测器：须为分析型SDD硅漂移电制冷探测器，探测器有效面积≥65 mm2，封闭式真空系统，探测器可软件控制自动伸缩；具备Tru Map真实面分布功能、Quant Map定量面分布功能、Auto lock自动漂移校正功能、大面积拼接功能；具备提供适配EBSD的原装进口法兰接口、TKD专用样品台1个、Tru Phase能谱辅助区分晶体结构接近的相、能谱和EBSD操作一体化、CIF数据库录入功能。

★2.2 EDS能谱仪分辨率：在Mn Ka线处测量分辨率≤129eV；EDS能谱仪元素分析范围：B5～Cf98。

2.3具备元素谱图及元素面分布Live功能，移动样品或改变放大倍率时，元素面分布图实时刷新显示，无需在电镜和能谱软件间切换；样品一旦停止移动，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图。

2.4线扫描分析每条线可包含高达8192点，可从线扫描结果重建单点谱图。可在水平或垂直方向进行多线依次采集；电子图像最高分辨率≥8192*8192像素；元素面分布图分辨率最高≥4096*4096像素；可从面分布图上进行点、线谱图重建。

2.5定性分析和定量分析：AutoID可自动标谱峰，可进行谱重构；采用XPP定量修正技术，具备KLM全谱线系数据库，配置20kV及5kV高低电压定量数据库，可覆盖不同电压下的定量分析。

▲3. 附件

3.1备用场发射灯丝1根（存工厂，需要时免费提供，含人工费）。

3.2常规耗材：(1) 20个标准钉台，5个90°预倾斜钉台，5个45°预倾斜钉台，2个100mm直径钉台，1个STEM样品台专用安装台；(2)附件包至少包含：碳导电胶5卷，铜导电胶5卷，银导电胶液2瓶，专用镊子5个，样品盒2个；(3)保证设备正常运行，实现全部功能和常规保养所需的全套标准附件，包含软件、硬件和专用工具。

3.3图像与数据处理分析系统：配备线数据处理和分析工作站1套，配置不低于：英特尔10代i9处理器，CPU不低于3.2Ghz；GPU运存不低于4 GB；内存≥64 GB；2 TB固态硬盘，2 TB SATA 3.0机械硬盘；屏幕至少为27寸液晶显示器；键盘鼠标为无线操控。

3.4 配备极靴清洁模块，可以清洁极靴内的污染物颗粒。

▲4 投标方需完成的配套场地改造

4.1 配套主动减震台1套，规格参数须满足相应设备对场地指标的要求。

4.2 配套不间断稳压电源1套，保证断电情况下，整机工作续航时间≥2小时。

4.3 配备满足设备使用所需的气瓶（高纯氮气瓶≥2个）、减压阀≥2个。

4.4 负责采购货物与已有祺跃MISI-MTS4000样品台配套的调试工作，确保与其适配并可稳定运行。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 中标方在合同生效后的三个月内，对可能的放置室进行噪声、地面振动、杂散磁场的测量并提供报告，并向采购方提出详细的安装要求和提供环境改造的技术咨询。

- 质保期：电镜和能谱仪 ≥1年，等离子清洗和喷镀仪 ≥1年，保修期自学校整机验收合格签字之日算起。质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务。

- 服务响应时间：接到维修电话后6小时内给予明确答复，如果远程支持不能解决问题，工程师在48小时内到达服务现场。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少5天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。同时，质保期内每年至少提供1次上门高级培训。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 1 | 分辨率 | 现场测试 |  |
| 2 | 加速电压 | 现场测试 |  |
| 3 | 电子束流范围 | 现场测试 |  |
| 4 | 样品台移动范围 | 现场测试 |  |
| 5 | 探测器种类及数量 | 现场测试 |  |
| 6 | 样品座 | 现场测试 |  |
| 7 | 应用软件 | 现场测试 |  |
| 8 | 能谱仪功能 | 现场测试 |  |
| 9 | 不间断电源 | 现场测试 |  |
| 10 | 离线数据处理器 | 现场测试 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |