【采购项目名称激光共聚焦显微拉曼光谱仪采购项目】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购激光共聚焦显微拉曼光谱仪1套，主要用于快速表征碳纳米管的直径、缺陷、纯度和手性结构，也能检测其在复合材料中的分散分布。它自带激光功率稳定调控功能，测量重复性好，能高效满足碳纳米管研发和生产中的质量筛查需求。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：激光共聚焦显微拉曼光谱仪采购项目

（二）采购数量及计量单位：1套

（三）最高限价：人民币   99万 元（大写： 玖拾玖万元整）

（四）交付时间：合同签订后      60    天内

（五）交付地点：咸阳高新区云谷产业园

（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。

货物类到货安装调试运行正常、服务类当期服务按照合同约定履约完毕，并经采购人验收合格后支付。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

标注“*”的技术参数为核心技术指标（实质性要求）。供应商须完全响应或优于该指标，并提供相应证明材料。任意一项标注“*”指标不满足的，其投标（响应）文件将被认定为无效投标。

本项目拟采购激光共聚焦显微拉曼光谱仪1套，其组成包括主机1台，激光激发组件1套，探测器1台，共聚焦显微镜1台，计算机1套，拉曼光谱软件1套，具体参数要求如下：

（一）主机

光谱仪位于显微镜下方，仪器无需放置在光学稳定平台上，激光器位于机器外部，可以在一分钟内取下来，单独保存。

1. 灵敏度：单晶硅三阶峰的信噪比优于30:1，可观察到四阶峰。

（检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，样品点功率10mW，狭缝宽度（或针孔） 50微米，总曝光时间300秒, binning = 1，50×或100×显微物镜）。

*2. 光谱分辨率：<1.5cm-1（1cm-1可选）。

（检测条件：采用氖灯测量，100×物镜，1800线光栅，+1级衍射；测量氖灯谱线585nm半高宽，全半高宽（FWHM）:<1.5cm-1）。

3. 光谱重复性：优于±0.05cm-1。

（检验方法：使用表面抛光的单晶硅样品，50×物镜，光谱范围50～3500cm-1，重复20次。观测硅一阶拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.1 cm-1）。

*4. 共聚焦技术：

（1）软件控制机械式针孔式真共聚焦技术，以保证层析测量的精度；

（2）双光阑光学设计：针孔与狭缝处于同一共轭位置，简化光学传递元件，提高拉曼信号传递效率，保证共焦与非共焦下都能实现高灵敏度。计算机控制针孔与狭缝自动切换；

（3）空间分辨率：横向分辨率 ≤ 1μm ，光轴方向纵向分辨率≤ 2μm。

5. 模块化针孔与狭缝设计：50μm针孔/25μm针孔(高通量与深度共焦模式)；50μm狭缝/25μm狭缝(高通量/ 高分辨模式)；软件自动切换，避免了刀口调节狭缝/针孔口径的位置偏离和对刃损坏。

6. 拉曼光谱测量范围：

（1）532nm激发波长：50cm-1～3400cm-1拉曼位移（拓展至6000 cm-1可选）；

（2）全谱采集：一次宽范围直接取谱：50cm-1～3400cm-1。

（二） 激光激发组件

1. 532nm高亮度长寿命固体激光器，激光输出功率≥20mW。

2. 须具备升级第四激光激发的能力。

3.	瑞利滤光装置：各激发波长均采用长寿命双瑞利滤光片与激光线滤光片。

4.	低波数测量能力: 532nm所对应拉曼测量低波数到50cm-1。（低波数测量检测条件白光响应曲线低频截止区50%透射点位于50cm-1，并测量位于50cm-1的硫磺拉曼峰位）。

5. 样品点激光功率控制：通过内置激光功率计监测功率衰减，伺服反馈控制连续衰减中性密度滤光片，实现10光功率调节功能，调节精度≤0.1mW。

6. 软件自动显示激光照射到样品绝对功率。

7. 针对每个激发波长，分别采用优化闪耀角高通光效率高分辨光栅：≥900线/mm (532nm激光激发)。

（三）探测器

CCD探测器：半导体制冷。量子效率:650 nm处≥50%，暗噪声: ≤0.01电子/秒/像元，读出噪声: ≤ 7电子/像元

（四）共聚焦显微镜

1. 研究级1显微镜，配10×目镜。

2. 配置10×、50×LWD物镜

3. 明场照明

4. 原装反射光源

5. 彩色摄像系统80万像素，可在计算机上显示存储图像

（五）智能控制与仪器校正功能

1. 自动光路准直：仪器自动准直激光激发光路、拉曼信号传递光路与白光光路至显微镜载物台上的微米级样品点上, 自动实现全光路共轴与能量优化。

*2. 为确保长时间采集光谱或拉曼成像的波长准确度和精度，采用新型实时X轴校标：采集光谱或拉曼成像进程时可定期进行一次实时校标，每次X轴校标约45秒，无需外置校标源，无需人工操作。

3. 自动曝光采集：无需摸索样品测试曝光时间，即可得到最佳拉曼光谱信息。

4. 自动荧光背景扣除：可自动扣除拉曼光谱的荧光背景，适用每个激发波长。无需改变激光输出频率而对拉曼光谱进行差谱的扣除荧光背景的激光微差方法，以避免拉曼光谱变形与失真。

5. 自动校准系统：样品拉曼光谱采集前，可自动利用白光光源校准纵坐标拉曼光强度；利用氖灯原子线自动运行整个光谱波数校准；利用聚苯乙烯标准样自动校准激光器频率。完全克服样品拉曼光谱采集过程中校标源对拉曼信号的干扰。

6．自动切换拉曼信号采集模式与白光照明模式。

（六）软件与计算机

1. 拉曼光谱软件包括仪器控制、数据采集、光谱数据分析等各种功能。

2. 混合物光谱分离识别软件（非第三方软件）：整个硬盘作为数据资源，无需自建光谱数据库的智能化数据管理等最新光谱分析识别功能。

3. 配备相应的计算机（优于i7 CPU, 32GB 内存, 2TB 硬盘，48英寸以上4K曲面显示屏）。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期： ≥ 3 年，质保期内免费维保不少于  2  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少 5  名操作人员进行为期至少  5  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | ☑是 □否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 ☑否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ☑否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |