【超导量子计算低温测控系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购超导量子计算低温测控系统1套，包括mk量级的极低温环境的稀释制冷机、接入稀释制冷机的低温线缆和器件及室温电子学设备。该系统主要用于超导量子信息与计算、极低温物理研究等，能够实现对超导量子芯片的极低温测控。

室温电子学设备主要用于GHz频段的任意波形信号的产生、采集和处理，可用于超导量子芯片的操控、读取和微波网络系统的控制分析。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业   。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：   超导量子计算低温测控系统

（二）采购数量及计量单位：    1 套

（三）最高限价：人民币     1068万     元。

（四）交付时间：合同签订后  180 天内。

（五）交付地点：       西安交通大学创新港校区指定地点              。

（六）付款进度安排：    合同签订后，厂商需开具见索即付银行保函，保函金额不低于合同总金额的70%，保函期限至采购项目验收结束。学校则在合同签订后向厂商支付合同总金额的100% 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

★项为重点关注指标，不作废标项处理。

超导量子计算低温测控系统由稀释制冷机、低温线缆和器件、室温电子学设备等3部分组成，投标方应提供各部分所需要的备品备件、易损件清单及折扣价，详细要求如下：

1. 稀释制冷机

| 1.1 脉管预制冷机 | 采用2套进口脉管制冷机为冷源，分离式，其中每套脉管制冷机二级冷量1.5W@4.2K。 |
| --- | --- |
| 1.2 引线外接口 | 法兰接口：6个ISO-K 100(Side-Loading) 、3个KF40(LOS) 、4个KF40。法兰口的接线详细要求见2.1和2.2。 |
| ★1.3 最低温度 | ≤10mK |
| ★1.4 20mk制冷功率 | ≥30μW@20mK |
| ★1.5 100mk制冷功率 | ≥1000μW@100mK |
| ★1.6 10mK样品空间 | Ø500×500mm，投标文件中须提供实物实拍照片证明，照片须能体现符合上述要求的尺寸 |
| ★1.7 低温温度计 | 4只低温温度计,其中1只极低温温度传感器为标定到10mK，多个温度级冷板布置加热器与供电电源。 |
| ★1.8脉管制冷机减震系统 | 脉管制冷机需采用独立支架进行支撑减震，投标文件中须提供实物实拍照片证明。 |
| ★1.9气体管理系统 | 自主研发全自动控制，可实现无人值守，控制系统包含工控机控制及触摸屏控制，两套独立控制系统(投标文件中须提供实物实拍照片证明)，并且包含不少于60升的氦3气体。完全无油污染的氦循环和气体处理系统。 |
| ★1.10 液氮冷阱 | 配备快速切换双液氮冷阱，投标文件中须提供实物实拍照片证明。 |
| ★1.11 液氮快速预冷组件 | 配备快速液氮预冷组件，设备空载预冷至85K，时间小于5小时，设备空载降温至20mK时间小于40小时。 |

2. 低温线缆和器件

| 2.1 高密度射频线单元 | ≥100路高密度射频线单元：包括≥100通道气密盘1套、≥100通道低温衰减器模块4只、≥100通道红外滤波器模块1只、≥100通道低通滤波器模块1只、≥100通道低温同轴电缆集束组件5只、高密转SMA室温稳相同轴电缆≥100根、≥100通道无磁半柔同轴电缆集束组件1只。≥100路高密线占用1个ISO-K 100法兰接口。 |
| --- | --- |
| 2.2 SMA射频线单元 | 应用于≥8路读取输入和≥8路读取输出单元：包括≥16通道气密盘1套、≥16通道低温装线盘4只、SMA低温衰减器≥80只、低温环形器≥16只、低温低噪声放大器≥8只、低温低噪声放大器电源≥2套、SMA低温同轴电缆≥56根、SMA铌钛超导同轴电缆≥24根、SMA转SMA室温稳相同轴电缆≥16根、SMA无磁半柔同轴电缆≥16根、直流线≥4组、芯片样品盒≥2个、光纤模组≥1路(24根光纤)、磁屏蔽桶≥2个。读取≥16路占1个ISO-K 100法兰接口，DC线占用1个KF40法兰接口，光纤占用1个KF40法兰接口。 |

3. 室温电子学设备

| 3.1 量子比特Z线控制单元 | ≥24通道、输出频率DC-2GHz、输出幅度≥±1Vpp。 |
| --- | --- |
| 3.2射频任意波形发生器 | ≥12通道输出、频率范围等于或优于4~8GHz、最大输出功率≥-12dBm@4GHz~6GHz ≥-15dBm@6GHz~8GHz、相位噪声≤-85dBc/Hz@1kHz载频4.8GHz ≤-80dBc/Hz@1kHz载频7.8GHz。 每个通道配备相应的带通滤波器。 |
| 3.3 量子分析仪 | 输出信号：≥4通道、采样率≥5Gsps、分辨率≥14bits、频谱范围等于或优于4~8GHz、最大输出功率≥-12dBm@4GHz~6GHz ≥-15dBm@6GHz~8GHz、相位噪声≤-85dBc/Hz@1kHz载频4.8GHz ≤-80dBc/Hz@1kHz载频7.8GHz。 采集信号：≥4通道、分辨率≥14bits、采样率≥2.5Gsps、采集时宽：≥30μs、分析Qubit数量：≥8Qubit/每通道、分析带宽：≥1GHz。 配备FPGA反馈模块。 |
| 3.4 集成时钟触发电源辅助设备 | 设备通用特性包含时钟、触发、电源；时钟输入≥1路10/100MHz ；时钟输出：≥11路10/100MHz；触发输入≥1路 ；触发输出≥11路。 |
| 3.5测控电脑和仪器放置架 | 测控电脑用于控制上述微波仪器，要求内存≥64GB, 高性能CPU多核处理器、配备独立显卡、有≥2个PCIe扩展槽、配备≥27寸显示器。 放置架为多层结构、配备散热装置、空间足够放置上述室温电子学设备。 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3    年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少  5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |