[bookmark: _Toc38367762][bookmark: OLE_LINK2]【高真空多腔体高温溅射机】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购高真空多腔体高温溅射机1套，包括1个自动进样室、2个溅射腔（每个溅射腔体不少于4个靶位）及配套设备，实现6英寸晶圆的高温高真空镀膜。主要用于金属和非金属膜层制备。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：      工业                 。
[bookmark: _GoBack]2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：                 高真空多腔体高温溅射机                                             
（二）采购数量及计量单位：                 1台                                       
（三）最高限价：人民币      543万   元（大写：  伍佰肆拾叁万元               ）
（四）交付时间：合同签订后     180                                      天内
（五）交付地点：               西安交通大学创新港校区4号巨构 1064房间                                                  
（六）付款进度安排：□ 按采购文件要求。
					其他要求： 合同签定后1月内付款30%，安装验收合格后附全款    。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
* 项为重点关注指标，不做废标项处理，但将作为负偏离在评审中予以扣分，具体扣分标准详见本项目评分办法。
[bookmark: OLE_LINK6]该系统包括1个自动进样室、2个高温高真空溅射腔（简称溅射腔）、真空及气路系统、测控系统等，详细要求如下：
1. 自动进样室：自动机械臂取送直径6英寸样品盘；带观察窗，便于观察机械臂运行情况；进样室和溅射腔采用插板阀连接，进样室单独配备真空排气系统，不得与其它腔室共用真空泵。（真空度、密封性）
2. 溅射腔、真空及气路系统测控要求：
2.1溅射腔2个，每个腔排气端配有一个电控气动三位插板阀，能够实现全开/全关和半开位置控制。每个溅射腔配备分子泵≥1台、采用高真空前级阀独立控制排气，高低真空计各1个。泵参考品牌莱宝爱德华，真空计参考品牌MKS 或不低于同等次品牌。
* 2.2 溅射腔工作台溅射晶圆尺寸≥6英寸，可传送晶圆最大厚度≥3.5mm。
2.3 每个溅射腔单次镀膜均匀性≤±3%，批次间镀膜重复性≤±2%。
2.4溅射腔极限真空度优于5E-6Pa。溅射腔在破真空后恢复到5E-4Pa的时间≤4小时，真空腔体漏率要求≤10−9 Pa·m³/s）。
2.5  真空测量系统的测量范围为大气到4E-8Pa，测量精度≤0.01mtorr。
*2.6样品为3mm厚蓝宝石时，晶圆表面温度≥800℃，控温精度≤±2℃。 
2.7支持偏压镀膜技术，支持同一阴极同时采用RF+DC电源架构镀膜，支持共聚焦溅射。
2.8 供气系统配置≥4路进气，其中2路通氩气(1路最大流量500sccm，另一路最大流量50sccm，另2路通氧气（最大流量50sccm）或者氮气（最大流量50sccm），气体质量流量计参考品牌MKS、HORIBA、Fujikin或同档次品牌，流量稳定响应时间在500ms以内。
[bookmark: OLE_LINK41]2.9真空系统采用机械泵和分子泵组合，机械泵≥ 2台，其中1台专用于自动进样室。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]2.10溅射靶枪：每腔配备4个直径3英寸的强磁靶，共焦向上溅射，靶之间配防交叉污染设计结构，配有独立挡板；配置靶枪冷却水互锁保护。
2.11直流和射频电源：每个溅射腔至少配备1套1KW直流电源，至少2套600W射频电源，可自动切换到直流或射频溅射；支持共溅射，偏压溅射，电源选型参考TDK ADTEK AE等品牌或不低于同档次 。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]2.12射频偏压加热工件台：一个直径6英寸射频偏压加热样品盘，转速0~50转/分钟可调（控制精度，分辨率厂商协商），与溅射靶枪共用一个600W射频电源，可用于工件台射频清洗功能；样品盘下方配置加热盘，样品盘内衬底（蓝宝石3mm）衬底表面最高温度800℃，温度控制采用PID自动温控，可在真空氧气氛围800摄氏度下溅射5-6小时，加热器参考ULVAC、Momentive、Hantinger或同档次等。
2.13 控制系统：控制模式可分为手动、自动和维修模式。手动模式适合工艺人员使用，配有所有设备硬件和软件互锁功能；自动模式：适合操作人员使用，可按照编辑的工艺进行操作；维系模式：适合维修人员使用，该模式只有硬件互锁，没有软件互锁，操作自由度大，2个工艺腔即可自由操作，一个工艺腔在溅射时不得影响另一腔体操作（传送样片时除外），又可以联动工艺。
3  必备配件 :
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]3.1工艺腔衬板≥2套， 如双腔设计不一致，则每个腔体衬板各一套。
3.2 所有O圈等密封耗材≥3套。
*3.3 与设备相匹配的金属铱靶材≥1块以及同样与设备匹配的金属Pt靶材≥1块， 纯度4N，φ76.2*5mm。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于  3    年，质保期内免费维保不少于 2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   5   名操作人员进行为期至少  7    天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是  否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是  否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是  否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。





5
