【高通量核酸检测系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购384孔高通量核酸检测系统一套，该系统集成配套了Nanodrop微量样本核酸浓度检测、普通PCR扩增、统计学分析软件等功能模块，支持生物样本中核酸RNA/DNA的高通量绝对定量分析、高通量基因表达筛选与统计学分析功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业     。

2.☑本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：高通量核酸检测系统

（二）采购数量及计量单位： 1套

（三）最高限价：人民币  84万   元。

（四）交付时间：合同签订后 120 天内。

（五）交付地点： 创新港18号楼5072   。

（六）付款进度安排： 内贸设备：货到验收合格，外贸设备：100%不可撤销信用证；。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：（*标记条目为核心技术参数，不满足则为无效投标）

核酸定量模块：1台

*1.光程：超微量模式1mm、0.4mm、0.1mm、0.04mm、0.03mm（光程自动转换）；

*2.检测模式：吸收光、荧光双模式检测

*3.荧光检测：双通道荧光激发检测，激发光源：蓝色、红色LED，激发波长：蓝色激发光430-495 nm，红色激发光：600-645 nm，检测器：2048 元素CMOS线性图像传感器；

4.吸收光检测：波长范围：190～850nm；

5.微量测量范围：2～27500 ng/µl（dsDNA）；

6.当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质,鉴定的污染物≥5种；

*7.样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

*8.仪器操作：10.1英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，系统内存≥64GB闪

存，操作系统支持的语言7种；

9.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性；

10.内置qPCR 配方辅助计算器，用户从设置页面中选择qPCR试剂盒或试剂盒编辑器自定义，软件会计算出进行 qPCR 反应所需的推荐样本准备步骤以及高浓度样品稀释处理；

核酸预处理模块（cDNA制备）：2台

1.模块温度控制：温控范围4~100℃；温度控制准确性：≤±0.2℃，均一性：≤±0.4℃，显示分辨率：0.1℃

2.样本容量：96×0.2ml

3.变温速度可调范围：0.1~5℃/s

*4.温度梯度功能：同时运行≥8个动态温度梯度，梯度温度孵育时间相同；

5.梯度温控范围（梯度温度设置点）：30-100℃；梯度温差范围（梯度设置温差）：1-25℃；梯度温度均匀性：≤±0.4℃，梯度温度准确性：≤±0.2℃

6.显示：8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程

7. 4℃保温功能:无限长

*8.灵活性：可快速更换96孔、384孔反应模块

高通量核酸检测模块：1台

1.采用镂空合金半导体温控模块

2.控温：准确性：≤0.2 ℃，温度均一性：≤0.4 ℃；温度分辨率≤0.1℃

3.样本容量：1－25ul

*4.温度梯度：≥16个动态温度梯度，控制各行升降温速率，到达温度设置点时间一致；

5.检测通道：≥5通道，≥5色独立固态光源，对应5个独立检测器

6.光学检测系统：逐孔激发检测，5个独立激发检测通道，不存在孔间信号交叉感染和激发检测能量偏差，无需ROX染料校正；

*7.灵敏度和置信度：灵敏度：可检测单拷贝基因；384孔同批次90%以上检测结果满足置信度≥95%, Cq SD≤0.25；

8.动力学范围：100-109，10个数量级。

9.样品通量：1-384个样本/次，无需定期光学校准。

10.软件：控制和分析软件、统计学分析软件

*11.软件功能包括：

- 数据分析：多板合并分析及自动批间差矫正；

- 内参基因自动筛选；

- 数据分析选项包括柱形图、箱线图、点状图、聚类图、散点图和火山图、t-检验和单因素方差（one-way ANOVA）统计学分析；

- 数据导出：Exel, word, powerpoint,报告包括运行设置、图形、表格数据，可直接打印或保存为PDF

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：  ≥2  年，质保期内免费维保≥2次/年，质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

2.服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

3.培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 3 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |