科教型高分辨率CT成像系统采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购科教型高分辨率CT成像系统1套，主要用于工程学、信息学、医学、生命科学等领域的前沿研究及实验教学；要求能够兼顾科研与教学功能，能够提供高空间分辨率三维成像，并支持平板探测器实现螺旋扫描与重建，以满足长物体（如长骨、岩心、增材制造部件）的高精度、大范围无损检测需求。同时，系统搭配虚拟CT仿真教学系统，支持多名学生同时进行仿真实操，提升教学效率。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 不允许进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.设备生产厂家具有辐射剂量安全许可证。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 科教型高分辨率CT成像系统

（二）采购数量及计量单位： 1套

（三）最高限价：人民币 960000  元（大写： 玖拾陆万元整  ）

（四）交付时间：合同签订后 合同签订后 60天内 天内

（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区18号楼一层1069房间

（六）付款进度安排：按采购文件要求。

其他要求：                                  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：（*为必须满足项，不满足将导致废标）

（一）机械结构参数：

射源到探测器距离：≥600mm；射源到旋转中心距离：≥300mm。

*扫描方式：支持高精度扫描（像素尺寸：≤150μm；分辨率：≥3.0 Lp/mm）、平板螺旋扫描、快速扫描（帧率：≥12fps（1×1）、≥24fps（2×2））模式及定位像扫描。

（二）平板探测器：

非晶硅平板探测器，成像区域≥43×43cm²，支持连续采集与脉冲同步。

高动态范围，ADC位数：16bit。

像素尺寸：≤150μm；分辨率：≥3.0 Lp/mm。

帧率：≥12fps（1×1）、≥24fps（2×2）。

（三）球管与高压：

功率：≤5KW；管电压：≤125KV；管电流：≤100mA。

射线源支持双焦点，焦点大小0.3/0.6mm。

输入电压：DC24V，操作温度：10~40℃，储存湿度：0~50。

（四）建像主机及软件功能：

硬件配置：CPU核心数≥四核（AMD EPYC 7K62 48-Core Processor）；GPU显存≥12G；内存≥16GB；硬盘≥1TB。

成像性能：空间分辨率≥2.0 LP/mm；支持图像大小：512×512及1024×1024。

软件功能：

包含数据采集软件、专业阅片软件，支持解析重建、迭代重建、探测器校正。

校正功能：支持环形伪影、射束硬化伪影（水校正，骨校正）、金属伪影、截断伪影、锥角伪影等校正。

阅片功能：支持横断面、矢状面、冠状面、MPR及3D显示（含不同角度旋转显示）；支持三维高级渲染、不同灰度窗宽调节、图像测量（灰度统计、长度、角度）、多页面布局对比、多图像同步显示、图像翻转/平移/放大/缩小操作，支持多种图像格式保存。

*高级功能：支持平板螺旋扫描重建、双能成像功能、稀疏角度成像功能。

（五）虚拟科教CT仿真教学系统：

提供独立的虚拟科教CT仿真教学系统（不含服务器主机）。需支持：

模拟投影数据边扫描边显示；

模拟实时监控扫描物体状态；

模拟设置扫描协议（KV，mA）；

模拟选择不同滤波核（RAMLAK、SHEPP、COSINE、HAMMING等）；

模拟探测器不同组合模式（2×2 bin和1×1 bin）；

模拟不同放大比扫描（大、中、小FOV模式）；

模拟4种CT扫描方式（常规360°扫描、稀疏角度扫描、有限角扫描、定位像扫描）；

模拟解析重建与迭代重建算法切换；

提供与主机相同的横断面、矢状面、冠状面、MPR及3D显示、三维高级渲染、窗宽调节功能。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期：不少于 3 年，质保期内免费维保不少于 1 次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在48小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |