电子顺磁共振波谱仪采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购电子顺磁共振波谱仪1套，主要用于生物医学、材料科学等领域中自由基及顺磁性中心的定性、定量分析与表征。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

2. ☑ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  电子顺磁共振波谱仪

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币    950000      元。

（四）交付时间：合同签订后    150   天内。

（五）交付地点：     西安交通大学创新港校区19号楼3197室    。

（六）付款进度安排：  内贸设备：货到验收合格后付全款；进口设备：100%不可撤销信用证    。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

功能需求：

通过提取自旋哈密顿量参数（如g张量、超精细耦合A、零场分裂D/E、线宽与各向异性、T1/T2弛豫时间等），EPR可定量表征价态、配位结构、局域对称性、自旋密度与交换耦合，并在低温、原位/操作态（operando）、时间分辨条件下跟踪瞬态自由基与顺磁中心的生成/衰变过程。

配置要求：

1. 台式EPR波谱仪主机，一台；

2. 液氮变温控制器（含液氮罐），一套；

3. 原位光照系统（氙灯），一套；

4. 原位光照系统（汞灯），一套；

5. 原位电解池系统，一套；

6. 电化学工作站，一套；

7. 流通系统，一套；

8. 仪器控制和软件系统，一套。

技术指标要求：（其中▲表示关键指标，不满足会导致无效投标）

1、系统指标

1）检测灵敏度：≤5×109spins/G线宽；

▲2）信噪比：≥600:1；

3）数字化分辨率：24 bits；

▲4）调谐模式：支持自动调谐和手动调谐；

5）支持无间断全自动检测2D变功率实验，检测完成时间：≤1 小时；

2、微波系统性能

1）微波工作频率：9.2–9.9 GHz；

2）微波功率：1μW-100 mW；

3）最大微波功率衰减：≥ 50 dB；

3、谐振腔性能要求：

1）X波段谐振腔;

2）最大调制幅度：≥10G;

3）谐振腔模式：TE102;

4）支持6 mm外径，5mm内径圆柱型样品管；

- 谐振腔体有效高度：≥22 mm；

- 支持无需标样的绝对自旋数定量功能，绝对定量误差 ≤10%。

7）支持Q值可在软件端显示并被存储。

4、磁体系统性能：

1）扫场强度范围：最大6500 G；

2）均匀性：≤50mG（覆盖样品所在区域）；

3）台式磁体;

4）制冷方式：风冷，无需水冷；

5）稳定性：≤10 mG/h。

5、场控制器性能：

▲1）工作范围：-10 G~ 6500 G；

2）最大扫描点数：256000；

6、信号通道性能：

1）0度和90度相位检测；

2）检测模式：1次及2次谐波检测。

7、软件系统功能：

1）谱仪控制、数据采集、谱图处理为一体的软件，不接受多个软件组合实现数据处理;

2）自动调谐，EPR参数校正，基线校正，拾峰，积分，计算面积，g值计算，谱图自动保存到指定路径;

3）多张谱图同时迭代显示，不同谱图自动呈现不同颜色;

4）支持Excel、txt、csv多种数据格式;

5）对于2D数据，可自动给出第二维度指标的变量图，如功率曲线;

6）无需参考标样或标准曲线的绝对自旋数定量功能，能直接根据谱图计算出自由基数量/未成对电子数;

7）谱图拟合功能，软件内嵌数据库，支持根据输入的哈密顿参数展示谱图，并同时支持拟合功能，即软件自行优化哈密顿参数，得到与实验谱最匹配的拟合结果；

8）对于混合物，软件自动优化多种自由基或未成对电子的拟合参数，以达到与实验谱最接近的效果；能结合绝对定量功能，一键得到混合物中各单一自由基或未成对电子的定量信息。

8、液氮温控系统

1）温度变化范围：103 K 到 473 K；

2）样品位置控温精度：±1 K；

3）温控系统无需水冷；

4）自动变温测试，通过设置开始和结束温度以及步长ΔT（单位为K）自动调谐测试

5）系统包括：T型石英杜瓦、加热及温控模块、PID调控温控仪、可变温插入式蒸发器、30 L液氮杜瓦罐、可调电源、保护气路、变温系统支撑平台；

6）支持样品管外径：≤ 4 mm

- 原位光照系统（氙灯）

- 支持光源为氙灯的原位、非原位光照实验；

- 光谱范围：包含320 - 780 nm；

- 灯泡电功率：300 W；

- 总辐射光功率：50 W；

- ▲支持6位电动滤光轮，软件控制切换；

10、原位光照系统（汞灯）

1）支持光源为汞灯的原位、非原位光照实验；

2）光谱范围：包含200 nm - 650 nm（313nm、365nm、405nm等特征峰）；

3）一般应用光谱范围：365 nm特征峰；

4）▲支持6位电动滤光轮，软件控制切换；

11、原位电解池系统

- 1）支持原位电化学实验；

- 2）系统包含：电解池、铂丝电极2支及适配台式EPR的电解池固定支架；

- 3）原位电解池结构含三个电极口及检测区域扁平池结构；

- 12、电化学工作站

1）电极接线： 二、三、四电极（加接地接线），标配浮地功能；

2）槽压：±12V；

3）电流范围：200nA-2A（标配，非扩展）；

4）内置缓存：4M；

5）最大扫速：5000V/s；

6）扫描方式：标配阶梯波扫描和模拟线性扫描功能；

7）阻抗测试范围：10μHz-1MHz；

8）中英文操作软件和独立的阻抗解析软件；

13、流通系统

1）支持液体样品在线原位测试；

2）系统包括：蠕动泵、扁平池及固定支架；

3）支持软件端自动控制蠕动泵开关及流速等；

- 14、仪器控制和软件系统

- 1）内存：16 GB；

- 2）硬盘：512GB SSD+1 T HDD；

- 3）CPU：不低于i7处理器；

- 4）显示器：27英寸显示屏；

- 5）▲基于Windows系统的高性能软件，可实现谱仪控制、数据采集、谱图处理和拟合功能

- 6）实验操作软件：支持仪器进行状态切换、参数控制、实验流程控制、数据采集和分析。

- 7）数据处理和分析：可以脱机离线使用，用于对EPR谱线进行多种数据处理操作，如去基线、积分、微分、滤波、傅里叶变换、数据拟合等操作。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 3 名操作人员进行为期至少 7  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。供方每年（含质保期外）为用户提供免费提供相关设备应用方面的技术咨询和至少  1  次的现场技术培训或现场设备维护等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤。 | 现场核查。 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料。 | 现场核查。 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性。 | 试运行验证测试设备运行稳定达标。 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |