【数字遥测测试系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购一套测试系统（数字遥测测试系统），用于两级涡轮特性旋转试验台，该设备配备不同的数据传输模块将旋转叶轮/转子上测量得到的温度、压力等参数以无线数字信号的形式传输到接受设备，实现测量信号的无线传输。高速数据传输速度≮600Mb/s，高速通道带宽50kHz，高速通道采样率≮200kHz，低速通道采样率≮100个采样点/s，动态信号通道≮48个；测试系统在转子内拥有蓄电或无线供电的能力，能够满足单次实验的电力需求；测试系统在转子内拥有质心调节手段；测试系统应内含不小于128MB的临时存储以应对网络临时断线的突发情况，且支持SD离线数据存储及下载；无线传输模块温度漂移不大于6μV/℃。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

无。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 数字遥测测试系统

（二）采购数量及计量单位： 1套

（三）最高限价：人民币 2000000  元。

（四）交付时间：合同签订后 60 天内。

（五）交付地点： 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号西安交通大学兴庆校区东三楼涡轮试验室  。

（六）付款进度安排：  在货物完成交付并验收后，支付所有款项  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

总体需求：要求测试系统能够采集并无线传输多路电压或电流信号，具体技术要求如下表所示：

配套清单：

| 物品 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数字采集模块 | 3个 | 用于数据采集ADC转换 |
| 无线发射模块 | 1个 |  |
| 中央集线模块 | 6个 | 用于各个模块的集成和通讯 |
| 地面站接收站 | 1台 |  |
| 无线中继站 | 1台 | 由于无线信号中继 |
| 预装台 | 1台 | 由于动平衡校正、预装配 和测试 |
| 蓄电池模块/无线供电模块 | 4个 | 由于工作时电能供应以及替换 |
| 接驳线缆、转接板 | 20个 | 用于各类传感器的接驳 |
| 配套安装紧固件 | 1套 | 用于轮盘上的安装与固定 |
| 封装耗材 | 1套 | 用于电气部分的封装和保护 |
| 配套软件及二次开发文件 | 1套 |  |

注：各类传感器（如温度、压力、应力应变）由委托方自备，不在采购设备中。

技术规格：

| 参数 | 指标要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据传输速度 | ≮600Mb/s | 在1.5m距离内测得值 |
| 高速通道带宽 | ≮50kHz |  |
| 高速通道采样率 | ≮200kHz |  |
| 动态信号通道数量 | ≮48 |  |
| ADC位数 | ≮24 |  |
| 采集卡核心 | 单颗封装核心数≮2； FPGA逻辑LUTs≮17600； 数字信号处理单元≮80； |  |
| 采集电压电流范围 | 电压：0-5V 电流：0-300mA |  |
| 采集精度 | ±0.03% |  |
| 输入方式 | 差分输入、单端输入、IEPE 输入 | 要求拥有三种模式切换的能力 |
| 通道同步 | 是 | 采用同步ADC单元（非扫描式） |
| 模块化 | 是 | 测试系统可以根据被测内容进行模块化调整，并且在转子所能安装的允许空间内有通道数量能力和对应接口 |
| 存储容量 | ≮128MB | 其内部存储能够应对网络临时断线的突发情况，且支持SD扩展、离线数据存储及下载。 |
| 尺寸要求 | 数字采集模块长宽高相加≯290mm，任一单边尺寸≯180mm |  |
| 工作温度 | -30~80℃ |  |
| 传输过程温度漂移量 | ≯6μV/℃ |  |
| 电能来源 |  | 拥有蓄电或无线供电的能力，能够满足单次实验不小于30 min的电力需求。 |
| 机械载荷 |  | 测试系统在转子内拥有质心调节手段 |
| 配套软件 | 有 | 适用于windows操作系统和通用计算机 |
| 二次开发接口 | 有 |  |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥  3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少 2 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

- 电子资料：提供电子版说明书、软件安装包和使用手册一份。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否√ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否√需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |