# 反光电子能谱仪采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购反光电子能谱仪（IPES）1套，包括单色化电子源、真空系统、单色仪及其前后置光学系统三部分。主要用于探测材料表面及界面处费米能级以上的未占据电子态，研究半导体物理、有机光电子学以及异质结能级排列等材料表界面电子结构。

项目分为三个标段，标段1为单色化电子源，最高限价85万元（人民币）。标段2为真空系统，最高限价170万元（人民币）。标段3为单色仪及其前后置光学系统，最高限价30万元（人民币），各标段可兼投兼中。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 反光电子能谱仪

（二）采购数量及计量单位：    1套

（三）最高限价：人民币   285万    元。

（四）交付时间：合同签订后   180  天内。

（五）交付地点：  西安交通大学创新港校区   。

（六）付款方式：  内贸部分：验收合格后支付全款；外贸部分：开具100%不可撤销信用证，见开箱单解付90%，验收合格后付尾款    。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

注：“*”项为重点关注指标，不作废标项处理；“▲”项为关键指标，不作废标项处理

标段1：单色化电子源1套

- 主要配置

表1 单色化电子源主要配置清单

| 名称 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 1）阴极 | 电子激发源 |
| 2）单色器 | 能够实现不同动能电子筛选，降低出射电子能散 |
| 3）电子能量传输透镜 | 实现出射电子能量调节与束流聚焦 |
| 4）磁屏蔽罩 | 降低外部磁场对电子束轨迹的影响 |
| 5）控制模块及软件 | 实现电子枪供电与不同参数控制,包括电压数字控制和电流读出功能 |
| 6）集成电源 | 为电子枪供电，调节不同电压，并配有降噪滤波器与接口设备 |
| 7）配套备件 | 提供必要的耗材及易损件不少于2套 |

- 单色化电子源主要技术指标：

（1）*出射电子能量：包含1~200eV的工作范围，其中1~30eV为典型低能工作能量范围；

（2）*发射电子束流大小：出射电子能量在0~300eV时发射电子束流≥5nA，在典型低能工作能量范围发射电子束流≥10nA；

（3）▲出射电子能量展宽：≤100meV；

（4）束斑尺寸：≤Φ5mm；

（5）工作距离：≥20mm；

（6）阴极亮度：电子枪运行在正常工作范围时，亮度优于1E5A/cm2sr;

（7）阴极寿命：正常工作状态下阴极寿命应不少于500h，要求装机1套，备用1套；

（8）配套附件：电子枪及其相应真空连接件、电子枪和腔体的CF真空法兰；

（9）磁屏蔽：电子源结构带有磁屏蔽罩，在地磁场环境下仍可满足工作指标；

（10）配套控制模块及软件：能够实现电子枪工作状态的调节，包括电子源的发射开关状态设置、电子源发射能量的调节、出射束流大小、束斑大小调节；

标段2 ：真空系统1套

- 主要配置

表2 真空系统主要配置清单

| 名称 |  | 主要结构及组成 |
| --- | --- | --- |
| 1）分析室及其真空系统 | （1）分析室腔体 | 腔体采用316L不锈钢，带不少于3个观察窗（其中1个配工业相机），配有磁屏蔽罩，预留半球能量分析器、单色化电子枪、中和电子枪、氦灯、氩离子枪等设备接口法兰，底部连接真空泵组，配有聚光镜驱动三维机构。 |
|  | （2）真空泵组 | 包含但不少于分子泵1台，机械干泵1台，离子泵一台 |
|  | （3）真空计及真空控制器 | 包含但不少于离子规真空计及其控制器1套 |
|  | （4）传输阀门 | 配有不少于1个电磁阀，超高真空闸板阀、角阀按需适配 |
|  | （5）相关配件 | 不锈钢抽气管道（不少于1套），不锈钢波纹管软管（不少于1套）；垫圈及螺丝等辅助配件足量。 |
| 2）样品台 |  | 通过电机驱动实现样品台四维移动，同时配有样品台差分抽干泵与分子泵，采用液氦循环制冷，并配有样品加热与温控电源以及温度传感器及其控制电源。 |
| 3）氦灯 |  | 配有氦灯控制电源与差分抽干泵与分子泵 |
| 4）氩离子枪 |  | 利用氩离子进行样品表面清洁，配有氩离子枪电源及控制系统 |
| 5）进样室及其真空系统 | （1）进样室腔体 | 腔体采用316L不锈钢，配有带观察窗的快开门，配有样品存储台，配有样品传递磁力杆及磁力杆角度可调波纹管，底部连接真空泵组。 |
|  | （2）真空泵组 | 包含但不少于分子泵1台，机械干泵1台 |
|  | （3）真空计及真空控制器 | 包含但不少于全量程真空计及其控制器1套 |
|  | （4）传输阀门 | 配有不少于3个电磁阀，超高真空闸板阀、角阀按需适配 |
|  | （5）相关配件 | 不锈钢抽气管道（不少于1套），不锈钢波纹管软管（不少于1套）；垫圈及螺丝等辅助配件足量。 |
| 6）单色仪室真空系统 | （1）真空泵组 | 包含但不少于分子泵1台，机械干泵1台 |
|  | （2）真空计及真空控制器 | 包含不少于全量程真空计及其控制器1套 |
|  | （3）传输阀门 | 配有不少于1个电磁阀，超高真空闸板阀、角阀按需适配 |
|  | （4）相关配件 | 不锈钢抽气管道（不少于1套），不锈钢波纹管软管（不少于1套）；垫圈及螺丝等辅助配件足量。 |
| 7）其他配套设施 |  | 包含设备架台、烘烤加热带、电源柜、盲板、垫圈等备件足量 |
| 8）配套备件 |  | 提供必要的耗材及易损件不少于2套 |

- 主要技术指标：

（1）▲进样室漏率10-10 Torr.l/s，极限真空优于1×10-5Pa。

（2）▲分析室漏率10-11 Torr.l/s，工作状态极限真空度优于1×10-8Pa。

（3）▲真空腔室内部磁场≤10mGauss

（4）*四维样品台：X轴、Y轴方向可调节范围优于±10mm（重复精度优于0.1mm），Z轴方向可调节范围优于100 mm（重复精度优于0.1mm），轴向旋转±180°（转角精度优于0.1°），

（5）▲样品温控范围优于15K-350K。

（6）氩离子枪发射电流0~30mA，粒子束流角度可调，离子束直径10~20mm，加速电压500~2000V

（7）液氦制冷机冷却方式：水冷，水流量≥7L/min(25℃），制冷量（50Hz)一级35W@50K、二级1.75W@4.2K，最低温度<3.5K

（8）*氦紫外线光源：发射HeIα线（58.43nm，21.22eV）和HeIIα线（30.38nm，40.81eV）紫外线，采用差分抽构造，放电电流0-100mA可调，光电子电流(@30mA)：1nA、光电子电流(@100mA)：约5nA

标段3 ：单色仪及其前后置光学系统1套

1、主要配置

表3 单色仪及其前后置光学系统配置清单

| 名称 | 主要功能及要求 |
| --- | --- |
| 1）单色仪 | 通过光栅分光，实现不同波长光子准确区分，有效提升光子探测能量分辨能力。 |
| 2）前置光学系统 | 通过抛物面聚焦镜实现光子在单色仪入射狭缝的高效汇聚；与主腔室连接闸板（CF150）中心区域有MgF2窗口，实现紫外光子透过；配有半反半透分束镜，透射方向为单色仪光路，反射方向留有视窗法兰，可供后续滤光片组与光电倍增管连接。 |
| 3）光电倍增管 | 2只光电倍增管作为光子探测器，分别实现经过前置光学系统的反射光路与通过单色仪的透射光路的激发光子有效倍增与计数。反射光路光电倍增管前端配有滤光片组，实现不同窄通带波长光子探测。 |
| 4）实时光子计数模块 | 2套计数模块，分别连接透射与反射两条光路的光电倍增管，实现光子的准确计数。 |
| 5）配套备件 | 提供必要的耗材及易损件不少于2套 |

2、主要技术指标：

2.1单色仪指标：

（1）▲光谱响应波长范围：120nm~300nm

（2）▲单色仪波长分辨率：≤1nm

（3）*单色仪波长准确度：≤0.2nm

（4）*单色仪波长重复性：≤0.1nm

（5）*单色仪狭缝可调范围：5-1000um

（6）▲单色仪真空度：优于10-3Pa级别

2.2前置光学系统指标：

（1）▲抛物镜反射率：在120nm~300nm波段，反射率≥50%

（2）*半反半透分束镜透过率：在115-130nm波段≥40%，131-400nm波段≥55%

2.3光电倍增管性能指标：

（1）*响应波长：200~500nm

（2）*暗电流：≤10nA

（3）阴极辐射灵敏度：≥65mA/W

（4）I-V转换系数：优于0.1V/μA

（5）最大输出信号电压：0.6V/ch(直流)，10V/ch(脉冲)

2.4实时光子计数模块指标：

（1）*最大计数率：≥3×107s-1

（2）*最大计数值：≥200

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  ≥3  年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，免人工服务费，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：质保期内，接到维修电话后2小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方在8小时内给出合理解决方案。质保期外每年至少一次免费上门仪诊，无数次远程指导客户解决相关技术、设备问题。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 2 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |