[bookmark: _Toc38367762]【600MHz 搬迁及重装】采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
我校核磁谱仪600MHz需要从兴庆分测中心搬迁至创新港分测中心，搬迁过程需要仪器原厂授权服务，搬迁至新址后设备功能正常，调试指标应不低于搬迁前指标。

（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：    其他未列明行业   。
2. 进口产品政策：本采购项目 ☑允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
无相关标准，验收标准为双方根据设备采购时的验收指标进行约定。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  600MHz 搬迁及重装                                  
（二）采购数量及计量单位：    一次移机及重装服务                                        
（三）最高限价：人民币     60万      元（大写： 陆十万元                    ）
（四）交付时间：合同签订后   90                                      天内
（五）交付地点：    创新港校区分测中心一楼核磁室或X射线成像室                                                              
（六）付款进度安排： 
☑其他要求：  合同签订后预付70%，验收合格后支付30%  。
4、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.（1）移机的核磁主机为：
 仪器型号：AVANCE III HD NMR SPECT. 600 OneBay
 序列号：10245839
（2）设备现地址：西安交通大学兴庆校区 
设备需搬迁地址：西安交通大学创新港校区分测中心
（3）供应商应提供如下服务内容：
1.投标方负责待安装场地适配性改造，确保将来设备安装调试正常。
2.双方用设备约定的标样、测试及数据处理方法在现有场地测试约定指标并记录，以此作为搬迁后验收指标。
3.提供降场、拆机、打包、运输、安装等搬迁服务，其中涉及的所有过程风险及费用均由中标方自行承担。
4.新址升场后调试指标应不低于旧址降场前的技术指标（2所涉及的指标）。
5.搬迁过程中所涉及的仪器、设备、工具等由投标方自备。
6.搬迁过程中造成的设备损坏、指标不达标、工期延误等所有损失，投标方负全部责任。
7.在磁体升场成功稳定运行3个月内，如有失超、零部件损坏等由投标方提供免费维修服务（含耗材），保证设备恢复到搬迁前技术指标。 
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期：   3   月，
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   1   名操作人员进行为期至少   1   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 ☑否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 ☑否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 ☑否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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移机前后约定标样与测试方法记录如下指标：并以此作为验收指标。
移机前后整机性能测试内容：
磁体指标：1H核的线形（lineshape）
此项测试反映磁场的均匀度，BSMS系统的工作状态以及探头内部构造的完整。
移机前测试结果：           Hz /            Hz，           Hz (0.55%/0.11%，50%)
移机后测试结果：           Hz /            Hz，           Hz (0.55%/0.11%，50%))
机柜指标：1H，2H，13C 核的90度脉宽、灵敏度
此项测试反映的是机柜各射频通道发射能量及接收系统性能。
1H （样品 0.1% EB）
移机前测试结果：               us @                W；Sino               ：1
移机后测试结果：               us @                W；Sino               ：1
13C （样品 10% EB）
移机前测试结果：               us @                W；Sino               ：1
移机后测试结果：               us @                W；Sino               ：1
13C （样品 10% D2O）
移机前测试结果：               us @                W；
[bookmark: _Hlk103846749]移机后测试结果：               us @                W；
自动进样器（如有）：全部样品位置的识别及进出样的动作可靠性。
移机前测试结果：全部通过 / 部分通过，                                 未通过 
        
移机后测试结果：全部通过 / 部分通过，                                 未通过   

BCU（如有）：BCU单元的制冷效率测试（气流量500L/h，时长30min）。
移机前测试结果：起始温度：              K；结束温度：               K 
移机后测试结果：起始温度：              K；结束温度：               K
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