【飞秒激光器】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购飞秒激光器，1套，用于诱导分子团簇内壳层电离实验，符合测量光电子、电离电子和粒子碎片，获得时间关联的电子、离子动量、动能关联谱，还原团簇内壳层电离退激发动力学过程，从而解析团簇中电子结构排布的尺寸效应。要求具有大能量及高稳定性功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业     。

2. ☑ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 飞秒激光器

（二）采购数量及计量单位：    1套

（三）最高限价：人民币  184万  元。

（四）交付时间：合同签订后  120 天内。

（五）交付地点：  西安交通大学兴庆校区仲英楼B041   。

（六）付款进度安排：    100%验收后付全款       。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

功能需求：提供大能量，窄脉宽，高稳定的飞秒激光脉冲输出。（*指标为必须满足项目，不满足认为无效投标）

详细的技术指标要求：

1	中心波长：1030±10 nm

*2	最大平均功率: ≥20 W

*3	脉冲宽度：＜190 fs (不含非线性脉冲压缩，自相关仪高斯拟合或FROG拟合)

- 脉宽调谐范围 190 fs-10 ps，可通过软件调谐

- *5	光谱宽度:≥12 nm(半高全宽，不含非线性光谱展宽)

*6	最大单脉冲能量：≥2 mJ

7	重复频率：单脉冲-200 kHz可调

8	偏振：线偏振，水平方向

9	光束质量：M2<1.3

10	光斑直径：6.8±0.7 mm

11	指向稳定性：<20 urad/°C

12	前脉冲对比度：<1:1000

13	后脉冲对比度：<1:200

14	采用Yb:KGW全固态一体化设计（非光纤）

*15	由于系统搭建空间要求，激光头尺寸需满足≤730 × 420 × 230 mm

*16	能量稳定性(24小时)：<0.5% rms

*17	长期功率稳定性(100小时)：<0.5% rms；

*18	可支持5 W振荡级种子光输出

19	激光头内置计算模块，可运行REST API 服务，使用户可以基于HTTP协议直接编程控制主机。激光器支持直接连接到电脑编程控制，也支持本地网络中的其他计算机连接控制。

20	编程接口支持激光启动、关闭、开关开门。切换激光器预设参数。

21	编程接口支持激光调节如下参数：输出功率，输出频率，调节激光压缩器位置，读取激光器内下述位置温度传感器参数以监控激光工作状态，包括振荡器泵源温度、放大器泵源温度、高压电源模块温度、环境温湿度、水冷机水温。

22	提供激光开发模拟器SDK，该模拟器可模拟真实激光开发环境。方便用户测试编程软件与激光器通信情况，用户可通过该模拟器编程开发测试而无需真正使用激光，降低激光意外伤害风险。

配置要求：

- 激光器  1台

- 水冷机1台

- 配套触发线 1根

其他要求：要求提供市场上成熟可靠的产品，已用于发表过国际顶级期刊论文的产品优先考虑。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥1     年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 5 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场至少测试功率，脉宽，光谱，功率稳定性（任选2小时）几项参数，无法现场测量的参数供应商应提供《产品出厂检测报告》或《产品合格证书》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |