[bookmark: _Toc38367762]【存算一体器件阵列电学测试系统】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购存算一体器件阵列电学测试系统1套。该系统主要用于存算一体器件及阵列的写入、读取、擦除等多脉冲高精度协同编程，支持高频次、小幅值测试脉冲调控，完成器件的累计写入、迭代擦除等测试；同时需具备高速切换控制系统与自动化测试软件，支持器件的大批量、长周期测试，及阵列的多通道自动化测试，高效完成器件及阵列的一致性、耐久性、可靠性等核心参数测试。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业                   。
2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.投标产品设计、制造、装配、检验、包装和运输符合中华人民共和国现行有效国家标准（GB）及相关机械、电子行业标准。
4.提供符合电子测试仪器仪表检测和校准实验室能力的通用认可标准证明材料、操作手册及软件界面均采用国际单位制（SI）及中国国家法定计量单位。
5.涉及强制认证目录内零部件持有CCC认证标志或同等效力国际安全认证（CE）。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：      存算一体器件阵列电学测试系统                            
（二）采购数量及计量单位：  1套                                                  
（三）最高限价：人民币        80  万元（大写：   捌拾万元整                      ）
（四）交付时间：合同签订后  90                                                 天内
（五）交付地点：  创新港校区三号巨构3-5089                                        
（六）付款方式： 按采购文件要求。
				□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK1]标注“*”的技术参数为重点关注技术指标，不作废标项处理。
系统由三部分组成，具体包括半导体参数分析仪、高速开关模块和全局控制系统，各部分的技术指标要求如下：
（一）半导体参数分析仪
1.1 *分析仪配置：包含1台半导体参数分析仪主机、2套高精度源测量单元（SMU）及1套超快脉冲I-V测试单元，配备不少于2套前置微弱信号放大器及不少于2套测量模式切换模块；
1.2 *最大直流电压输出≥210 V；
1.3 电压源设定最小分辨率≤5μV；
1.4 最大电流输出≥100 mA；
1.5 电流源设定最小分辨率≤1.5 fA；
1.6 电压最大量程≥200 V；
1.7 电压测量最小分辨率≤0.2 μV；
1.8 电流测量范围：0-100 mA；
1.9 [bookmark: OLE_LINK2]*电流测量最小有效分辨率≤0.01 fA；
1.10 电流测量精度≤10 fA；
1.11 *系统脉冲发生器最高频率≥50 MHz；
1.12 *系统最小脉冲宽度≤10 ns；
1.13 最大脉冲电压Vp-p≥80 V，电流测量量程档位不少于5个；
1.14 脉冲发生器输出电压精度：±(0.5%+50 mV)；
1.15 *脉冲式测量采样率≥200 MSa/s；
1.16 *脉冲发生器时间分辨率≤10 ns；
1.17 脉冲发生器开关时间≤100 μs；
1.18 脉冲输出循环次数≥1010；
1.19 系统扩展性：分析仪主机具备不少于9个模块扩展插槽，采用垂直插拔式架构，支持 SMU、脉冲模块的灵活混插与后期升级；
1.20 主机嵌入式计算机配置：CPU主频≥2 GHz，预装正版Windows 10以上操作系统，硬盘容量≥256 GB，集成不少于4个USB接口及百兆/千兆网口。
（二）高速开关模块
2.1 提供LXI/USB模块化机箱，不低于2槽位，具备良好的模块兼容性，满足微波开关模块使用，通信模块提供LAN口、USB接口、完全符合LXI接口规范。
2.2 *微波开关模块。工作带宽不低于18 GHz。单端信号测试支持通道总数不低于4路，支持不少于2对差分信号并行控制和切换，具备差分信号和单端信号切换能力。
（三）全局控制系统
3.1 软件系统。能够实现本次招标的系统及实验室现有的数字式PID温度控制器、高精度高采样率任意波形发生器、高带宽高采样率数字示波器的统一调度与联动控制，具备面向存算一体阵列的全套自动化测试、多仪器协同控制能力，能够实现阵列级权重测试，包括但不限于直流I-V测试、脉冲I-V测试，循环寿命测试等，支持硬件存算一体电学性能测试验证。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期：  1  年，质保期内免费维保不少于  2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  5  名操作人员进行为期至少  2  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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