[bookmark: _Toc38367762]【极限通流耐压测试平台、脉冲源开关触发系统、数据存储系统、工作站、操作台及座椅、辅助安全设备】采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购极限通流耐压测试平台、脉冲源开关触发系统、数据存储系统、工作站、操作台及座椅、辅助安全设备，用于实现大电流长脉冲注入源中储能模组超级电容单体耐压通流测试、子模块电压叠加控制、测试数据存储、系统运行软件集成、控制车内部布置、储能集装箱安全消防保护等功能。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：       工业                。
2. 进口产品政策：本采购项目允许□不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  极限通流耐压测试平台、脉冲源开关触发系统、数据存储系统、工作站、操作台及座椅、辅助安全设备                                                         
（二）采购数量及计量单位：                    1套                                    
（三）最高限价：人民币 84万 元（大写：捌拾肆万元整）
（四）交付时间：合同签订后               60                                 天内
（五）交付地点：   西安交通大学创新港校区3号巨构南厂房                       

（六）付款进度安排：  按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

	序号
	指标项目
	详细参数
	备注

	极限通流耐压测试平台 1套

	1
	供电电源
	AC380V±10% ，频率50Hz
	

	2
	电压测试模式输出参数
	输出电压DC 0-30kV，输出电流不低于10mA，具有本地控制方式和远程通讯（485/232）控制方式，具有恒压工作、恒流工作、恒流限压、恒压限流工作模式，具有高压过压保护、负载过流保护、电源过温保护，连锁保护模式
	

	3
	电流测试模式输出参数
	输出电流0-300A，输出电压不低于100V，电流调节精度优于±0.5% F.S，具有本地控制方式和远程通讯（485/232）控制方式，具有恒压工作、恒流工作、恒流限压、恒压限流模式，具有高压过压保护、负载过流保护、电源过温保护，连锁保护模式
	

	4
	具备上位机软件控制
	提供上位机软件，包含控制电压、电流输出模式设置，输出参数设置等功能
	

	5
	使用要求
	需按照招标方要求，提供用于大电流长脉冲源超级电容模组、机柜绝缘、集装箱等测试的夹具/电压测量/电流测量辅材，并提供测试方案；其中。50kV同轴高压导线不少于10m，低压300A导线不少于10m。
	

	脉冲源开关触发系统 4套

	1
	触发系统开关器件
	采用全压接式晶闸管或其他固态半导体开关器件
	每套触发系统需提供不少于1只开关器件与1套光触发驱动板

	2
	额定工作耐压
	不低于2.5 kV
	

	3
	额定导通电流
	不低于2 kA
	

	4
	触发导通方式
	光触发，配套光纤触发驱动板
	

	5
	使用要求
	需按照招标方要求，提供脉冲开关触发系统与大电流长脉冲注入源子模块连接方案；提供开关集成固定件/配套散热装置，并提供集成安装指导与服务
	

	数据存储系统 1套

	1
	服务器
	配置参数不低于
处理器：INTEL 四核
CPU频率：2.0GHz
内存：2 GB
硬盘位：2 x 3.5" 或 2.5" SATA HDD/SSD
接口：2 x USB 3.2 Gen1, 1 x 2.5GbE RJ45,1 x 1GbE RJ45

	2
	硬盘
	容量不低于20TB

	3
	使用要求
	需按照招标方要求，提供与大电流长脉冲注入源测量子系统的集成、连接与调试

	工作站PC机 5台

	1
	配置
	不低于以下性能参数配置：U7-265 20C 2.4G/32G DDR5/1T SSD M.2/集显或独立显卡/键鼠/ Windows 11操作系统

	2
	使用要求
	需按照招标方要求，提供工作站在大电流长脉冲注入装置控制集装箱车内的安装与集成服务

	系统显示屏 1套

	1
	屏幕尺寸
	46寸*4   拼接缝：≤3.5mm

	2
	分辨率
	单屏分辨率：≥1920*1080
整屏分辨率：≥3840*1600
或整屏分辨率：≥2k

	3
	接口
	HDMI

	4
	配件
	壁挂式，液压支架，分配器

	5
	使用要求
	需按照招标方要求，提供系统显示屏在大电流长脉冲注入装置控制集装箱车内的安装与集成服务

	操作台及座椅

	1
	操作台
	防静电  台面不小于1.5m*0.9m  两张；人体工学座椅 三把

	2
	使用要求
	需按照招标方要求，提供定制化设计方案；确认方案后，需提供在大电流长脉冲注入装置控制集装箱车内的安装与集成服务

	辅助安全设备

	1
	警示标志和警示灯的安全围栏
	拉伸长度5 m，高度1.2m，纤维玻璃钢材质，5套

	2
	储能系统自动灭火装置
	可包含全氟乙酮灭火剂70 kg，包含复合火灾探测器，火灾报警控制器

	3
	使用要求
	需按照招标方要求，提供灭火装置在大电流长脉冲注入装置储能集装箱内的集成设计方案与安装服务



五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： ≥ 3  年，质保期内免费维保不少于  2  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2 名操作人员进行为期至少  1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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