[bookmark: _Toc38367762]【动态热机械分析仪】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购动态热机械分析仪1套，主要用于高分子聚合物、金属、陶瓷、复合材料等的动态力学性能测试，表征材料的粘弹性、模量、玻璃化转变等。要求设备主机能够实现±500N动态力的测试能力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业  。
[bookmark: OLE_LINK1]2. 本采购项目允许进口产品参加。
[bookmark: _Hlk201561560]（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 动态热机械分析仪    
（二）采购数量及计量单位：  1套  
（三）最高限价：人民币  1830000   元。
（四）交付时间：合同签订后 90 天内。
（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区1号巨构5012-5013。
（六）付款方式： 按采购文件要求。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
“★”为关键指标，不满足即为无效投标。
1.设备工作条件：湿度≤80%；温度15～35℃；电源220 VAC, 50Hz。
2.主要功能：该设备可在宽温区、多频率、大载荷条件下，测试材料储能模量、损耗模量、损耗因子，精准判定玻璃化转变、软化熔融及交联固化温度。能开展蠕变、应力松弛，分析材料阻尼特性、刚度、能量损耗与滞后行为。
3.主机主要技术规格要求： 
[bookmark: OLE_LINK2]3.1、温度范围：-150℃～500℃；温度设定分辨率0.1℃，控温稳定性±0.3℃。
[bookmark: OLE_LINK3]★3.2、动态力范围优于±500N；
[bookmark: OLE_LINK5]★3.3、最大静态力：1500N；
[bookmark: OLE_LINK4]3.4、力值传感器精度：±0.2N；
★3.5、力的控制方式：采用独立的静、动态双驱动器。静态力和动态力由各自单独的驱动器控制；
★3.6、动态应变：±6mm；
★3.7、最大静态位移：60mm；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11]3.8、频率范围：0.001～100Hz；
3.9、升温速率：0.1～25℃/min；
3.10、制冷模式：液氮制冷；
3.11、夹具模式：拉伸、压缩、剪切；
3.12、基础软件：操作与分析软件，具备时温迭加功能，可通过时温迭加原理确定主曲线, 用于频率外推；
3.13、拓展软件：滞回分析软件（hysteresis analysis），用于回线分析迟滞曲线，能够显示正弦力与正弦变形随时间的变化关系；
★3.14 拓展能力：可配置不同量程载荷传感器（如±25N、±150N）可由用户便捷更换。
4. 配置要求：
4.1、动态热机械分析仪（含操作与分析软件及操控计算机，计算机详见配置要求）    1台
[bookmark: _Hlk193271556]4.2、软件包括主曲线软件（用于数值曲线时温迭加（TTS）及频率外推）；扩展软件（hysteresis analysis分析软件）。软件及配套数据库免费提供升级。
4.4、液氮制冷系统：包含100L液氮罐 1个，液氮泵及相应的压力表等配件
4.5、力传感器：±500N 1套
4.6、压缩样品支架 1套
4.7、拉伸样品支架 1套
4.8、双面剪切样品支架 1套
4.9、EPDM 标准样品 1个
5.安装、验收及质保
5.1由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能检测。
5.2仪器制造商免费提供现场培训不少于2次；
5.3 技术保障：制造商在国内设有应用实验室及培训中心，并配有同类型动态热机械分析仪，为用户提供终身免费的高级培训服务。
6.其他要求
提交易损件、备品备件的清单及优惠报价，随机附图、说明书、合格证、装箱清单、竣工图和原理图；说明书、合格证电子版和纸质版。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期： 1年；质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训，不限定人数，进行为期至少 2天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。 

六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	1
	温度范围：-150℃～500℃
	现场验收，软件截图

	2
	动态力范围：±500N
	现场验收，软件截图

	3
	最大静态力：1500N
	现场验收，软件截图

	4
	力值传感器精度：±0.2N
	现场验收，软件截图

	5
	频率范围：0.001～100Hz
	现场验收，软件截图

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	4
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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