【同步热分析仪】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购同步热分析仪一套。可实现聚合物的热重（TG）和差示扫描量热（DSC）分析，通过“质量-热量-温度”的多维度数据，用于材料热稳定性、相变行为、反应机理等研究。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业  。

2. 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 同步热分析仪

（二）采购数量及计量单位： 1套

（三）最高限价：人民币998000元。

（四）交付时间：合同签订后 100 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学创新港1号楼5012-5013。

（六）付款进度安排：内贸：货到验收付95%，一年后无质量问题，解付5%。外贸：100%不可撤销信用证。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1）同步热分析仪技术规格

1、炉体：立式炉体（吹扫气自下而上）

2、气流控制：：3路气体质量流量计(MFC)，1路保护气，2路吹扫气，适用于惰性、氧化、还原气体，流量范围5~250 ml/min，用于气流量的数字化精确控制和切换，热分析软件可同步记录流量流速曲线；

3、真空度：≤0.01mbar，真空密闭结构，真空泵由热分析软件自动控制，用于在高纯气氛和真空条件下进行实验，主机具备独立的真空法兰接口。

4、温度范围：RT-1600℃。

5、升温速率：0.1-50℃/min；

6、最大称重量：不小于30000mg ；

7、热天平分辨率：≤0.1μg；

8、DSC灵敏度：≤1μW；

9、量热精度：≤±1%（标准金属（铟））；

10、温度精度：≤±0.1℃（标准金属（铟））；

11、气氛：惰性，氧化，还原，静态，动态，真空；

12、天平室恒温：采用电子自动恒温，非水冷，不需要外接循环器和长时间预热；

13、天平校准：内置砝码，开机自校准

14、TG-DSC传感器：耐高温铂铑合金导热盘、包含防辐射片

15、TG大样品传感器：可安放≥15mm直径样品盘及≥3ml样品坩埚

16、软件：内核汉化的中文及英文多功能控制与数据分析软件，系统标配独特的智能化TGA- BeFlat®技术, 可自动进行热重基线校正

17、标配 LED 状态栏，可实时显示仪器运行状态或故障警报

18、气体装置：气瓶连接装置一套。

2）与气相色谱-质谱仪联用技术要求

1、联用接口：同步热分析仪出气口配置联接至气相色谱质谱仪的气体传送系统的带加热的适配器，可加热到300℃，保证分解气体不发生冷凝；

2、传输管线：联用气相色谱质谱仪的传输管线, 可加热至300℃, 长度1.5m, 包含可更换的Silcosteel传输管. K型控温热电偶.

3、温度控制：二路温度控制器，适用于联用接口, 传输管线等的温控。通过控制面板可设定温度, 可显示温度

4、GC-MS连接套件：包括连接及真空套件. 包含隔膜泵, 截止阀, 调节阀以及连接件

5、联用软件：同步分析仪软件可向气相色谱质谱仪发送触发信号. 此信号可在温度段起始点发出, 也可在失重速度达到某预设阈值时发出。

3）与红外光谱仪联用技术规格

1、炉体上部、天平下部保证分解溢出气体与载气流向一致以及溢出气体的快速传输和短的滞留时间，载气流速小，检测灵敏度高。

2、通过可加热的适配器(带双路温度控制器，可加热至300℃, 长度1.5m, 包含可更换的Silcosteel传输管)，最高温度300℃，联接到红外光谱仪，避免溢出气体的冷凝；

3、温度控制：二路温度控制器，适用于联用接口, 传输管线等的温控。通过控制面板可设定温度, 可显示温度

4、联用软件：红外光谱仪可由同步热分析仪分析仪触发，同步热分析仪数据与红外数据可在各自对应的软件间互相输入切换，同步热分析仪数据可输入到红外光谱仪的三维图形文件，同步热分析仪与红外数据可同步操作分析。

4）配置要求

1、同步热分析仪主机1台

2、三路气体质量流量计 1套

3、真空泵 1台

4、TG-DSC样品支架 1套

5、TG大样品支架 1套

6、金属标样（ 包含In、Sn、Zn、Al、Ag、Au、Ni）  1套

7、 样品坩埚：85ul氧化铝坩埚200套；直径≥15mm大样品平台 2个；

8、联用接口（带加热及温控）1套

9、联用红外光谱仪传输管线（带加热及温控）1套

10、联用气质联用仪传输管线（带加热及温控）1套

11、四路温控器 1个

12、联用软件1套

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  ≥1 年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 2天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准中标设备彩页验收

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 1 | 温度范围： RT ～1600C | 现场验收 |  |
| 2 | 升温速率：0.1-50℃/min； | 现场验收 |  |
| 3 | 温度精度：≤±0.1℃（标准金属），多点温度校正 | 现场验收 |  |
| 4 | 最大称重量：30000 mg 称重精度±0.1% | 现场验收 |  |
| 5 | 气氛：惰性，氧化，还原，静态，动态，真空 | 现场验收 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |