【数据采集一体化设备】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购数据采集一体化设备1套（包含电压、电流、温度、振动等传感量采集所需的采集板卡、数据存储硬盘等设备）。主要用于对被试效应物状态采集信号进行电光转换、光纤传输、光电转换，采集和存储脉冲源输出波形数据。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：数据采集一体化设备

（二）采购数量及计量单位： 1套

（三）最高限价：人民币  158万  元。

（四）交付时间：合同签订后 4个月内。

（五）交付地点： 创新港三号巨构南厂房 。

（六）付款进度安排：验收合格后付95%，一年后无质量问题付5%。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：（*为必须满足项，不满足将导致无效投标）

4-1 功能及技术要求

根据采购方技术要求，完成数据采集一体化设备的设计、加工、集成、安装与调试，配合完成数据采集一体化设备与采购方其他设备的联合调试。

数据采集一体化设备包括以下组件：多通道电光-光电隔离转换单元、多通道高速同步采集单元、高速本地存储单元等。

中标方需全力配合采购方调试，保障及时需要的零部件修配或小件加工。完成设备组件测试（包括且不限于采样率测试、带宽测试、精度测试、本地存储测试等），满足采购方机动式设备运输、外场试验场景下的功能和环境要求。设备技术原理依照需求方设计进行，具体技术方案双方协商确定。

4-2 多通道电光-光电隔离转换单元技术指标

*通道数量≥50

*信号带宽≥200kHz；

*采集精度≤0.2级；

支持隔离远程供电，每通道功耗≤15W

信号传输距离≥30m

近端尺寸≤180mm*120mm*30mm（L*W*H）

远端尺寸≤160mm*80mm*30mm（L*W*H）

4-3 多通道高速同步采集单元技术指标

*通道数量≥50

*采样率≥1MS/s，采样速率支持1KS/s～1MS/s调节，调节间隔不超过1KS/s

*连续同步采样时间≥200s，所有通道同时进行脉冲同步测试；

*输入电压包括±1V/±5V/±10V三档位，支持远程切换

具备高速数据输出接口，与高速本地存储单元互联

具备远程量程切换控制能力，与多通道电光-光电隔离转换单元互联

4-4 高速本地存储单元技术指标

具备高速数据输入接口，与多通道高速同步采集单元互联

*支持同时存储数据通道数量≥50

*最大数据存储深度≥16TB

支持数据高速导出，兼容光纤数据接口和千兆以太网接口，最高数据导出速率≥10 Gbps

数据传输距离≥30 m

4-5 外部接口及可靠性指标

数据采集一体化设备应具备自主数据管理和设备控制功能，同时支持外部远程控制和数据管理，支持与高性能计算机和服务器的数据传输接口，提供远程操控软件及数据分析软件，具有外部触发接口，支持内部/外部触发功能。

浪涌抗扰度试验IEC-EN61000-4-5不低于Level 4: 4kV

辐射抗扰度试验IEC-EN61000-4-3不低于Level 3: 10 V/m

高温试验GJB150.3A-2009至少3个循环，每个循环不低于24小时

低温试验GJB150.4A-2009至少3个循环，每个循环不低于24小时

三级公路运输试验GJB150.16A-2009程序II不少于1000 km

4-6 其他要求

1、供应商应负责提供数据采集一体化设备安装、调试场所，提供参数验收所需的各类条件，并根据采购方要求在规定时间将主体设备运送至指定地点。

2、供应商应全程配合完成数据采集一体化设备与需求方所提供的控制设备、电源等其他设备的安装与联合调试，并配合完成需求方整体项目指标的考核与验收。

3、投标方按采购方设计要求和结构完成设计与加工工艺优化、加工制造、安装与性能测试，必要时按采购方要求进行零部件修配，确保数据采集一体化设备组件顺利安装和达到性能指标，不另外收取费用。

4、投标方要保证有熟练技术人员投入到数据采集一体化设备加工、安装和测试中，并且不再额外收取劳务费。并根据采购方需要，供货方提供现场培训与技术指导。

5、投标方应与采购方签订保密协议，未经采购方许可，本项目所有相关信息、图纸、技术等不得向任何人和单位泄露。

6、随货验收提供合格证、纸质及电子版说明书、出厂试验报告、供货清单。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3  年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少1天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 最高采样率≥1MS/s | 现场核查 |  |
| 2 | 配置通道数不少于50路 | 现场核查 |  |
| 3 | 采集精度优于0.2级 | 现场核查 |  |
| 4 | 光电转换单元通道数不少于50路 | 现场核查 |  |
| 5 | 光电转换单元带宽≥200kHz | 现场核查 |  |
| 3 | 《数据采集一体化设备测试报告》 | 现场核查 |  |
| 4 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |