【高温合金极端环境定量分析系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购高温合金极端环境定量分析系统1套，主要用于航空航天、燃气轮机及核电等领域高温合金材料在蠕变-疲劳、热-机疲劳等极端服役条件下的微观结构演化与损伤失效机制研究，要求实现材料在高温与载荷耦合环境下的原位三维无损表征与定量分析功能，具备微米级空间分辨能力、热力耦合原位加载能力及多参数同步测量能力，可对材料内部微裂纹、孔洞等缺陷进行三维可视化及定量分析，并支持孔隙率、孔径分布、壁厚及连通性等关键结构参数的精确表征。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：           工业            。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：       高温合金极端环境定量分析系统

（二）采购数量及计量单位：           1套

（三）最高限价：人民币    199.8万      元（大写：  壹佰玖拾玖万捌仟元整 ）

（四）交付时间：合同签订后                   180                     天内

（五）交付地点：        西安交通大学创新港校区2号巨构 2-1150房间

（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求。

货到验收合格后付款90%，一年后无质量问题支付10%无息尾款。

□其他要求：                                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

该设备主要由射线源、探测器、八轴运动平台、辐射屏蔽、热力耦合原位装置、软件控制系统和计算机工作站七大核心模块，各模块协同实现高精度微米级扫描与多工况原位热力耦合检测。

1. 整体参数

*1.1. 最高空间分辨率≤2 μm，支持JIMA卡实测（JIMA卡型号：RT RC-04）（提供实测结果证明）

1.2. 最大承载样品重量≥10 kg。

1.3. 标配热力耦合原位装置，可进行温度范围-100℃~1200℃ 、最大载荷≥5 kN内的热力耦合原位CT扫描。

1.4. 系统整机功率≤5.5 kW，采用独立接地方式，接地电阻≤1 Ω，满足设备稳定运行要求。

1.5. 系统采用自屏蔽铅房一体化结构，满足辐射安全使用要求，设备正常运行时X射线不会对周围环境造成影响，无需额外建设外部防护措施。

2. 微焦点X射线源模块

2.1. 射线源类型：开放式微焦点射线源。

2.2. 最高管电压：40 kV～160 kV连续可调。

2.3. 标配自动滤波片切换器，可通过关联软件程序自动切换滤波片，有效调节不同密度样品射束硬化。

3. 探测器模块

3.1. 探测器类型：高精度CMOS平板探测器

3.2. 像素矩阵： ≥ 2300×2800 dpi

3.3. 像素尺寸： ≤ 50 µm

3.4. 成像面积： ≥ 110×140 mm²

3.5. 帧率：≥9 fps

4. 八轴灵动控制平台

4.1. 平台采用大理石材质，一体化设计，平台表面粗糙度≤0.8 μm，平面度公差≤0.008，配置高精度控制结构，电动控制轴数8。样品台旋转轴精度≤0.001˚，转速最高≥6转/min； 射线源前后运动轴控制精度≤1μm，速度最高≥20mm/s； 探测器前后运动轴控制精度≤1μm，速度最高≥20mm/s；探测器左右运动轴控制精度≤1μm，速度最高≥20mm/s；探测器上下运动轴控制精度≤1μm，速度最高≥20mm/s。

4.2. 射线源前后行程≥100 mm。

4.3. 探测器上下行程≥50 mm；左右行程≥150 mm；前后行程≥400 mm。

4.4. 样品台上下≥50 mm；左右行程≥50 mm；前后行程≥50 mm。

*4.5. 控制结构前后向轴运动副回程偏差为零，确保重复定位精度满足微米级测量标准（提供技术方案书）。

4.6. 控制结构左右向和前后向轴配置有全闭环控制,可及时反馈运动信息，确保运动精度与稳定性。

4.7. 采用灵动MR（放大比 Magnification Ratio）运动模式，射线源和探测器前后可调节；射线源和探测器之间距离（SDD）最大≥650 mm，最小≤120 mm；源样距离（SOD）最大≥100 mm，最小≤10 mm；放大比灵活调节，让系统适应样品，而非让样品适应设备。

*4.8. 样品台采用无限旋转滑环结构设计，R向可实现360°×N连续旋转且滑环自带电通路，最大转速6 rpm，支持链接热力耦合原位装置，扫描时不会发生电线缠绕（提供功能演示视频，展示结构、链接、旋转情况）。

4.9. 采用水冷对探测器进行制冷，使探测器温度保持在22˚C，降低探测器工作温度，提高信噪比，保障长时间高精度扫描效果。

5. 全流程CT软件体系

5.1. 包含采集软件、重构软件，均为全中文软件，具有国内知识产权。

5.2. 采集软件：具备DR、锥束 CT、偏置扫描、有限角扫描、变步长扫描、续点扫描、抖动扫描等多种扫描模式，可灵活适配不同样品类型与检测场景，满足多样化的扫描需求；具备帧叠加功能，通过多帧图像的智能合成，有效降低图像噪声，显著提升高密度样品采集图像的清晰度与细节表现力；具备扫描操作监视功能，能实时动态显示各项操作及状态参数，包括采集电压、电流、滤波片、射线源位置、曝光时间等，便于用户全程掌控扫描进程；具备数据预裁剪功能，可精准识别并去除整体扫描数据边缘的无效区域，减少冗余信息，提升后续数据处理效率；具备扫描参数的保存、导出与调用功能，方便用户快速复用优质参数设置，简化操作流程，保障实验条件的一致性；具备探测器自主校正模块，能自动对探测器的明场、暗场及坏点进行精准校正，确保探测数据的准确性，减少系统误差；具备用户模式和工程师模式两种使用模式，工程师模式支持对扫描参数进行高灵活度调节，满足专业人员的深度定制需求。

5.3. 重构软件：具备自动寻参功能，一键操作即可快速完成重构参数的智能搜寻，同时支持根据实际需求手动调整参数，兼顾操作便捷性与参数定制灵活性；具备二维/三维一体化可视化与图像交互功能。数据重构完成后，用户可在软件内直接查看三维体数据及三个方向的切片图像，支持虚拟切片浏览与重构结果预览，可快速确认重构质量及内部结构细节。软件支持投影图、切片图的拖拽放大、缩小及局部细节查看，便于对微小缺陷、孔隙及内部结构进行精细观察与分析；同时支持导出 bmp、jpg、tiff 等多种格式的截面图像数据；重构软件具备ROI（感兴趣区域）重建功能，能够精准锁定细观区域并进行独立重构，聚焦关键部位分析，减少无关数据干扰，提高目标区域研究效率；重构软件具备多种针对性的图像伪影校正功能，包括环状伪影校正、金属伪影校正、射束硬化伪影校正等，且支持灰度分布预览，可直观把控校正效果；重构软件采用逐角度流式反投影算法，能实时处理投影数据并逐步累加反投影结果，在保证重构质量的同时有效加快重构速度，缩短数据处理周期。

6. 计算机工作站

6.1. 包含前端采集工作站、专业处理工作站各1台。

6.2. 前端采集计算机：内存容量≥64GB并采用DDR5及以上内存接口规格，存储搭载≥512GB固态硬盘与≥8TB机械硬盘，配置1块性能不低于RTX5060Ti的独立显卡且独立显存≥8GB，搭载PCIE千兆四口网卡，配备额定功率≥850W、80 PLUS Gold金牌及以上认证电源，保障设备长期稳定运行，外设配套标准键盘、鼠标，同时配置27英寸2K及以上分辨率显示器。

6.3. 专业处理工作站：内存≥256 GB，内存接口为DDR5；固态硬盘（SSD）≥2 TB，机械硬盘（HDD）≥16 TB；支持PCIe 5.0高速扩展，总PCIe插槽数量≥4个；配置2块同等性能独立显卡（RTX A4000及以上性能）；网络接口采用多网口设计，其中主板集成1×1G及1×10G高速网口，同时通过PCIe扩展提供≥2个额外高速网口；电源采用额定功率≥1600 W、80 PLUS Platinum及以上认证冗余电源，满足双GPU长期高负载稳定运行需求；配备鼠标、键盘及27寸2K及以上分辨率显示器。

6.4. 支持高速缓存能力与异步写入机制，确保投影数据的完整采集与稳定写入，不因数据传输或写入延迟导致扫描暂停、降速或中断。

7. 屏蔽结构

7.1. 屏蔽结构满足辐射安全许可要求。

7.2. 采用钢铅钢复合式全封闭结构，不采用铅玻透视窗规避泄露风险。

7.3. 侧面装有显示器延伸式悬臂支架，支架可进行多自由度位置调整，便于人员操机。

8. 热力耦合原位装置

*8.1. 该装置可对样品施加热力耦合环境，可独立工作亦可集成于 CT 系统中使用，实现复杂工况下的原位 CT 表征；应为成熟产品，不接受改造、尚处于开发、设计、研制或试验阶段的产品（供应商应具备提供实物验证的能力，若招标人认为评审需要，有权提出现场演示或当场视频考察的要求）

8.2. 可实现室温加载模式、低温加载模式、高温加载模式、超高温加载模式四种热力耦合环境，可实现温度范围：-100℃~1200℃。

8.3. 低温加载模式与高温加载模式采用气氛均匀制冷/制热方式，在-100℃~350℃时，控温精度±2℃。

8.4. 超高温加载模式采用非接触方式对样品标记段聚焦加热，减少对原位装置和CT高价值部件的安全威胁，控温精度±10℃。

*8.5. 装样后射线源到样品的最小距离（SOD）≤30 mm（提供含实物展示的技术方案书）。

8.6. 可实现最大载荷： 5 kN（@全部模式下），载荷测量精度≤ ±0.5%。

8.7. 加载类型：拉伸、压缩；加载速率范围：0.1-100 μm/s；控制模式：恒速加载。

8.8. 原位套装为装置的核心模块，由加载主机、力学拉伸工装、力学压缩工装、气体冷却工装、气体加热工装、超高温与测温组件、光学测量组件构成，提供专用航空防护箱，统一交付。

*8.9. 加载主机为立式圆柱体，采用全包围一体式外壳，无引出飞线，无裸露电机，无外露通风装置，主机自带电气接口，可与CT系统无线旋转样品台电路相连（提供含实物展示的技术方案书）。

8.10. 力学拉伸工装、力学压缩工装、气体冷却工装、气体加热工装是夹持样品、环境实现的主要区域，与加载主机的装配方式均为旋拧链接，装样及工装切换过程均无需拆卸螺丝。

8.11. 超高温与测温组件具有风冷；具有过温/过流/过功率联锁保护；具有应急停机；具有可调同轴支架，焦距与工作距离标定刻度。

8.12 光学测量组件采用CMOS传感器，分辨率≥5400 × 3600 dpi。

8.13 光学测量最大帧率≥ 5 fps，支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式。

8.14 配置多模块原位控制系统，预集成在CT系统采集工作站上，为全中文正版软件。

8.15具有参数设置模块，可对加载模式、载荷量程、加热方式、测温方法、位移测量方法等维度进行设置。

8.16具有设备调试模块，可在正式实验前对装置硬件设备进行参数设置。

8.17在热力耦合原位实验控制界面，软件支持一键加载、卸载环境，并可以实时记录测试数据，保存到指定路径。

8.18具有应力-应变测量功能，可在进行室温、高温拉伸试验时实时展示应力-应变曲线。

8.19具有深部显影应变测量（DISM）功能，在进行非透光的原位实验时，可基于影像数据获取样品纵向应变数据，提供实时应力-应变数据曲线。

8.20具有后期拓展潜力，用户可根据实际情况点击选择需要控制的模块，如热力耦合、热压烧结。

9.提供配件及易损耗件清单及对应价格，如下表所示。

| 序号 | 配件/易损耗件 名称 | 规格说明 | 单位 | 含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线透射靶材 | 适配微米级CT射线源，高温合金检测专用 | 个 |  |
| 2 | 高精度样品夹持工装 | 高温合金试样专用夹具，耐腐蚀 | 套 |  |
| 3 | 原位实验套筒 | 原位实验承载 | 个 |  |
| 4 | 循环冷却纯化滤芯 | 水冷机组专用过滤芯 | 支 |  |

标注“*”的技术参数为核心技术指标（实质性要求）。供应商须完全响应或优于该指标，并提供相应证明材料。任意一项标注“*”指标不满足的，其投标（响应）文件将被认定为无效投标。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期： 不少于   3  年，质保期内免费维保不少于    2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   2   名操作人员进行为期至少   1   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 ☑否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | ☑是 □否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ☑否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |