【800kV交直流老练试验系统控制、测试系统改造】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购800kV交直流老练试验系统控制、测试系统一套，用于实现宁夏高压试验大厅设备的联合控制，要求控制特高压实验室的直流、交流及冲击电源的叠加时序，在联合电压实验中，交流、冲击电源投切误差在±4.5°相角范围内；同时要求系统可以控制断路器分合闸，具有一定的安全防护功能，保证实验的稳定进行。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 800kV交直流老练试验系统控制、测试系统改造

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币   80万       元。

（四）交付时间：合同签订后   300   天内。

（五）交付地点：   宁夏电科院特高压实验大厅           。

（六）付款进度安排：    验收合格后支付全款              。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）功能需求

1、满足断路器电压专项试验控制要求。

对于冲击与工频联合试验，系统需确保在与预计施加冲击电压极性相反的工频电压峰值时刻触发冲击电压，相位控制偏差不大于±4.5°。对于动态工频直流联合试验，需控制断路器在与直流极性相同的工频峰值时刻精确分闸。对于直流冲击动态联合试验，则需在断路器分闸后的特定时刻精确触发冲击电压

2、具有多种控制方式。

联合控制系统具备利用已有设备和新增设备（断路器分合闸控制）实现冲击设备的触发、断路器的分合闸；对工频零点信号、直流极性的检测。

主要包括：

时间控制，检测设备子系统的信号后，在设定时间触发其他设备子系统动作的时序控制；

相位控制，专门用于与工频电压同步的精密操作，如在工频电压的270°相位点触发冲击。

3、时序控制误差控制在工频50Hz情况下为±4.5°相角。

此项是系统时序精度的核心指标，在50Hz工频条件下，±4.5°的相位角所对应的时间窗口为±0.25毫秒。系统必须建立高精度的同步与时序管理机制，确保与工频相位相关的冲击触发的实际执行时刻与理论目标时刻之间的偏差被严格限制在此时间窗口内。

4、支持≥3通道时序输出。

系统硬件应至少提供三个独立的、可编程的时序信号输出通道。这些通道用于在试验中向不同设备发送精密的触发或控制指令。

5、时序延时精度。

对于非断路器同步的时序控制，系统需具备微秒级的延时精度，即系统从发出控制指令到指令实际生效的延时。

对于断路器系统的时序控制，系统需具备毫秒级的延时精度，即系统从发出控制指令到指令实际生效的延时。

（二）系统要求

2.1联合控制系统

2.1.1联合控制系统能够实现各系统间的时序控制。

2.1.2 联合控制系统中的时间等试验参数可以根据试验要求进行调整。

2.1.3 保证联合控制系统中的试验时序，只有接收到相关时序信号后才能执行冲击触发或断路器分闸动作。

2.1.4 试验过程中出现异常，如信号超时、连接中断等，需要报警提示并保证不输出触发信号。

2.1.5 系统设计具备合理的逻辑联锁，兼顾自动运行、人工调试等不同的工作模式。

2.1.6 联合控制系统终端需要布置在控制室内，只控制高压设备和试品的二次侧，同时采用光电隔离，保障控制室人员和二次设备的安全。

2.1.7 设备配备安全操作指导书，危险部位必须具有文字和危险图形标识。

2.1.8 设计考虑噪声与人机工程，设计选型兼顾考虑器件的环保性能（包括污染、节能等方面）。

2.2 冲击与工频联合试验

2.2.1 需要精准捕获工频设备高压输入端的电压过零点。

2.2.2 对于冲击与工频联合试验，系统需确保在与预计施加冲击电压极性相反的工频电压峰值时刻触发冲击电压，相位控制偏差不大于±4.5°。

2.2.3 在工频冲击联合加压试验中，冲击电压的施加应在工频电压施加后进行，冲击电压触发时刻应能够调节，确保冲击电压在工频电压与冲击电压相反极性的峰值处触发。

2.2.4通过光纤传输触发信号，隔离强电磁干扰。

2.2.5最终输出满足 “220V 直流脉冲、宽度≥5μs” 的冲击触发信号，保证冲击设备触发点火。

2.3 动态工频直流联合试验

2.3.1需要检测直流设备的极性。

2.3.2 必须确保分闸指令仅在断路器处于合闸状态时发送，避免空分操作损伤设备。

2.3.3 选相延时时间可调节，确保在工频电压与直流电压相同极性的峰值处分闸。

2.3.4 需确保断路器时序控制精度在毫秒级。

2.3.5 通过光纤传输触发信号，隔离强电磁干扰。

2.4 直流冲击动态联合试验

2.4.1在断路器分闸指令发出前，禁止触发冲击电压，冲击电压触发时刻应能够调节，确保冲击电压能够在断路器分闸完成后的某一要求时刻触发。

2.4.2 通过光纤传输触发信号，隔离强电磁干扰。

2.4.3 需确保断路器时序控制精度在毫秒级，冲击电压设备时序控制精度在微秒级。

2.4.4 需要检测直流设备的极性。

（三）配置要求：

3.1控制系统

作为整个联合控制系统的大脑，运行核心控制软件，进行逻辑运算、时序计算和指令下发。

对于非断路器的时序控制，系统需具备微秒级的延时精度，对于断路器的时序控制，系统需具备毫秒级的延时精度。

具备高稳定度的内部或外部时钟源，确保所有控制节点的精确时间同步。可充分发挥其技术特性，从性能、功耗、扩展性三方面实现当下行业领先的应用表现。

要求系统具有高可靠性、高性能，适应复杂的实时控制任务。

3.2 零点检测设备

能够对工频设备的50HZ的AC信号进行零点预测。

实现微秒级检测精度。

3.3 光电转换装置

在所有与控制室外部高压设备连接的信号通道中，加入光电隔离，实现控制室侧与现场设备侧的电气隔离。

发射端可将3.3V/5V TTL电平转化为光信号；接收端可将光信号还原成3.3V/5V TTL 电平信号。

3.4 冲击设备触发装置

可以稳定输出220V直流脉冲（脉冲宽度≥5微秒），通过 BNC 转接头实现与冲击设备的标准化连接，确保信号无反射、无衰减。

脉冲宽度可根据冲击设备需求进行微调。

3.5 断路器控制系统

断路器控制系统是新增设备，需要设计一套控制系统，能够实现对断路器的分合闸。

断路器控制系统，通过控制可调直流/交流电源（甲方已有设备）的输出开断，实现对断路器的分合闸线圈控制。

断路器控制系统需保证断路器分合闸的稳定性。

设备具有可靠性高、维护简单、编程快速的特点。

断路器分合闸控制需要具备灵敏性，保证分合闸反应迅速，超时需要有报警。

断路器控制系统性能可靠，满足试验过程及正常调整要求，与其他设备间接口可靠。

断路器控制系统主要的软硬件配置具有当时的先进性。

断路器控制系统与断路器机构的连接应当简单、快速、牢靠，便于在不同断路器进行连接。

3.6 直流极性检测装置

可以检测直流电压设备的极性，确保检测的可靠性。

将直流电压设备的极性的信号转换成控制系统可以识别的信号。

3.7 人机交互

可以进行实验选择、实验配置、实验结果输出、断路器控制等功能。

软件采用模块化设计：参数配置模块延时设置、设备关联参数（分闸时间）的设置与保存，参数合法校验后传输至控制系统；实验选择模块提供多种实验模式；状态监测模块实时显示状态信息。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3    年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少  1名操作人员进行为期至少 1  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |