五腔室cluster CVD采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购五腔室cluster CVD及其配套的外围二次配设施 1套，主要用于要用于在高真空环境下连续沉积多层不同材料的高质量薄膜，要求具有真空无大气暴露、多材料连续沉积、高均匀高重复、低交叉污染。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：      工业           。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2. 采购项目中所含的投标产品（含所有主机、附属设备、备品备件、专用工具及消耗品）的设计、制造、装配、检验、包装和运输，必须符合中华人民共和国现行有效的国家标准（GB）及相关的机械、电子行业标准。若设备同时适用多项标准，应按最高或最严格的标准执行。

3. 电气及安全防护标准，设备的所有电气零部件及控制柜设计必须符合《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（GB/T 5226.1）及相关的低压电器国标。所有线路需具备清晰的国标线号标识。设备的机械运动部件防护、急停控制逻辑必须符合相关的国家安全生产标准；涉及有毒有害气体及腐蚀性液体的零部件，其密封及联锁防护需满足国家相关危化品设备安全规范。

4. 材料与计量标准，设备关键零部件所使用的材质（如 316L 不锈钢、高纯石英、PTFE/PFA 特氟龙、各类氟橡胶 O 型圈等）必须提供相应的材质证明（MTC）或符合国家/国际相应的材料等级标准，严禁使用非标回料或伪劣材质。设备的所有仪器仪表、图纸、操作手册及软件界面显示，必须采用国际单位制（SI）及中国国家法定计量单位。

5. 认证与检验标志设备中涉及强制性产品认证目录内的通用零部件（如电机、线缆、开关、泵阀等），必须具有 CCC（中国强制性产品认证）标志或同等效力的国际安全认证（如 CE、UL 认证）。设备的铭牌、安全警示标志、管路流向及危险气体标识，须符合国家相关工业标识标准规范，且必须配有清晰的中文对照说明。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：                     五腔室cluster CVD

（二）采购数量及计量单位：                    一套

（三）最高限价：人民币       230万          元（大写：    贰佰叁拾万元整          ）

（四）交付时间：合同签订后                      180                            天内

（五）交付地点：        西安交通大学创新港校区2号巨构1046-1049区域

（六）付款进度安排：验收合格后支付全款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

注：“*”项为重点关注指标，不作废标项处理；“▲”项为关键指标，不作废标项处理

- 主要配置：

| 名称 | 主要结构及组成 |
| --- | --- |
| 中央传输室及其真空系统 | 预留不少于5个工位接口，包含但不少于1套高精度真空机械手，包含但不少于磁悬浮分子泵1台（或大抽速冷凝泵），机械泵1台。包含但不少于冷阴极电离计与皮拉尼复合真空计及其控制器1套。不锈钢抽气管道、波纹软管及真空隔离高密封闸板阀足量。 |
| 工艺室系统 | 包含但不少于4个独立的工艺腔室；腔体采用铝合金材质，内部进行抗腐蚀及抗等离子体轰击表面处理。所有工艺室共用干式机械泵组不少于1台、闭环控制压力控制阀不少于1台、射频电源不少于1台；每个工艺室包含电容薄膜规不少于1套、射频电源匹配器不少于1台、电极升降不少于1套。 |
| 进出片室及其真空系统 | 包含但不少于1个独立的腔体；采用铝合金或不锈钢腔体，配有多层晶圆暂存冷却片架和升降台。包含但不少于机械泵 1 台。 |
| 特气分配系统 | 所有气体管路采用 316L内表面电解抛光（EP）管，VCR接头连接；剧毒及易爆气体采用同轴双套管防护；包含各工艺所需的高纯气动隔膜阀及在线过滤器足量。主机配有不少于1套独立的数字式质量流量控制器阵列控制柜。 |
| 配套备件 | 提供必要的耗材及易损件，包含但不限于真空O型密封圈组件（不少于2套）、石英/陶瓷传片桨（不少于1根）及专用维护工具 1 套。 |
| 外围设施 | 总长不超过100m长的特气连接管路、真空系统、冷却水分配系统、废气处理系统 、电气配电系统等，使设备能够正常投入工作。（不包含气源柜、气瓶柜、气源控制板、循环水系统的厂务设施） |

- 技术规格：

- ▲工作压力：10～500Pa

- *膜厚均匀性：膜厚均匀性≤±3%

- ▲基片加热功能：≥350℃

- ▲有效镀膜区域：直径150mm ，载板尺寸满足150mm有效沉积区域，兼容2英寸、4英寸、6英寸直径工件

- ▲加热温度均匀性：≤ ±5℃

- *腔室清洗：在线 NF3 清洗

- *工艺气体：兼容Ar，SiH4，PH3，B2H6，H2，NF3，NH3，CO2，CH4，N2O，N2等气路输入，配置 MFC 质量流量控制器，各路气体独立流量精准调控

- 射频点源功率：≥300W，频率：13.56MHz

- ▲电极要求：喷淋电极下表面和下电极上表面之间的放电距离在8到28mm之间可调；莲蓬头式均匀进气，带等离子屏蔽罩，高频绝缘无辐射干扰

- ▲极限真空：5×10-4 Pa；工作压力控制范围：13.3～1330Pa，全自动闭环稳压控制；抽气系统：采用分子泵 + 机械泵真空机组，标配旁路抽气回路；压强控制：配置进口电容薄膜规、进口蝶阀，电脑设定参数，系统自动稳压

- ▲处理尾气种类：硅烷、氢气、磷烷、硼烷、氟化氮等

- 有效尾气处理能力：>2L/min

- ▲工作压力控制范围：13.3～1330Pa，全自动闭环稳压控制。

- 以转换室为簇群中心，圆周均布 5 个 CF 标准接口，分别对接进出样室、Si₃N₄反应室、P 反应室、I 反应室、N 反应室；

- 各腔室间配置气动插板阀隔离，配备真空规管、放气阀、旁抽阀、尾气阀、备用标准接口。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期： 不少于   3   年，质保期内免费维保不少于   2    次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2    名操作人员进行为期至少   7   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）交付要求：按国家及行业标准，随设备整机同步交付完整的文件资料与配件，包含但不限于操作与维护说明书，设备装箱清单，易损件/消耗品清单，标配备品备件清单及专用维修工具包等。

六、采购标的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 ☑否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | ☑是 □否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ☑否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |