【电场强化沸腾传热实验模块鉴定件电控盒】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购电场强化沸腾传热实验模块鉴定件电控盒1套，主要用于支撑电场强化沸腾传热实验模块在地面开展机柜联测和各类空间应用测试，要求具备供配电、通信管理、消息处理、指令处理、故障处理、数据管理、时间码管理等功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业      。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

资质要求：拥有空间应用工程管理体系、标准规范体系。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 电场强化沸腾传热实验模块鉴定件电控盒

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币   64万   元。

（四）交付时间：合同签订后   30    天内。

（五）交付地点：  北京市海淀区邓庄南路9号                   。

（六）付款进度安排：  验收合格后付款                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1 对电控盒提供供配电：

1）直流100V：可调，不小于10路，不使用PWM控制，同时只使用1路；稳定可调范围为5-95V，调节步长为1V，精度±0.5V：

2）直流20kV：可调，不小于2路，该项连接到电场装置，电场装置可视为一组平行的316不锈钢板，一块连接高电压，一块接地，板间间距为5mm，板间充斥液态绝缘工质；

3）直流24V：不小于14路；

4）24V可调：不少于2路，有效可调范围为17-24V，控制步长0.2V，不直接使用PWM控制避免LED灯频闪。

2模拟量采集路数：不小于55路，其中，加热片电压、高压电转换装置采集值为电压，加热片电流、高压电转换装置采集值为电流，热电偶采集值为微电流，流量计、压力传感器、差压传感器采集值为4-20mA电流。采集频率2Hz。

3 模拟量输出路数：不小于2路，输出4 - 20 mA。

4 模拟量采集精度：

1）压力传感器/差压传感器/涡轮流量计：电流范围4 - 20mA，信号电流采集精度1%；

2）热电偶：T型热电偶，信号微电流采集绝对精度不低于0.5℃，测量范围-50℃~300℃；

3）芯片加热器：采集芯片加热器的供电电压电流，电压电流采集精度1%，电压范围采集范围0-100V，可调步长为1V，电流采集范围0-2A

4）高压装置：采集高压装置的供电电压电流，电压范围采集范围0-20kV，可调步长为0.5kV，精度±0.25kV，电流采集范围0-1000μA，精度±50μA。

5 对芯片加热器控制：10路芯片加热器能够通过指令控制切断和切换，每次只开一路，但需有备份。

6 高压装置控制：2路高压装置能够通过指令控制切断和切换，每次只开一路；

7  LED控制：2路LED可通过指令控制切断和切换，2路可同时开启；

8 对外通讯接口：RS422实验主控单元1路，速率115200bps（容差3%）。

9 外形尺寸（L×W×H）：≯245mm*355mm*100mm；（该尺寸为电控盒和高电压转换装置在内的所有电控装置的包络尺寸）。

10 技术条件和设计要求

1）电磁兼容性要求

组件级产品不单独进行EMC试验，但要求设计满足《空间应用系统电磁兼容性大纲》和《空间应用系统电磁兼容性规范》执行。

2）刚度要求

发射装载状态根据总体要求具体设计确定，发射基频不小于70Hz。

3）热控接口

采用导热散热方式。

11功率要求

要求电控盒功率不高于40W。

12 通用要求

1）安全性、可靠性与维修性要求

依据载人航天工程空间应用系统安全性、可靠性和维修性相关要求执行。

2）环境适应性要求

按照《空间应用系统载人空间站任务环境试验矩阵表》，以总体下达的环境试验条件随模块一起进行鉴定级环境试验，特殊情况需经总体批准。

在进行环境试验之前，编写试验大纲，报总体批准后进行，试验完成后上报试验报告。

3）测试和试验要求

制定鉴定件/正样件阶段的测试和试验计划，全面验证产品的技术指标、可靠性、安全性和质量，确保测试和试验质量。依照《空间应用系统实验舱II任务测试性工作要求》执行。

4）产品质量保证

①元器件选用、质量保证和管理

元器件选型为军品级和进口工业级及以上，按照I级降额标准进行选型设计，需要提供元器件清单给总体进行查核。

②材料选用要求

原材料参考《空间应用系统常用金属材料优选目录》、《空间应用系统常用非金属材料优选目录》选用；紧固件参考《空间应用系统标准紧固件优选目录》选用，热控涂层参考《空间应用系统产品热控涂层选用规范》执行。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥1     年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少 2  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |