【傅立叶变换红外光谱仪】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购傅立叶变换红外光谱仪1套，用于聚合物结构分析以及材料热解分析研究。包括聚合物的鉴别，官能团的检测。要求设备主机实现和同步热分析仪及气相质谱的联用功能，同时也不影响红外光谱仪的独立使用，操作简单无需拆卸联用模块。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业  。

2. 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 傅立叶变换红外光谱仪

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币960000 元。

（四）交付时间：合同签订后 90 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区1号巨构5012-5013。

（六）付款进度安排：内贸：货到验收付95%，一年后无质量问题，解付5%。外贸：100%不可撤销信用证。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 设备工作条件：湿度≤80%；温度15-30℃；电源220 VAC, 50Hz。

2.主要功能：主机必须具有密封功能，光学腔、样品腔必须为密封；仪器的联用扩展能力强，能够和同步热分析仪、气相质谱设备联用，具备七个输入/输出光路接口，并可由计算机控制转换。

3. 红外主机：

3.1 光谱范围： 8,000–350cm-1。（确认范围，三家折中）

3.2 光谱分辨率：0.4cm-1，间隔连续可调（确认范围）。

3.3 波数准确度：< 0.005 cm-1（确认一下）

3.4 透光率准度：优于0.07%T；

3.5 波数重复性：< 0.005cm-1(确认一下)

3.6 信噪比：优于55,000:1(峰-峰值，1分钟测试，分辨率4cm-1,DTGS检测器，@2100cm-1)。

3.7干涉仪：平面镜—立体角镜干涉仪，光路入射角度小于等于30度，避免偏振效应，保证最大光通量。光路永久准直、无需被动式动态调整。

3.8 检测器：高灵敏度的中红外DTGS检测器。全数字化设计，直接输出数字信号。各检测器均由软件控制自动切换。

3.9 A/D转换：每个检测器都内置A/D转换模块，实现全数字化信号传输。无检测器与主板A/D转换模块的连接。

3.10光源：带有预准直、高能量的中、远红外光源，支持热插拔，即插即用，计算机控制光圈。

3.11网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。采用TCP/IP协议的“网卡”进行数据通讯，主机有独立的IP地址。

3.12仪器内置包含聚苯乙烯薄膜和NG11玻璃的IVU校验系统，通过验证程序可对仪器进行PQ/OQ测试，对仪器的各项指标随时进行验证，并给出验证报告。

3.13红外控制软件：用于红外数据的采集、处理、评价和报告。全中文操作界面。包括：红外光谱仪控制、数据采集、谱图处理、数据转换、多组分定量化学计量学(中文界面)等操作软件；曲线分峰拟合软件；干涉图转换光谱图，反FT变换，对称FT变换，单一峰位检索，聚类分析，欧氏距离算法，比尔定律定量。软件具备实时监测光谱仪中光源、激光器、干涉仪、检测器、电子元件、自动化单元等硬件状态功能

3.14.1 H2O/CO2 自动补偿软件

3.14.2谱图检索及互联网信息搜索：可进行单峰位检索，也可对整个谱图进行谱库检索。

3.14.3 混合物谱库检索模块，此检索功能支持不少于8种组分数混合物检索，可对混合物进行谱库检索给出单一组分谱图及合成光谱和残差光谱，并给出每一组分百分比。

3.13.4 图谱库，不少于20万张。

3.14热红联机模块：载气流速(10-20ml/min)，直插式结构。温度范围：室温－最高370oC。热红联用模块专用检测器：电制冷MCT检测器。

4. 配置要求：（清单）

4.1 红外光谱仪主机1台

4.2 制样工具箱：15吨压片机1套；压片模具1套；玛瑙研钵1套；KBr碎晶1 Kg；红外烤灯1套；可拆液体池1套，气体配套装置1套。

4.3 热红联机模块（包含专用TE-MCT检测器及3D软件）

4.4 金刚石晶体ATR附件 1套

4.5 图谱库1套，不少于20万张

4.6 电脑（电脑品牌机，i7或以上CPU，内存4G以上，正版64位中文专业版win11，24英寸液晶显示器） 1套

5.安装、验收及质保

5.1由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。

5.2卖方免费提供现场培训，并提供2名免费国内技术培训和应用培训；,

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  ≥ 1年，其中干涉仪质保十年，激光器质保十年，光源质保五年；质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 2天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 1 | 光谱范围 8,000–350cm-1 | 现场验收，软件截图 |  |
| 2 | 波数准确度：< 0.005 cm-1 | 现场验收，软件截图 |  |
| 3 | 图谱库，不少于20万张 | 现场验收，软件截图 |  |
| 4 | 温度范围：室温－最高370℃ | 现场验收，软件截图 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |