[bookmark: _Toc38367762]【亚开尔文温区恒温系统】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购亚开尔文温区恒温系统1套，要求样品空间变温区间为400 mK - 300 K（500 mK时持续输出冷量不少于5 mW）。用于测量极低温区固态制冷材料的物性参数和制冷性能，可以通过程序控制实现样品以指定的速率升温、降温以及在该温度下保持。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业   。
2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  亚开尔文温区恒温系统  
（二）采购数量及计量单位：  1套  
（三）最高限价：人民币  250万  元（大写：  人民币贰佰伍拾万元  ）
（四）交付时间：合同签订后  150  天内
（五）交付地点：  陕西省西安市西部科技创新港1号巨构1020室  。
（六）付款进度安排： 按采购文件要求。
					□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
系统构成清单及指标要求如下：
1. 冷源
（1）采用双级阀体分离脉管机，配备有水冷式高纯氦气压缩机，通过长度≥15 m的氦气管线连接压缩机与冷头。需额外提供电绝缘端子，以屏蔽来自压缩机和遥控马达的电噪音。
（2）冷源制冷量：一级冷头≥36 W@48 K，二级冷头≥1.5 W@4.2 K。
（3）标称震动水平：<1 m。（恒温器整体震动水平，非脉管制冷机冷头）
2. 恒温器
（1）主体为铝制真空外罩，外罩的顶部法兰需提供吊装用吊耳和连接固定支架的螺丝孔，以及抽真空隔断阀和安全阀。外罩上需配备真空电贯穿、SMA射频贯穿等信号传输装置；需配备多级冷板，其中冷源的一级冷头和二级冷头分别与第一级，第二级冷板通过高性能柔性热连接，所有冷板均安装高精度、高灵敏度的温度计。第一级冷屏四周包裹多层绝热材料。
（2）铝制真空外罩采用分体式设计，下部方便换样拆卸。
（3）包括支撑3He制冷机的结实的铝合金支架。
（4）安装不少于4个SMA真空贯穿和4根微波电缆。
（5）各级冷板温度计参数要求：
	序号
	位置
	量程
	精度要求

	1
	第一级冷板
	≥35 K-325 K
	±0.5 K

	2
	第二级冷板
	≥1.4 K-325 K
	±5 mK @4.2 K，
±60 mK @300 K

	3
	第三级冷板
	≥0.3 K-325 K
	±5 mK @4.2 K，
±60 mK @300 K


（6）多层绝热材料的整体热导率：≤1.3510-4 W/(m∙K) @50 K
3. 3He制冷组件与气体处理系统
（1）核心部件包括吸附泵、液氮杜瓦、外置液氮冷阱、3He储罐与3He冷凝器，吸附泵须安装温度计。可以通过低温热开关控制吸附泵与第一级，第二级冷板之间的热接触。3He储罐的材质应为低热导率金属材料。监测3He气体状态的传感器包括排气口压力表，回气口压力表以及监控混合气体流量的流量计。
（2）工作模式为连续式。
（3）变温范围：≥400 mK - 300 K。
（4）标称制冷量：≥5 mW@500 mK。
（5）初始降温时间：≤30 h。
（6）氦三插件集成低温温度计、加热器和高效热开关组件。
（7）3He储量：≥5 L。
（8）3He冷板直径：≥300 mm。
（9）3He冷板安装有校准型温度计。
（10）样品空间：≥500 mm（高） 150 mm（半径） 150 mm  。
（11）3He储罐金属材料的导热系数：≤0.22 W/(m∙K) @4 K（304不锈钢的导热系数）
（12）排气口压力表，回气口压力表以及监控混合气体流量的流量计的参数要求：
	序号
	项目
	量程
	精度要求

	1
	排气口压力表
	≥5·10-5-1.5·103 hPa
	±50% @5·10-4-1·10-3 hPa,
±15% @1·10-3-100 hPa,
±5% @100-950 hPa,
± 2.5 % @950 -1100 hPa

	2
	回气口压力表
	≥5·10-4-1.0·103 hPa
	15% @1·10-3 hPa-1·102 hPa

	3
	流量计
	≥0-3 L/min
	±0.5% Rd plus, ±0.1%FS


[bookmark: _Hlk227179425]4. 控温系统
（1）控温系统需要通过真空电贯穿等方式与内部建立信号连接，输入接口需要能够支持二极管温度计、铂RTD温度计等各种低温负阻型温度计。可进行温度计曲线以及通道的设定。需配备连接恒温器与控温系统的线缆。控温系统需具备不少于四个温度计输入通道。
[bookmark: _Hlk237616019]控温系统通过闭式的PID控温循环，可以实现全温度范围300 mK-300 K的稳定控温，在核心温度范围内300-500 mK下控温精度不得低于±1 mK，控温设备需具备数显。
5. 外围部件
（1）包括分体式水冷机组以及无油分子泵组及附件(手动阀，金属波纹管、三通阀和卡箍等)。
（2）水冷机组制冷量：≥5 kW。
（3）分子泵组工作最终压力：<510-3 mbar。
（4）分子泵组抽速：≥100 L/s。
6．其他要求
[bookmark: _Hlk237616061]设备体积不得超过3000 mm（长）  1500 mm（宽）  3000 mm（高），总重量小于800 kg，用电功率不做额外限制，系统由恒温器主体，泵组，氦气压缩机和冷水机组等部件组成，由供货方完成整机的首次安装，后续需要移动位置也由供货方协助移机。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于  ≥ 3  年，质保期内免费维保不少于  ≥ 2   次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后24小时内给予明确答复，72小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  3  名操作人员进行为期至少  7  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
六、采购标的的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	□是 否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。





附件：主要技术指标参数

	
	指标名称
	参数需求

	1. 
	工作模式
	连续式

	2. 
	变温范围
	≥400 mK – 300 K

	3. 
	标称制冷量
	≥5 mW@400 mK

	4. 
	初始降温时间
	≤ 30 h

	5. 
	标称震动水平
	<1 m

	6. 
	3He冷板直径
	≥30 cm

	7. 
	样品空间高度
	≥50 cm

	8. 
	冷源制冷量（一级冷头）
	≥36 W@48 K

	9. 
	冷源制冷量（二级冷头）
	≥1.5 W@4.2 K

	10. 
	3He气体储量
	≥5 L

	11. 
	SMA真空电贯穿数量
	≥4

	12. 
	微波电缆数量
	≥4

	13. 
	温度计输入通道数量
	≥4

	14. 
	分体式水冷机组功耗
	≥5 kW

	15. 
	分子泵组抽速
	≥100 L/s

	16. 
	分子泵组工作最终压力
	≤510-3 mbar
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