【晶圆清洗活化键合系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购晶圆清洗活化键合系统（包含兆声清洗机1台、真空等离子体活化机1台、真空晶圆键合机1台）主要用于实现POI（压电材料-绝缘体复合结构）晶圆的精密制造工艺全流程功能。通过兆声清洗机高效去除晶圆表面纳米级颗粒及有机残留，避免传统超声清洗对压电材料的物理损伤；真空等离子体活化机则需实现晶圆表面原子级清洁和化学键激活，提升键合界面能；真空晶圆键合机在高真空环境下完成晶圆常温键合，确保界面无气泡、高均匀性。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：晶圆清洗活化键合系统（包含兆声清洗机1台、真空等离子体活化机1台、真空晶圆键合机1台）

（二）采购数量及计量单位： 1套

（三）最高限价：人民币 950 万元。

（四）交付时间：合同签订后180日内。

（五）交付地点：西安交通大学创新港校区。

（六）付款进度安排：合同签订后，中标方开具合同总金额70%的履约保函（保函期限不少于1年，若1年内因中标方无法顺利验收，保函有效期应顺延至货物验收合格。保函明确：如果发生违约事件，不能按质、按量、按期履行合同规定的义务，采购方有权凭保函向银行索偿其所受损失的赔偿金额），保函经采购方认可后，采购方一次性支付合同全款；中标方完成设备生产后，向采购方发出发货通知，设备达到采购方现场调试验收合格后，中标方向采购方缴纳5%履约保证金，验收合格一年后无质量问题退还（不计利息）。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 质量要求：设备应符合国际标准，如ISO 9001质量管理体系认证；所有零部件应选用高质量、高可靠性的产品，确保设备的长期稳定运行；每台设备在出厂前应进行全面的性能测试和质量检测，确保各项指标符合技术规格书的要求。

2. 安全要求：所有设备应符合国际/国内电气安全标准，具备过压、过流、漏电保护及接地保护功能，确保设备在高压、高频工况下的稳定性和安全性。

（1）气体安全：真空晶圆键合机与等离子体活化机需配备气体泄漏监测及报警系统，确保惰性气体（如氮气）或工艺气体（如氧气、氩气）的储存、输送和使用符合防爆规范，避免可燃/有毒气体积聚风险。

（2）化学安全：清洗与活化环节涉及化学试剂（如酸、碱清洗液），设备需具备废液分类收集处理系统，符合环保法规要求。

（3）电气安全：设备应符合电气安全标准，主要涉及设备的设计、施工、试验、运行、操作、维修等方面的安全要求。

（4）自动化与联锁保护：具备安全联锁功能，包括机械运动感应保护、工艺腔体门禁联锁（未闭合禁止启动）、温度/压力超限自动停机等，防止人员误操作或机械碰撞风险。

（5）应急与维护安全：设备需提供清晰的安全操作指引及故障代码提示，关键部件（如真空泵、等离子体电源）应支持模块化快速维护，降低维修过程中的安全隐患；配置紧急泄压阀、自动灭火装置等应急设施。

3. 技术规格：（*为重点关注指标，不作为废标项）

清洗活化键合系统（包含兆声清洗机1台、真空等离子体活化机1台、真空晶圆键合机1台）。

3.1 兆声清洗机：兆声清洗机由主机、供液系统和控制系统组成。

（1）清洗主机：

①晶圆尺寸：支持4″、3″晶圆，晶圆厚度0.3~3mm；

②清洗方式：单片清洗；

③*清洗功能：具备兆声清洗、二流体清洗及毛刷刷洗功能；清洗介质独立排放，不会相互污染；清洗后晶圆表面干燥，无水痕；

④*旋转卡盘与晶圆接触方式：点接触，具备正反两面清洗功能；

⑤清洗剂：至少三路供液，包含两路药液和一路纯水；

⑥清洗仓内气流方向可控，具备排风压力监测报警功能；

⑦兆声振荡频率：1MHz；

⑧旋转转速：≤2000r/min；

⑨清洗流量：≤2.5L/min；

⑩核心部件：

风囊泵：流量20L/Min，品牌：INNODIS、Raysan或IWAKI同等级品牌；

隔膜阀：流量20L/Min，品牌：FITOK, SMC或INNODIS同等级品牌；

二流体喷头：去离子水流量100~200cc、N2流量80~100L/min，SPRAY、IKEUCHI或Lechler GmbH同等级品牌；

兆声喷头：最大震荡频率：1MHz，最大流量：0.9 L/min，HONDA、TEL或Kaijo同等级品牌；

电缸：IAI、THOMSON同等级品牌；

伺服电机：汇川，哈默纳科同等级品牌；

流量传感器：KEISO、KEYENCE或OPTEX同等级品牌；

（2）供液系统：

①*化学药液可单独回收，循环使用；

②药液温度：升温可调，室温~60℃；

③具备液位超限报警功能：配置液位传感器；

④具备漏液报警功能：配置漏液传感器。

（3）控制系统：

嵌入式工控机；ARK-3533-00A1/I7-14700/32G/1TSSD/适配器；显示器 24寸，分辨率1920*1080及以上。

（4）设备尺寸：清洗主机整体尺寸不超过1500 mm×1000 mm×2100 mm（长×宽×高）；供液模块整体尺寸不超过1500 mm×800 mm×1800 mm（长×宽×高）。

3.2 真空等离子体活化机：

设备主要由框架结构、工艺腔室、电控系统、真空系统、软件操作系统等组成，实现晶圆表面等离子活化抛光工艺。

（1）工艺腔室及真空系统：

①*晶圆尺寸：8 inch及以下晶圆或不规则尺寸样品；

②样品厚度：0.3~10 mm；

③*具备团簇离子束激发、加速和筛选功能，可实现Ar、O2、He/N2、SF6 四种气体离子束的激发；（机台提供4路气体，如使用其他工艺气体手动更换气体钢瓶。）

④SiO2的去除速率：＞70Å×cm2/s （SF6活化抛光）；

⑤束流强度：1~100μA可调（Ar或SF6工艺气体）；

⑥束流稳定性：＜±10%（运行半小时后）；

⑦束斑：≤10mm；

⑧团簇能量：≤20keV±0.2keV；

⑨*单原子占比：≤6%；

⑩工艺腔真空：＜1.0×10-4Pa，真空达标时间：＜30min；

⑪运动机构可实现X、Y方向平移：扫描速度：0~20mm/s；具备载物盘旋转功能，旋转速度：0~9rpm；具备载物盘角度倾斜功能，入射倾角：0~90°；

⑫具备工业组态的操作软件，由PLC控制，通过操作软件可实现离子束与运动功能的分立控制，具备报警和安全互锁功能。

⑬核心部件：

分子泵：三台，抽速分别不小于1500L/s、4000L/s、3000L/s，OSAKA，PFEIFFER，或爱德华同等级品牌；

真空计：INFICON或PFEIFFER同等级品牌；

隔膜阀：FITOK，PFEIFFER或SMC同等级品牌；、

步进电机：超真空环境使用，低散热，高转速，闭环控制，ORIENTALMOTOR，YASKAWA或OMRON同等级品牌；品牌已增加

滚珠丝杠：超真空环境使用，THK，HIWIN或MISUMI同等级品牌；

直线滑轨：超真空环境使用，IKO，THK或HIWIN同等级品牌；

伺服电机：400W，OMRON,汇川或西门子同等级品牌；

（2）控制系统：

嵌入式研华工控机；ARK-3533-00A1/I7-14700/32G/1TSSD/适配器；显示器 24寸，分辨率1920*1080及以上。

（3）设备尺寸：设备主体尺寸不超过2200 mm×1200 mm×2200 mm（长×宽×高）。

3.3 真空晶圆键合机：

真空晶圆键合机由上料模块、工艺模块、磁控溅射模块、压力加载模块和软件控制单元模块等组成。

（1）上料模块：

①*晶圆尺寸：8 inch及以下晶圆或不规则尺寸样品；

②晶圆材料：包括Si、PMN-PT、铌酸锂、钽酸锂、SiC、玻璃、聚酰亚胺等材料；

③晶圆厚度：键合后总厚度≤4mm；

④晶圆上下料：手动上料

⑤腔室极限真空度：≤1×10-4Pa

（2）工艺模块：

①传输方式：机械夹具自动传输；

②翻转机构：支持翻转侧晶圆180°翻转；

③*腔体极限真空度：≤5×10-6Pa；

④键合精度：≤±0.5 mm

⑤*键合强度：≥1.0 J/m2（标准模式硅硅键合）；≥2.0 J/m2（Si增强型玻璃玻璃键合）；

（3）磁控溅射模块：

①激发方式：离子源；

②激发气体：氩气；

③*功率：额定功率≥700W

④氧化层刻蚀速率：＞0.5nm/min（SiO2）；

⑤*靶材配置：硅靶材1块；

（4）压力加载模块：

①*加压机构最大压力：60kN；

②加压精度：＜±0.5%F.S.；

③压头升降机构驱动：伺服电机，400W；

（5）核心部件：

干泵：最大排气速度：不小于380m3/h，极限压力：≦0.1Pa，冷却水量：>4.0L/min，ULVAC、edwards或莱宝同等级品牌；

分子泵：排气速度：3300L/s（N2），极限压力：＜2×10-7Pa，OSAKA，PFEIFFER或爱德华同等级品牌；

冷泵：排气速度（20℃）：5000L/s，极限压力：10-7pa，ULVAC、Edwards、ACD同等级品牌低温泵；

真空规：INFICON、爱发科或西门子同等级品牌；

（6）软件控制单元：

AIIS-3411P-00A2/I7-10700/16G/1TSSD/适配器/带PCIEX8扩展/适配器及以上配置。

（7）设备尺寸：设备主体尺寸不超过3600 mm×3000 mm×2300 mm（长×宽×高）。

4. 设备安装与培训：

设备安装：设备采购方提供基础建筑结构、基本水电接入点等，设备中标方提供满足设备运行环境要求（ISO Class 6/7）的整体解决方案，并负责本项目中所有设备的供货、运输、保险、卸货、安装、调试、试运行、性能考核、操作人员培训、最终验收合格，并向需方移交一套完整、可正常投入运行的设备，并提供完整的设备随机附件和技术文档（电子文件），本项目为交钥匙设备项目。

培训：设备供应商负责安排技术工程师到用户现场，使相关工作人员熟练掌握设备的软件、硬件的操作使用、维护保养等技能。培训时间至少两周，主要内容包括设备的基本工作原理、安全注意事项、操作使用方法、维护保养事项、使用过程中的注意事项、常见故障和排除方法等。

5. 售后服务和技术支持

设备供应商长期提供技术维护力量，免费提供软件更新服务，定期为设备使用情况进行客户回访；提供及时的优质、价格优惠的技术服务和配件供应；提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料；在用户开发新产品和利用新技术过程中，提供有关技术支持。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： ≥ 3 年，质保期内免费维保 ≥ 2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少5名操作人员进行为期至少30天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |