[bookmark: _Toc38367762][bookmark: OLE_LINK4]【超导纳米线单光子探测器】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购超导纳米线单光子探测器1套。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。
2.  本采购项目允许进口产品参加。
（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  超导纳米线单光子探测器  
（二）采购数量及计量单位：   1套   
（三）最高限价：人民币    285万    元。
（四）交付时间：合同签订后   180  天内。
（五）交付地点：    西安交通大学兴庆校区指定地点      。
（六）内贸付款进度安排： 合同签订后，厂商需开具见索即付银行保函，保函金额不低于合同总金额的70%，保函有效期限至本项目验收结束。学校则在合同签订后向厂商支付合同总金额的100%。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1. 带★为系统硬件构成的核心部件，不满足为无效投标。
2. 所有元件的指标应答需要提供制造商/代理商网站截图、或产品说明书、或产品彩页、或仪器实际照片、或提供检测报告等包含关键指标的证明材料，否则将不予认可。
[bookmark: OLE_LINK1]超导纳米线单光子探测器详细要求如下：
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Hlk182511007]主要指标名称
	参数要求

	★1.1 低温系统通道数
	≥16个

	1.2 最低工作温度
	≤2.3 K

	[bookmark: OLE_LINK2]★1.3 光子数可分辨探测器
	数量：2个
单光子探测效率：≥90%@1550 nm
光子分辨数：≥8
光输入接口：单模裸纤，FC/UPC
最大计数率：100MHz
死时间：≤10ns

	★1.4  单光子探测器
	数量：10个
单光子探测效率：≥90%@1550 nm
暗计数：≤100 cps
光输入接口：单模裸纤，FC/UPC
最大计数率：20MHz
时间抖动：≤70ps
死时间：≤50ns

	1.5 制冷机方案
	G-M

	1.6 射频输入接头
	SMA

	1.7 运行时间
	7×24 h 连续自运行工作

	1.8 低温温度计及显示器
	温度计类型为硅二极管温度计，测量范围包含1.5~300K；可提供PID 控温输出通道；显示器信号接口至少包括USB、RS485；具备自适应激励电流功能，可多档调节；允许存储多条温度曲线，支持ASCII 通信协议

	1.9 真空泵
	无油涡旋干泵；极限真空≤1E-6 mbar

	1.10 偏置放大器
	放大倍数≥50 dB；输出信号为1.1 VTTL；功耗Max 30 W

	1.11 上位机软件系统
	支持集成偏置、放大与计数功能，可保存设置的工作电流，支持二次开发，具备器件自恢复功能；硬件接口至少包括USB、DB9；支持多个账户登入，每个账户数据独立存储。

	1.12 嵌入式低温智能测控终端
	支持一键降温及一键回温的功能；参数化设置，自动控制系统内温度、真空度、真空泵、电磁阀开关功能；支持物联网通信，可远程监控系统状态；

	1.13 机柜集成系统尺寸
	优于650 mm×650 mm×1400 mm

	★1.14 多通道采集功能
	可实现≥16通道单光子事件并行连续采集，实时输出各通道光子计数结果并可视化界面呈现；支持任意组合多路（≥2路）光子信号的符合关联测量，完成符合事件计数实时显示；全部≥16路通道支持独立信号延时精细调节、积分时间参数可编程配置，可适配多通道光子时序同步标定与多阶符合逻辑组态。



3.配套服务及附件：
3.1超导纳米线单光子探测器支持二次开发，提供Python、MATLAB、LabVIEW语言开发包或开发工具，提供Windows及Linux的跨平台软件开发工具包；
3.2上位机控制软件的运行环境为Windows 11操作系统，软件免费升级；
3.3所有配件都需要提供本地化技术服务团队，在质保期内提供技术支持并保障软件升级等需求；
★3.4需要在满足采购指标的情况下，根据采购方的要求搭建和调试系统，并协助采购方实现多通道信号实时采集与分析。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：   ≥3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	4
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是
	否□

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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