[bookmark: _Toc38367762]【采购项目名称】采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目采购高精度功率半导体参数表征仪1套，主要用于对高压功率器件及模块的I-V、C-V特性评估验证，要求具备较大电压电流测试能力，并具备后续性能扩展能力。
（二）政府采购政策落实要求
1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK23]本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。
2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称： 高精度功率半导体参数表征仪
（二）采购数量及计量单位： 1套 
（三）最高限价：人民币 960000  元（大写： 玖拾陆万元整 ）
（四）交付时间：合同签订后 180 天内
（五）交付地点：  西安交通大学创新港三号巨构 3-3034  
（六）付款进度安排： 按采购文件要求。
1. 内贸：货物类到货安装调试运行正常、服务类当期服务按照合同约定履约完毕，并经采购人验收合格后支付。 2. 外贸：开具 100%全额信用证，见运单后解付 90%货款；10%货款在收到最终用户（西安交通大学）签发的验收报告后解付。
	□其他要求：                                   。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
(★为必须满足项，不满足将导致无效投标)
★（1）主机配备高电压模块SMU一个，中电流模块SMU四个，中功模块率SMU一个，电容测模块试CMU一个；
★（2）主机具备10个槽位，提供灵活配置及升级扩展能力；
★（2）高电压模块最高电压±3000V，最小分辨率0.2mV；
★（3）中功率模块最高电压±100V，最小分辨率25μV；最高电流±100mA，最小分辨率50fA；
（4）中电流模块最高电压±30V，最小分辨率200nA；最高电流±1A，最小分辨率10pA；
（5）电容测试模块频率范围1kHz-5MHz；
★（6）可升级支持最高10kV测试能力；
（7）测试软件提供多种测量模式，包括应用测试、经典测试、快速测试、及示波器视图模式；
（8）内置工作区可自动记录测试数据；
（9）测试软件可对硬件主机进行自测试、自校准与自诊断；
★（10）测试软件可在上位机上工作，对设备主机进行远程控制测试；
★（11）可连接探针台进行wafer级器件测试；

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）质保期： 不少于 3 年，质保期内免费维保不少于 1  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。
（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。
（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。
六、采购标的履约验收标准
	[bookmark: OLE_LINK3]一、货物类项目验收要求

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。

	4
	培训等合同服务要求完成情况。
	现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	提示：
1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。
[bookmark: OLE_LINK4]3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 

	学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。

	验收时是否需要供应商提供样品
	□是 否

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是 □否

	二、服务类项目验收要求

	[bookmark: OLE_LINK35]项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。

	学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。

	三、除现场验收外，需提供的其他验收要求

	验收时是否需提供第三方检测报告
	
□是 否

如需提供第三方检测报告，需满足下列要求：
对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。









高精度功率半导体参数表征仪项目采购打分标准

	评审因素
	评分项
	评分指标及评分说明
	分值

	价格部分
（30分）
	价格
	满足招标文件需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100
	0-30

	商务部分
（10分）
	标书编制
	满足招标文件资格要求、投标文件编制规范，目录完整、页码准确，有一项未满足扣0.5分，扣完为止。
	0-2

	
	交货期限
	货期：不满足采购需求文件要求不得分，满足采购需求文件得6分，相比采购需求文件每减少30天加0.5分，最高得8分
	0-8

	技术部分
（50分）
	满足技术指标情况
	技术要求中标注*项为核心参数，标注▲项为重要参数，其他为一般参数；
1.技术要求中标注*项为核心参数，不满足者视为无效投标；
2.技术要求中标注▲项为重要参数，每有一项不满足的扣5分，扣完为止；
3.技术要求中其他项为一般参数，每有一项不满足得扣2分，扣完为止； 
供应商需提供可于公开渠道获取的设备技术参数证明材料（包括但不限于设备相关技术资料、彩页样本、官网截图等），予以证明技术参数的响应性，未提供的和虽提供但无法佐证的，均视为负偏离。
	0-40

	
	方案可行性
	厂商对于主机及各附件配置的合理性，配合安装、售后等协调方案的可行性等方面进行综合评价：0-10分。
方案可行性合理，满足招标要求：7-10分，方案可行性基本合理，满足招标要求：3-7分，方案可行性基本合理，不完全满足招标要求：0-3分。
	0-10

	服务部分
（10分）
	满足服务指标情况
	质保期：满足质保期要求得3分，否则不得分。
	0-10

	
	
	1. 针对本项目及采购人实际需求，提供详细具体可行的有针对性的售后服务措施承诺，及详细的备品备件目录。评分：0-4分。
2. 提供完善合理的培训安排、技术支持方案等：0-3分。
	

	合计
	
	100



5
