【热重分析仪-红外光谱仪联用系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购热重分析仪-红外光谱仪联用系统1套，主要用于表征样品在加热过程中的物理和化学变化，要求能够表征材料的热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成分的定量分析等，并对逸出气体进行定性定量分析。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. 进口产品政策：本采购项目 √允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    热重分析仪-红外光谱仪联用系统

（二）采购数量及计量单位：  1 台/套

（三）最高限价：人民币    130 万          元（大写：  壹佰叁拾万圆    ）

（四）交付时间：合同签订后    90 天内

（五）交付地点：   西安交通大学创新港校区分析测试中心18号副楼2002

（六）付款进度安排：☑按采购文件要求。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

“*”指标为重点关注指标，不做废标项处理

热重分析仪：

- 温度范围：室温~1000 ℃

- 温度精度（全程）：优于±0.4℃

- *温度准确度：优于±1℃

- 升温速率：优于 0.1 ~ 200 ℃/min

- 天平量程：优于1 g

- 天平分辨率：优于0.1 μg

- 天平称量重复性：优于0.001 mg

- *天平准确度：优于±0.05 %

- *重量基线漂移：室温~1000 ℃ 优于 50 μg

- 温控方式：可线性升温、降温、恒温或循环

- 冷却速度：1000℃到30℃，不超过40 min

- 具有全自动进样功能，样品位不少于25个

- 气氛：空气、惰性气体，真空可拓展；内置集成质量流量计；3路气体可通过软件自动切换

- 标准样品：仪器校准用标准金属样品一套（带证书），覆盖所提供设备的全温度测试区间

- 质量（重量）校准标准品一套， F1 级，1mg、5mg、10mg、20mg、100mg

- 样品支架：总支架数量不少于5个，常规高纯氧化铝陶瓷支架不少于3个，全陶瓷耐腐蚀支架数量不少于2个

- 常用维修工具一套，进口氧化铝坩埚不少于100套（带盖），铂铑坩埚不少于20套（带盖），其他氧化铝坩埚3种量程各不少于1000套（带盖），根据用户需求确定量程

- 专业热分析软件，包括实验方法编辑、运行、数据自动存储、编辑分析、数据处理输出等功能

红外光谱仪：

- 红外波数范围：覆盖5500-650 cm-1波段

- 光谱分辨率：优于0.5 m-1

- 波数精度：优于0.02 cm-1

- 扫描速度（4 cm-1）：不低于30张光谱/秒

- *信噪比或检出限：优于60000：1（分辨率4 cm-1，KBr分束器，1分钟扫描）或检出限优于10 ppm

- *透光率准度：优于0.1 %T

- 红外光源：陶瓷光源

- 光学台：密封干燥光学台，包括可重复使用的干燥装置

- 光学腔具备吹扫端口，可将光学腔中环境干扰组分吹扫至1ppm以下

- 检测器：至少包括MCT检测器，并提供所有配件（如真空泵附件，真空度至5*10-7 mbar），满足气体检测需求

- 气体吸收池：具有智能的内部温度、内部压力感应接头

- 自检软件可提示仪器状态，帮助排查仪器异常原因

- 中英文红外控制及数据处理软件：提供原厂正版标准谱图库，包括固体红外数据库及标准气体红外数据库，终身免费升级；提供仪器控制、谱图显示、提供各类光谱处理函数，如基线校正、标峰、光谱差减等，须提供可离线安装数据分析软件，终身免费升级

- *无需更换配件，能够通过硬件配置或软件功能可快速实现逸出气体的定量分析

联用功能：

- 红外气体池、传输管线等连接部件温度可显示可单独调控，连接部件最高可至350℃

- 热重、红外联用时可自动触发

- 设备能够拓展与质谱连接，实现质谱实时监测功能

- 能够与除热重外的其他气体产生单元连接，并配置红外转接口

- 安装调试中现场水电气线路改造、安装调试及人员等一切费用厂家自理

- 电脑工作站一台套，主流电脑品牌（参考品牌戴尔、惠普、联想，或不低于同等次品牌），双屏显示器，Intel i9～9900K及以上，64G 内存及以上，512固态硬盘+8T HDD，独立显卡4G，DVD～RW，32英寸液晶曲面屏显示器双屏显示控制系统，OS：Windows 10 (64 bit) 及以上），质保3年

- UPS一套，10KVA，延时至少2小时（参考品牌山特维克，或不低于同等次品牌）

- 提供所有设备必要的备件及清单（须提供窗片、连接管线、密封圈、干燥剂，均不少于5套）、耗材的折扣价

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）整机质保期： ≥ 3年，质保期内免费维保≥ 2  次/年，免人工服务费。质保期满后，两年内免人工。仪器重要部件，如热重炉体质保不低于5年，红外激光器质保不低于10年，干涉仪质保不低于10年，光源质保不低于5年。支架和检测器等维修维护不受质保时间约束，支架免费维修不少于3次，检测器真空免费维护不少于3次。质保期满后仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2   名操作人员进行为期至少   1   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | ■是 □否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 ■否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ■否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |